МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська політехніка»

Навчально-науковий інститут цифрових технологій, дизайну та транспорту

В.П. Гугнін, Г.О. Оборський, Л.М. Перпері, Г.М. Голобородько,

О.С. Левинський

МЕТРОЛОГІЯ

Навчальний посібник. Частина ІІ.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-професійна програма «Метрологія та менеджмент якості»

Одеса – 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська політехніка»

Навчально-науковий інститут цифрових технологій, дизайну та транспорту

В.П. Гугнін, Г.О. Оборський, Л.М. Перпері, Г.М. Голобородько,

О.С. Левинський

МЕТРОЛОГІЯ

Навчальний посібник. Частина ІІ.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-професійна програма «Метрологія та менеджмент якості»

Затверджено

на засіданні Вченої ради Інституту цифрових технологій, дизайну та транспорту.

Протокол № __ від __.__.2024 р

Одеса – 2024

Метрологія. Навчальний посібник. Частина ІІ. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності – 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Склали: В.П. Гугнін, Г.О. Оборський, Л.М. Перпері, Г.М. Голобородько, О.С. Левинський. – Одеса: ОП, 2024. – 205 с.

Викладено основи метрології як науки про вимірювання, розглянуто класифікація ЗВТ, механічні засоби вимірювання, методи та принципи вимірювання, організація проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій, забезпечення метрологічної простежуваності, суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки відповідно технічного регламенту. Описана метрологічна системи України, метрологічний нагляд, послідовність здійснення метрологічної експертизи нормативної технічної документації.

Зміст навчального посібника розбито, крім розділів і підрозділів на лекції. Обсяг кожної лекції обраний виходячи з умови забезпечення максимального полегшення засвоєння матеріалу. Кожна лекція закінчується набором питань для самоперевірки. Навчальний посібник становить короткий виклад другої частини дисципліни «Метрологія», що викладається в шостому семестрі і призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності – 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньо-професійна програма «Метрологія та менеджмент якості» очної та заочної форм навчання.

Укладачі: В. П. Гугнін, канд. техн.наук, доцент;

Г.О. Оборський, доктор техн. наук, професор;

Л.М. Перпері, канд. техн.наук, доцент;

Г.М. Голобородько, техн.наук, доцент;

О.С. Левинський, ст. викладач.

Рецензент: В.Н. Тіхенко, доктор техн. наук, професор.

Лекція 1

Метою лекції є ознайомлення з основними засобами метрологічного забезпечення виробництва.

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Метрологічним забезпеченням називається встановлення та застосування наукових, нормативно – технічних та організаційних засад, технічних засобів, правил і норм з метою досягнення єдності та необхідної точності (достовірності) вимірювань, необхідних для кількісної оцінки об'єктів матеріального світу та явищ, що відбуваються в ньому. В області вимірювань електричних величин об’єктами вимірювання є характеристики та параметри електричних кіл та сигналів. Основні положення метрологічного забезпечення встановлено ДСТУ 2682-94.

Основною метою метрологічного забезпечення є покращення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використання матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень.

Основними завданнями метрологічного забезпечення є:

• встановлення одиниць фізичних величин;

• формування системи державних еталонів одиниць фізичних величин та забезпечення її функціонування для відтворення одиниць із найвищою в Україні точністю;

• розробка методів та засобів передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів робочим еталонам та робочим засобам вимірювань;

• розробка науково-методичних, правових та організаційних засад, норм і правил, які необхідні для досягнення єдності та необхідної точності вимірювань;

• розробка та впровадження у метрологічну практику норм та правил законодавчої метрології;

• виконання аналізу стану вимірювання у всіх галузях економіки України;

• державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажу, імпортом та зберіганням. засобів вимірювань, дотриманням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

• державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках під час їх продажу та розфасовки;

• відомчий метрологічний контроль за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням та ремонтом засобів вимірювань, дотриманням метрологічних норм та правил;

• проведення державних випробувань, повірки, калібрування засобів вимірювань;

• сертифікація засобів вимірювання;

• виконання робіт із забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань для потреб оборони;

• розробка та атестація методик виконання вимірювань;

• створення та атестація стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів;

• розробка та забезпечення функціонування системи стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин та матеріалів;

• проведення експертизи та атестації даних про властивості речовин та матеріалів;

• проведення метрологічної експертизи нормативної, проектної, конструкторської та технологічної документації;

• оцінка відповідності наукової, законодавчої, нормативної, технічної та організаційної основ метрологічного забезпечення потреб економіки України та розробка програм їх удосконалення;

• проведення акредитації метрологічних вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на виконання метрологічних робіт;

• організація та здійснення підготовки кадрів у галузі метрології та підвищення їх кваліфікації.

Законодавчою основою метрологічного забезпечення є закони України, постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань, функціонування та розвиток Державної метрологічної системи України, яка забезпечує єдність вимірювань, координує Центральний орган виконавчої влади у сфері метрології.

Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія - наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. Основними проблемами, що вивчаються у метрології, є: загальна теорія вимірювання; одиниці фізичних величин та їх системи; методи та засоби вимірювань; методи визначення точності вимірювання; основи забезпечення єдності вимірювання та однаковості засобів вимірювання; зразки; методи передачі розміру одиниць від еталонів робочим засобам вимірювання.

Нормативно-технічними основами метрологічного забезпечення є:

• система національних стандартів одиниць фізичних величин;

• система передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів всім засобам вимірювання за допомогою вихідних еталонних засобів вимірювання та допоміжних засобів повірки;

• система розробки, постановки на виробництво та випуску в обіг засобів вимірювання, що забезпечують визначення з необхідною точністю характеристик продукції, технологічних процесів та інших об’єктів у сфері матеріального виробництва, наукових досліджень та інших видів діяльності людини;

• система обов’язкових державних випробувань засобів вимірювання, призначених для серійного та масового виробництва та ввезення з-за кордону партіями, що забезпечує однаковість засобів вимірювання при розробці та випуску в обіг;

• система обов'язкової державної повірки, калібрування або метрологічної атестації засобів вимірювання, що забезпечує однаковість засобів вимірювання при їх виготовленні, експлуатації та ремонті;

• система стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць величин, що характеризують склад та властивості речовин та матеріалів;

• система стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин та матеріалів, що забезпечує достовірними даними наукові дослідження, розробку технологічних процесів та конструкцій, виробів, процесів отримання та використання матеріалів.

Організаційною основою метрологічного забезпечення є метрологічна служба України, що базується на основних положеннях законодавчої метрології.

# 1. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

## 1.1 Поняття про засіб вимірювальної техніки

У Законі України про метрологію та метрологічну діяльність дано таке визначення засобів вимірювальної техніки: «засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) – це засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності». З методичної точки зору це визначення є надто конкретним і не відповідає вимогам універсальності, тому розглянемо інше визначення.

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) – це технічний засіб (або комплекс), призначений для вимірювання, що має нормовані метрологічні характеристики, які відтворюють та (або) зберігають одиницю фізичної величини, розмір якої приймається незмінним (у межах встановленої похибки) протягом відомого інтервалу часу. Таке визначення дещо відрізняється від прийнятого в Законі про метрологію, зате повніше розкриває метрологічну сутність ЗВТ, що полягає в умінні зберігати (або відтворювати) одиницю фізичної величини та в незмінності розміру одиниці, що зберігається в часі. Перше зумовлює можливість виконання вимірювання, суть якого, як відомо, полягає у порівнянні вимірюваної величини з її одиницею. Друге важливо, оскільки підчас зміни розміру збереженої одиниці фізичної величини за допомогою даного ЗВТ не можна отримати результат з необхідною точністю.

Засіб вимірювання є узагальненим поняттям, що поєднує різноманітні конструктивне закінчені пристрої, які реалізують одну з двох функцій:

• відтворюють величину заданого (відомого) розміру, наприклад, гиря – задану масу, магазин опорів – ряд дискретних значень опору;

• виробляють сигнал (показання), що несе інформацію про значення вимірюваної величини. Показання ЗІТ або безпосередньо сприймаються органами почуттів людини (наприклад, показання стрілочного або цифрового приладів), або вони недоступні сприйняттю людиною і використовуються для перетворення іншими ЗВТ.

Остання функція, що є основною, може бути реалізована лише за допомогою вимірювання. Очевидно, що ЗВТ повинні містити пристрої (блоки, модулі), які виконують ці елементарні операції. Такі пристрої називаються елементарними засобами вимірювальної техніки. До них входять вимірювальні перетворювачі, міри та пристрої порівняння (компаратори).

Вимірювальний перетворювач – це технічний засіб з нормованими метрологічними характеристиками, що служить для перетворення вимірюваної величини X в іншу величину або сигнал X1, зручний для обробки, зберігання, подальших перетворень, індикації або передачі. Інформативним параметром вхідного сигналу ЗВТ є параметр вхідного сигналу, який функціонально пов'язаний з вимірюваною величиною і використовується для передачі її значення або самої вимірюваної величини.

Міра – це засіб вимірювання призначений для відтворення та (або) зберігання фізичної величини одного (однозначна міра) або декількох (багатозначна міра) розмірів, значення яких виражені у встановлених одиницях і відомі з необхідною точністю.

Пристрій порівняння – це технічний засіб, що дозволяє виконувати порівняння вихідних сигналів мір однорідних величин або показань вимірювальних приладів.

Узагальнена структурна схема ЗВТ показано на рис. 1.1. Вхідним сигналом є вимірювальний сигнал, один із параметрів якого однозначно пов'язаний з вимірюваною фізичною величиною:

X = X{a0[(t)], a1,a2,……,an}, (1.1)

де a0 – інформативний параметр вхідного сигналу; (t) – вимірювана фізична величина; a1,a2,……,an – неінформативні параметри вхідного сигналу. Неінформативним параметром вхідного сигналу ЗВТ називається параметр, що не використовується для передачі значення вимірюваної величини.

Вхідним сигналом Х є вимірювальний сигнал, один з параметрів якого однозначно пов'язаний з фізичною величиною, що вимірюється. Вхідний сигнал перетворюється вимірювальним перетворювачем пропорційний йому сигнал X1. Слід зазначити, що перетворювач може бути відсутній, тоді вхідний сигнал подаватиметься безпосередньо на один із входів пристрою порівняння.

Сигнал з входу вимірювального перетворювача надходить на перший вхід пристрою порівняння, на другий вхід якого подається відомий сигнал з виходу багатозначної міри. Роль міри можуть виконувати різні пристрої. Наприклад, при зважуванні на терезах мірою є гирі з відомою вагою. В багатої кількості простих ЗВТ роль міри виконують відлікові шкали, попередньо проградуйовані в одиницях вимірюваної величини. До таких ЗВТ належать лінійка, термометр, електромеханічні вольтметри та ін. Значення вихідної величини багатозначної міри змінюється в залежності від величини цифрового коду N, який умовно вважається її вхідним сигналом. Зміна коду здійснюється оператором (наприклад, під час зважування на вагах) або автоматично. Оскільки цифровий код – величина дискретна, те й вихідний сигнал міри змінюється ступенями – квантами, кратними одиниці порівнюваних

Y3=X1

величин.

Рисунок 1.1 – Узагальнена структурна схема ЗВТ

Порівняння вимірюваної та відомої величин здійснюється за допомогою пристрою порівняння. Роль останнього у найпростіших ЗВТ, що мають відлікові шкали, виконує людина. Наприклад, при вимірюванні довжини тіла він зіставляє її з багатозначною мірою – лінійкою і знаходить кількість N квантів міри, що дорівнює з точністю до кванта довжині, що вимірюється. Пристрій порівняння дає інформацію про те, яке значення вихідного сигналу багатозначного заходу має бути встановлене автоматично або за участю оператора. Процес вимірювання припиняється при досягненні рівності між величинами X1 та XM з точністю до кванта [Q].

Вихідним сигналом може бути один із трьох сигналів: Y1, Y2, Y3. Якщо вихідний сигнал призначений безпосереднього для сприйняття людиною, його роль виконує сигнал Y1 = N. У цьому разі код N є звичним для людини десятковим цифровим кодом. Якщо ж вихідний сигнал ЗВТ призначений для застосування в інших засобах вимірювання, то у його якості може бути використаний будь-який із трьох сигналів: Y1, Y2, Y3. Перший з них є цифровим, як правило, двійковим кодом, який «розуміють» вхідні цифрові пристрої наступних ЗВТ. Аналоговий сигнал Y2 квантований за рівнем і є еквівалентом цифрового коду N, а ЗВТ у цьому випадку призначено для відтворення фізичної величини заданого розміру і складається тільки з одного блоку – багатозначної міри. Сигнал Y3 є вимірювальним перетворенням вхідного сигналу X, ЗВТ при цьому використовується тільки як вимірювальний перетворювач, а інші його блоки відсутні.

Таким чином, структурна схема показана на рис. 1.1, описує три можливі варіанти:

• ЗВТ включає всі блоки та виробляє сигнал Y1, доступний сприйняттю органами почуттів людини. Можливе формування вихідних сигналів Y2 та Y3, призначених тільки для перетворення іншими ЗВТ;

• ЗВТ складається тільки з вимірювального перетворювача, вихідний сигнал якого дорівнює Y3;

• ЗВТ містить тільки міру, вихідний сигнал якої дорівнює Y2.

У загальному випадку вихідний сигнал Y(X) описується виразом:

Y = Y{b0[X], b1, b2,…,bm,S1,S2,..., Sl, 1,2,…,k},

де b0[X] – інформативний параметр вихідного сигналу, функціонально пов'язаний з інформативним параметром вхідного сигналу (1.1); b1, b2,…,bm – неінформативні параметри вихідного сигналу; S1, S2,..., Sl – параметри ЗВТ, що залежать від його методичної та апаратної реалізації; 1,2,…,k – впливові величини. Неінформативним параметром вихідного сигналу ЗВТ називається параметр, який не використовується для передачі або індикації значення інформативного параметра вхідного сигналу.

ЗВТ можуть працювати у двох режимах: статичному та динамічному. Статичний режим – це такий режим роботи ЗВТ, при якому зміною вимірюваної величини за час, якій необхідний для проведення одного вимірювання, можна знехтувати. У динамічному режимі така зневага неприпустима, оскільки вказана зміна перевищує допустиму похибку.

## 1.2 Класифікація ЗВТ

Загальна класифікація ЗВТ за функціональним призначенням визначається стандартом України ДСТУ 2681-94.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються в різних галузях науки та техніки, надзвичайно різноманітні. Однак для цієї множини можна виділити деякі загальні ознаки, властиві всім ЗВТ незалежно від сфери застосування. Ці ознаки покладено основою різних класифікацій ЗВТ, які розглядаються далі.

Відповідно до ролі, яка здійснюється в системі забезпечення єдності вимірювань, ЗВТ поділяються на:

• метрологічні, що призначені для метрологічних цілей – відтворення одиниці, та (або) зберігання, або передачі розміру одиниці;

• робочі, які застосовуються для вимірювань, які не пов'язані із передачею розміру одиниць.

За рівнем автоматизації всі ЗВТ поділяються на три групи:

• неавтоматичні;

• автоматизовані, які здійснюють в автоматичному режимі одну або частину вимірювальної операції;

• автоматичні, які здійснюють без безпосередньої участі людини вимірювання та всі операції, що пов'язані з обробкою їх результатів, передачею даних або виробленням управляючих сигналів.

За рівнем стандартизації ЗВТ поділяються на:

• стандартизовані, які виготовлені відповідно до вимог державного чи галузевого стандарту;

• нестандартизовані (унікальні), що призначені для вирішення спеціальної вимірювальної задачі, в стандартизації вимог до цих ЗВТ немає необхідності.

По відношенню до вимірюваної фізичної величини ЗВТ поділяються на:

• основні – це ЗВТ для вимірювання тієї фізичної величини, значення якої необхідно отримати відповідно до вимірювального завдання;

• допоміжні – це ЗВТ для вимірювання тієї фізичної величини, вплив якої на основний засіб вимірювання або об’єкт вимірювання необхідно врахувати для отримання результатів вимірювання необхідної точності. Наприклад, термометр часто є допоміжним ЗВТ.

Класифікація відповідно до ролі в процесі вимірювання та виконуваних функцій є основною і представлена на рис. 1.2.

Показуючі

Реєструючі

Цифрові

Аналогові

Цифро-аналогові

Аналого-цифрові

Аналогові

Масштабні

Проміжні

Первинні

Пересувні

Магазини мір

Набори мір

Багатозначні

Однозначні

Вбудовані

Вимірювальні установки

Вимірювальні установки

Інформаційно-вимірювальні системи

Вимірювальні прилади

Вимірювальні перетворювачі

Міри

Пристрої порівняння (компаратори)

Елементарні

Комплексні

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Рисунок 1.2 – Класифікація ЗВТ за їхньою роллю та функціями

1.2.1 Метрологічні характеристики ЗВТ та їх нормування

При використанні ЗВТ важливо знати ступінь відповідності інформації про вимірювану величину, що міститься у вихідному сигналі ти її істинному значенню. З цією метою для кожного ЗВТ вводяться та нормуються певні метрологічні характеристики (МХ). Метрологічними називаються характеристики властивостей ЗВТ, що впливають на результат вимірювання та його похибки. Характеристики, які встановлюються нормативними документами, називаються нормованими, а те які визначені експериментально – дійсними. Номенклатура МХ, правила вибору комплексів нормованих МХ для засобів вимірювання та способи їх нормування визначаються стандартом ДСТУ ГОСТ 8.009:2008.

Метрологічні характеристики ЗВТ дозволяють:

• визначати результати вимірювань та розраховувати оцінки характеристик інструментальної складової похибки вимірювання у реальних умовах застосування ЗВТ;

• розраховувати МХ каналів вимірювальних систем, що складаються з низки ЗВТ з відомими МХ;

• проводити оптимальний вибір ЗВТ, що забезпечують необхідну якість вимірювань за відомими умовами їх застосування;

• порівнювати ЗВТ різних типів з урахуванням умов застосування.

При розробці принципів вибору та нормування ЗВТ необхідно дотримуватись наступних положень:

1. Основною умовою можливості вирішення всіх перерахованих задач є наявність однозначного зв'язку між нормованими МХ та інструментальними похибками. Цей зв'язок встановлюється за допомогою математичної моделі інструментальної складової похибки, де нормовані МХ повинні бути аргументами.

2. Нормування МХ ЗВТ має проводитися виходячи з єдиних теоретичних передумов. Це пов’язано з тим, що у вимірювальних процесах можуть брати участь ЗВТ, які побудовані відповідно до різних принципів.

3. Нормовані МХ повинні бути виражені в такій формі, щоб з їх допомогою можна було обґрунтовано вирішувати практично будь-які вимірювальні завдання та одночасно досить просто проводити контроль ЗВТ на відповідність цим характеристикам.

4. Нормовані МХ повинні забезпечувати можливість статистичного об'єднання, підсумовування складових інструментальної похибки вимірювань. Загалом вона може бути визначена як сума (об'єднання) наступних складових похибки:

- 0(t), обумовленою відмінністю дійсної функції перетворення у нормальних умовах від номінальної, що приписана відповідними документами даного типу ЗВТ. Ця похибка називається основною;

- cj, обумовленою реакцією ЗВТ на зміну зовнішніх впливових величин та неінформативних параметрів вхідного сигналу щодо їх номінальних значень. Ця похибка називається додатковою;

- din, обумовленою реакцією ЗВТ на швидкість (частоту) зміни вхідного сигналу. Ця складова називається динамічною похибкою, вона залежить і від динамічних властивостей ЗВТ, і від частотного спектра вхідного сигналу;

int, обумовленою взаємодією ЗВТ з об'єктом вимірювання або з іншими ЗВТ, включеними до вимірювальної системи.

Перші дві складові є статичною похибкою ЗВТ, а третя - динамічною. З них лише основна похибка визначається властивостями ЗВТ. Додаткова і динамічна похибки залежать як від властивостей самого ЗВТ, так і від інших причин (зовнішніх умов, параметрів вимірювального сигналу та ін.).

5. Нормовані МХ повинні бути інваріантні до умов застосування та режиму роботи ЗВТ та відображати лише його властивості.

6. Нормовані МХ, які наведені у нормативної документації, відображають властивості окремо взятого екземпляра ЗВТ, а всієї сукупності ЗВТ цього типу, тобто є номінальними.

Перелік нормованих МХ поділяється на шість основних груп, що наведені на рис. 1.3.

Для визначення результатів вимірювань повинні бути відомі такі МХ:

- Функція перетворення F(X). Ця функція нормується для вимірювальних перетворювачів та приладів з неіменованою шкалою або зі шкалою відградуйованою в одиницях відмінних від одиниць вхідної величини. Задається у вигляді формули, таблиці або графіка та використовується для визначення значень вимірюваної величини Х у робочих умовах застосування ЗВТ за відомим значенням інформативного параметра його вихідного сигналу.

- Значення одно-(Y) або багатозначного (Yi) міри. Для цих показників нормуються номінальні чи індивідуальні значення. Вони використовуються для пристроїв, які застосовують як міри.

- Ціна поділки шкали вимірювального приладу чи багатозначної міри. Нормування ціни поділки проводиться для приладів, що показують, з рівномірною шкалою, функція перетворення яких відображається на іменованій шкалі. Для нерівномірної шкали нормується мінімальна ціна поділки.

- Характеристики цифрового коду, що використовується в ЗВТ та їх елементах. До них відносяться: вид вихідного коду, кількість його розрядів, розмірність одиниці молодшого розряду. Ці параметри нормуються для цифрових приладів.

1. Вхідний імпеданс

2. Вихідний імпеданс

1. Повні:

- перехідна

- імпульсна перехідна

- амплітудно-фазова

- амплітудно-частотна та фазова

- передатна функція

2. Часткові:

- час реакції

- постійна часу

- максимальна частота

- інші

1. Функція впливу

2. Зміна МХ при зміні впливових величин

1. Система-тична складова

2. Випадкова складова

3. Варіації вихідного сигналу ЗВТ

4. Похибки

5. Функції розподілу похибок

6. Неінформативні параметри вихідного сигналу

5. МХ, що впливають на похибки

4. Динамічні характеристики ЗВТ

3. МХ чутливості ЗВТ до факторів, що впливають

2. МХ похибок ЗВТ

1. Функція перетворення

2. Значення міри

3. Ціна поділки

4. Кодові характеристики

МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

1. МХ для визначення результатів вимірювання

Рисунок 1.3 – – Номенклатура метрологічних характеристик ЗВТ

Метрологічні характеристики похибок ЗВТ, які наведені на рис.1.3, описують похибки, які зумовлені власними властивостями ЗВТ у нормальних умовах експлуатації. Сумарне значення цих похибок утворює основну похибку ЗВТ.

За метрологічним призначенням ЗВТ поділяють на еталонні та робітничі.

Лекція №2

Метою лекції є ознайомлення з порядком організація проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

# 2. ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Перш ніж ми почнемо нову тему, давайте віртуально завітаємо до повірочних лабораторій, для чого переглянемо фільм «Екскурсія до повірочної лабораторії».

## 2.1 Організація проведення повірки засобів вимірювальної техніки

Відповідно до закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» повірка засобів вимірювальної техніки це «сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють та підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам».

Первинній повірці підлягають засоби вимірювальної техніки під час випуску з виробництва і ремонту. У разі потреби, первинну повірку проводять також під час уведення засобів вимірювальної техніки в експлуатацію. Необхідність проведення такої повірки має бути зазначено в експлуатаційних документах, у свідоцтві про державну метрологічну атестацію і (або) у сертифікаті затвердження типу засобів вимірювальної техніки. Перелік операцій повірки встановлюють у відповідній методиці повірки. Первинній повірці перед уведенням в експлуатацію підлягають також засоби вимірювальної техніки, що ввозять з-за кордону партіями, типи яких занесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

Організація проведення повірки ЗВТ здійснюється відповідно до наступного документа «Наказ 08.02.2016  № 193. «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів». (далі – Порядок) [2].

Цій Порядок встановлює процедуру та умови проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що знаходяться в експлуатації, а також оформлення її результатів.

Дія Порядку поширюється на:

- суб’єкти господарювання, які експлуатують, випускають після ремонту та видають напрокат ЗВТ; суб'єкти господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо-, водопостачання (далі – заявники);

- центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (Міністерство економіки України) та інші державні органи;

- наукові метрологічні центри, державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства економіки та ведуть метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії.

ЗВТ підлягають періодичній повірці, повірці після ремонту, а також можуть проводитися позачергова, інспекційна та експертна повірки.

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту ЗВТ що використовуються:

- органами оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації або національними органами з акредитації інших держав для здійснення діяльності, щодо якої вони були акредитовані;

- науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які здійснюють калібрування засобів вимірювальної техніки.

## 2.2 Проведення періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірки та повірки після ремонту

Повірка ЗВТ проводиться:

- науковими метрологічними центрами, що мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості щодо відповідних видів та підвидів вимірювань або із застосуванням національних еталонів;

- науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономіки та здійснюють метрологічну діяльність;

- повірочними лабораторіями, що уповноважені на проведення повірки ЗВТ.

Повірку ЗВТ проводить персонал організацій, що проводять повірку, який відповідає вимогам, які встановлені у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства економіки України та здійснюють метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, що уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки що знаходяться в експлуатації, затверджених наказом Мінекономіки від 23 вересня 2015 року №1192.

### 2.2.1 Критерії відповідності організацій, що уповноважені на проведення повірки

Критеріями, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства економіки України та здійснюють метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії для проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що знаходяться в експлуатації, є:

1) незалежність та неупередженість;

2) кваліфікація персоналу;

3) наявність матеріально-технічної бази;

4) наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки ЗВТ;

5) наявність впровадженої системи забезпечення якості ЗВТ;

6) забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки ЗВТ.

Організація, яка проводить повірку з метою досягнення її відповідності критеріям має задовольняти наступним вимогам:

1) Критерій незалежності та неупередженості – організаційно-правова форма, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та порядок оплати праці персоналу організації повинні забезпечувати впевненість у тому, що організація, її персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, є об'єктивними та незалежними від розробників, виробників, постачальників, монтажників, покупців, власників, користувачів ЗВТ або осіб відповідальних за ремонт або обслуговування ЗВТ, повірку яких вони виробляють, або від представників будь-якої з цих сторін.

Якщо організація, яка проводить повірку, є відокремленим підрозділом підприємства, установи чи організації, його діяльність не повинна бути пов'язана з розробкою, виробництвом, постачанням, встановленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням ЗВТ, повірку яких воно здійснює.

Персонал організації, що відповідальна за виконання робіт з повірки ЗВТ, не повинен брати безпосередню участь у проектуванні, виготовленні або конструюванні, реалізації, встановленні, використанні, ремонті або обслуговуванні ЗВТ, повірку яких він здійснює, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності.

Організація повинна забезпечувати неупередженість персоналу, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ.

Винагорода персоналу організації, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ, не повинна залежати від кількості проведених повірок та їх результатів.

2) Критерій кваліфікації персоналу – персонал організації повинен здійснювати діяльність з повірки ЗВТ з необхідною професійною сумлінністю та технічною компетентністю в заявленій галузі повноважень і бути вільним від будь-якого тиску та спонукань, зокрема, фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати повірки ЗВТ. Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен:

- мати документально підтверджену технічну та професійну підготовку з перевірки ЗВТ відповідно до заявленої області повноваження; володіти знаннями, необхідними для організації та проведення повірки ЗВТ;

- дотримуватись порядку, що визначено законодавством, вимог конфіденційності та зберігати комерційну таємницю по всій інформації, яка біла отримана при виконанні робіт з повірки ЗВТ;

- забезпечувати безпеку ЗВТ, що подані на перевірку.

Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен знати:

- закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- національні стандарти в галузі метрології та метрологічної діяльності;

- основи метрології;

- основні принципи та методи проведення вимірювань та отримання їх результатів;

- документи на методики перевірки ЗВТ щодо категорій ЗВТ які зазначені у заявленій галузі повноважень;

- принцип дії та конструкцію еталонів, що використовують при проведенні повірки, та ЗВТ, що повіряють.

Персонал відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен вміти:

- виконувати операції повірки згідно з нормативними документами на методиками повірки ЗВТ;

- оцінювати межі повірки ЗВТ, які викликані зміною умов повірки;

- виконувати роботи, які необхідні для забезпечення нормального функціонування еталонів, ЗВТ та допоміжного обладнання, що застосовують під час повірки;

- проводити оцінку достатності співвідношення між розширеною невизначеністю еталонів, що застосовують при повірці ЗВТ, та встановленими межами допустимої похибки повірених ЗВТ;

3) Критерій наявності матеріально-технічної бази – організація повинна мати власні або орендовані приміщення, які необхідні для виконання повірки ЗВТ відповідно до заявленої сфери уповноваження. Приміщення організації, в яких здійснюється повірка, за своїм оснащенням та станом повинні відповідати вимогам:

- документів до методик повірки ЗВТ відповідно до заявленої сфери повноважень щодо умов виконання цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- та віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, характеристики заземлення, рівень електромагнітних перешкод тощо);

- охорони праці та санітарних норм та правил;

- експлуатаційної документації на зразки, ЗВТ та допоміжне повірочне обладнання, що використовують в цих приміщеннях.

Організація повинна мати власні зразки, ЗВТ та допоміжне обладнання, які необхідні для повірки ЗВТ у заявленій області повноважень. Еталони мають бути повірені з дотриманням міжповірочних інтервалів, а стандартні зразки повинні мати встановлені значення властивостей з відповідними невизначеностями результатів вимірювань та простежуваністю відповідно до ДСТУ-Н ISO Guide 35 (Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності (ISO Guide 35) 2017, IDT)), супроводжуючи їх документами відповідно до ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 (Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів та етикеток) з чинними термінами застосування. Простежуваність еталонів має бути документально підтверджена сертифікатами повірки.

Метрологічні та технічні характеристики ЗВТ та допоміжного обладнання, необхідні для проведення повірки ЗВТ у заявленій області повноважень, мають бути документально засвідчені.

Документи, що підтверджують результати повірки еталонів та свідчать про метрологічні та технічні характеристики ЗВТ та допоміжного обладнання, повинні зберігатися протягом усього періоду використання цих еталонів, ЗВТ та обладнання;

4) Критерій наявності фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки ЗВТ – організація повинна мати актуалізований фонд організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, що необхідні для виконання робіт з повірки ЗВТ у заявленій галузі повноважень, що містить:

- національні стандарти та інші нормативні документи у галузі метрології та метрологічної діяльності;

- документи на методики повірки ЗВТ;

- експлуатаційні документи на зразки, ЗВТ та допоміжне обладнання, що застосовують під час виконання повірочних робіт;

5) Критерій наявність впровадженої системи забезпечення якості ЗВТ – система забезпечення якості повірки ЗВТ організації повинна передбачати:

- повноваження та ресурси персоналу, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, зокрема, впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки ЗВТ;

- постійний контроль за виконанням повірки ЗВТ, а також внутрішніх періодичних повірок;

- реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки ЗВТ та матеріалів за результатами її проведення; впроваджену та задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки ЗВТ;

- задокументовану систему обліку, зберігання та поводження з поданими на повірку ЗВТ;

- повірку дотримання міжкалібрувальних та міжповірочних інтервалів власних еталонів та ЗВТ, що застосовують при повірки;

- нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки ЗВТ;

- повірку правильності оформлення свідоцтв про повірку ЗВТ, довідок про непридатність ЗВТ та протоколів повірки або робочих журналів, до яких вносять результати повірки; задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних клейм та контроль за їх застосуванням;

6) Критерій забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки ЗВТ – організація повинна забезпечувати оформлення результатів повірки ЗВТ у заявленій галузі повноважень у встановленому порядку. Заявник повинен накопичувати та зберігати протягом 10 років копії виданих ним свідоцтв про повірку та довідок про непридатність ЗВТ. На вимогу наукових метрологічних центрів організація має надавати їм знеособлені статистичні дані щодо метрологічної надійності повірених нею ЗВТ.

### 2.2.2 Методики повірки

Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, що містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах. Методики повірки розробляються з урахуванням міжнародних нормативних документів та європейських стандартів. Наукові метрологічні центри розробляють методики повірки і подають до Мінекономіки пропозиції щодо їх затвердження. Методики повірки, які містяться в національних стандартах, розробляються за участю наукових метрологічних центрів.

Назва методики повірки після слів "Методика повірки" містить назву категорії (групи) ЗВТ та умовне позначення цих ЗВТ. Наприклад: «Методика повірки. Вимірювачі електричного опору». У разі, коли повірка однієї категорії (групи) ЗВТ може проводитись різними методами, що передбачає розробку кількох методик повірки, у назві методики повірки вказується відповідний метод.

Методика повірки складається з вступної та основної частини. У вступній частині визначають сферу застосування методики повірки та вказують міжнародні нормативні документи або європейські стандарти, що застосовуються при розробці. У вступній частині можуть наводитися терміни та їх визначення. Основна частина методики повірки містить такі розділи:

• операції повірки;

• засоби повірки;

• вимоги до кваліфікації персоналу (за потреби);

• умови проведення повірки;

• вимоги щодо безпеки;

• підготовка до проведення повірки;

• проведення повірки;

• обробка результатів вимірювань;

• оформлення результатів повірки.

Розділи можна поєднувати.

У розділі «Операції повірки» наводиться перелік назв операцій, що здійснюються під час проведення повірки із зазначенням відповідного пункту розділу «Проведення повірки». У цьому розділі має бути передбачена можливість припинення повірки у разі отримання негативних результатів під час здійснення тієї чи іншої операції.

У розділі «Засоби повірки» зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів, у тому числі стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів), допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки, а також їх опис та технічні характеристики.

Для еталонів, що застосовують під час повірки, обов'язково наводяться граничні значення невизначеності вимірювань, які мають забезпечувати ці зразки. Відношення розширеної невизначеності (при довірчій ймовірності 95%) значення величини, що відтворюється або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше одного до трьох.

У розділі «Засоби повірки» вказується також інформація про застосування засобів повірки, не наведених у переліку, але що забезпечують визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягають повірці, з необхідною точністю.

У розділі «Вимоги до кваліфікації персоналу» зазначаються вимоги щодо необхідного рівня кваліфікації персоналу, що повіряє (професія, освіта, практичний досвід тощо). Розділ може бути доповнений переліком позначень та документів, з яким повіряючий персонал має ознайомитись до початку проведення повірки відповідних ЗВТ.

У розділі «Оформлення результатів повірки» зазначається інформація про вимоги до оформлення результатів повірки згідно з розділом IV «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації, та оформлення її результатів», а також спосіб оформлення результатів повірки [2].

Список методик повірки ЗВТ розміщується на офіційному сайті Мінекономіки.

Зразки, що застосовуються при проведенні повірки, повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів та відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23:2008 «Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки». Метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.

### 2.2.3 Застосування стандартних зразків під час проведення повірки

У разі застосування стандартних зразків при проведенні повірки ЗВТ, ці зразки повинні мати встановлені значення властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності (ISO Guide 35:2017, IDT), та супроводжуватися документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT).

Придатність до застосування таких стандартних зразків визначається науково-методичним центром Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів. Виробники стандартних зразків повинні мати підтверджену компетентність. Підтвердженням компетентності є:

- для наукових метрологічних центрів – успішне проходження оцінки системи управління якістю регіональної організації з метрології;

- для інших виробників – акредитація на відповідність ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006 Загальні вимоги до компетентності виробників стандартних зразків (ISO Guide 34:2000, ІDT) національним органом України з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави.

### 2.2.4 Роботи, що пов’язані з проведенням повірки ЗВТ

Роботи, що пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, оплачують заявники відповідно до «Порядку оплати робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. №865 та змінами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1033.

Заявники подають ЗВТ на повірку укомплектованими разом з необхідними допоміжними пристроями та на вимогу організації, яка проводить повірку - експлуатаційними документами, свідоцтвами про повірку у разі, якщо ЗВТ були повірені, або документами з оцінки відповідності.

Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку у разі оплати її проведення (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей термін).

Роботи, що пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть виконуватися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювань, наведеного в області повноважень виконавця.

Еталони, допоміжні ЗВТ та обладнання замовника, що застосовують при проведенні повірки, мають бути калібровані або повірені з дотриманням міжкалібрувальних або міжповірочних інтервалів та відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23:2008 «Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки» (OIML D 23:1993, IDТ). Використання виконавцем під час проведення робіт з повірці ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, що належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.

Періодичній повірці підлягають ЗВТ, визначені у Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374 [3]. Цей перелік містить 80 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Заявники зобов'язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, встановлених наказом Міністерства економіки України «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями» від 13 жовтня 2016 р. Міжповірочний інтервал для різних категорій коливатися від 1-го до 16 років.

Періодична повірка ЗВТ проводиться організаціями відповідно до письмового звернення заявника, складеного у довільній формі.

Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 Наказу «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» [2] та погодити його з виконавцем.

Періодична повірка ЗВТ проводиться організаціями відповідно до письмового звернення заявника, складеного у довільній формі.

Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 Порядку [2] та погодити його з виконавцем.

Давайте уважно розглянемо форму цього графіка (Додаток 1, сторінка 18).

Заявники, що погоджують графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до узгоджених термінів або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.

Позачергова повірка ЗВТ організаціями відповідно до письмового звернення заявника здійснюється:

• за необхідності заявника переконатися у придатності ЗВТ до застосування;

• у разі пошкодження відбитка повірочного тавра та у разі втрати свідоцтва про повірку, якщо таке тавро не передбачено.

Додаток 1 до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (пункт 16 розділу II).

ГРАФІК
проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20 __ рік

| ПОГОДЖУЮ ____________________________________________ (посада відповідальної особи, назва наукового метрологічного центру, метрологічного центру, повірочної лабораторії) | ________________ _________________ (код виду вимірювань) (вид вимірювань) |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________________________ (керівник, найменування суб'єкта господарювання) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __________________ ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) ___ ____________ 20__ року | ___________________________________ |  |  | __________________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище) ______ ___________ 20___ року |
| Місцезнаходження ________________________ тел. ____________ Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________ Поточний рахунок № ______________________________________ у _____________________________________ МФО ____________ Індивідуальний податковий номер __________________________ Статус платника податку на прибуток ________________________ |  |  | Місцезнаходження ________________________ тел. ____________ Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________ Поточний рахунок № ______________________________________ у _____________________________________ МФО ____________ Індивідуальний податковий номер __________________________ Статус платника податку на прибуток ________________________ |  |

| № з/п | Категорія ЗВТ | Найменування та умовне позначення ЗВТ | Метрологічні характеристики |  | Дата останньої повірки (місяць, рік) | Місце проведення повірки | Підлягає повірці за місяцями у 20___ році (од.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ЗВТ відповідно до норм часу | Вартість повірки 1 од. ЗВТ без ПДВ станом на ______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | клас точності, похибка | діапазон вимірювання |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань |  |  | _____________ (підпис) |  | ___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) | тел. _________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівники повірочних підрозділів наукового метрологічного центру, або метрологічного центру, або повірочної лабораторії, що проводять повірку: |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ (прізвище, ініціали) | ________ (дата) | _____________ (підпис) |  |  | ___________________________ (прізвище, ініціали) | ________ (дата) | ____________ (підпис) |

| Примітки: | 1. Графи 1 - 6 та 8 - 19 заповнює суб'єкт господарювання, графи 7, 20, 21 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку. 2. Вартість повірки, зазначена в графі 21, змінюється у разі, якщо це передбачено законодавством України. 3. Рекомендації щодо складання графіка: 1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилаються на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ; 2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань: EM - електрика та магнетизм; L - довжина; M - маса та пов'язані з нею величини; PR - фотометрія; IR - іонізуюче випромінювання; T - термометрія; TF - час і частота; QM - хімія (кількість речовин); AUV - акустика, ультразвук, вібрація; 3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку; 4) ЗВТ, які у поточному році не підлягають періодичній повірці, до графіка не включаються; 5) рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня; 6) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, інший - зберігається у виконавця; 7) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який було погоджено графіки; 8) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника; 9) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно. |
| --- | --- |

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від 16.04.2019}

ЗВТ, що зберігають та не використовують, підлягають позачерговій повірці безпосередньо перед введенням в експлуатацію або видачою напрокат.

Інспекційну повірку проводять при здійсненні на підприємствах метрологічного нагляду (контролю) за станом та застосуванням ЗВТ для встановлення їх придатності, правильності результатів останньої повірки, відповідності прийнятих міжперевірочних інтервалів умовам експлуатації.

За бажанням представників підприємств, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності інспекційну повірку можна проводити в їх присутності.

Результати інспекційної повірки оформлюють довідкою, яку підписують державні повірителі. Форму довідки про результати інспекційної повірки встановлюють у технічному завданні на проведення державного метрологічного нагляду.

Контролюючі служби подає ЗВТ, що знаходяться в експлуатації, для інспекційної повірки.

При інспекційній повірці ЗВТ дозволяється проводити повірку не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, а в обсязі, узгодженому виконавцем з контролюючою службою.

Експертна перевірка ЗВТ проводиться у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування та правильності експлуатації ЗВТ.

Експертну повірку ЗВТ проводять за письмовою заявою заявників, органів досудового розслідування, органів та судів чи юридичних та фізичних осіб. У заяві має бути зазначена мета експертної повірки та причина, що зумовила її проведення. Експертну повірку ЗВТ за заявою проводять в обсязі, передбаченому цією заявою, але не більшою, ніж передбачено методикою повірки.

Під час проведення експертної повірки ЗВТ можуть бути присутні замовники, а також представники зацікавлених сторін.

За наслідками повірки складають експертний висновок, який затверджує керівник органу, який проводив повірку. Експертний висновок надсилають заявникам. Один екземпляр експертного висновку зберігають у тій організації, яка проводила експертну повірку.

Якщо експертна повірка проводилася на замовлення слідчих чи судових органів, то експертний висновок оформляють відповідно до вимог цих органів.

Якщо засоби вимірювань які визнані за результатами експертної повірки непридатними до застосування, то тавра погашають, а в документах, що засвідчують повірку, роблять відповідний запис. Засоби вимірювання, які є речовими доказами, залишають у тому вигляді, як були представлені на метрологічну експертизу.

Перевірка має п’ять видів (рис. 2.1).

Види повірок

Первинна

Періодична

Позачергова

Інспекційна

Експертна

Рисунок 2.1 – Види повірок

## 2.3 Умови проведення перевірки

Повірку ЗВТ проводять:

• у стаціонарних чи пересувних повірочних лабораторіях;

• безпосередньо на місці експлуатації чи ремонту.

Місце проведення повірки визначає організація, яка проводить повірку, зважаючи на економічні фактори, можливість транспортування еталонів, допоміжних ЗВТ, допоміжного обладнання та повірених ЗВТ, погоджуючи це рішення із заявником.

При проведенні перевірки ЗВТ на місцях їх експлуатації або ремонту заявники повинні:

- надавати експлуатаційні документи, свідоцтво про повірку у разі, якщо ЗВТ були повірені, або документи щодо оцінки відповідності;

- командувати персонал та надавати приміщення, які необхідні для проведення повірки;

- забезпечувати необхідні умови повірки (температуру та вологість навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки та санітарних норм (освітлення робочих місць для повірки, наявність заземлення, вентиляції тощо);

- забезпечувати зберігання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, що належать виконавцям повірки;

- надавати при застосуванні пересувної повірочної лабораторії місце стоянки та забезпечувати підключення її до мереж електро-, газо- та водопостачання, каналізації, а також забезпечувати зберігання цієї лабораторії.

## 2.4. Вибір еталонного засобу вимірювання відповідної точності

В скільки разів похибка еталонного засобу вимірювання при виконанні повірки повинна бути меншою, ніж допустима похибка робочого засобу вимірювання? Від відповіді на це питання залежить вибір еталонного засобу вимірювання. Але однозначної відповіді на це питання не має. Це пояснюється тим, що дати таку відповідь неможливо.

При виборі еталонних засобів вимірювання слід враховувати як похибки, так й ступінь достовірності визначення похибок еталонних засобів і засобів що повіряють. У цьому виникають суттєві труднощі, оскільки застосувати математичний апарат теорії імовірності беззастережно не можна. Та похибка, яка характеризує точність приладу, містить і випадкові, і систематичні похибки, і, крім того, вона може змінюватися під дією зовнішніх причин.

Вимоги до еталонних засобів вимірювання до певної міри суперечливі. З одного боку, чим вони точніше, тім більше впевненість у правильності визначення похибок повіреного засобу вимірювання. З іншого боку, точніший засіб вимірювання дорожче коштує, експлуатація його більш складна, він вимагає дбайливого відношення, нормальний режим його застосування більш обмежений, його необхідно повіряти частіше, ніж засіб вимірювання меншої точності, але більшої надійності.

Границя вищого рівня точності еталонного засобу вимірювання, у якому забезпечується надійна повірка, визначається порівняно просто. Як правило, значення похибки задається у вигляді числа з однією або максимум двома цифрами, причому друга цифра дорівнює 5, наприклад 1; 0,1; 0,25 % і т.д. Можна вважати, що похибка засобу вимірювання визначена досить достовірно, якщо похибка еталонного засобу вимірювання не перевищує в десять разів менше значення. Наприклад, якщо для повірки вимірювального пристрою з допустимою похибкою 1 % застосовується еталонний вимірювальний пристрій, похибка якого не перевищує 0,1 %.

Сказане відноситься до випадку перевірки засобів вимірювання, для яких не потрібно вказівка поправок. При визначенні поправок до показань засобів вимірювання, гранична допустима похибка засобу вимірювання не може служити критерієм для визначення необхідної точності еталонного засобу вимірювання. Таким критерієм є точність, з якою потрібно визначити поправку. Ця точність обмежується ступенем сталості показань засобів вимірювання, можливою точністю відліку та деякими іншими характеристиками, які властиві засобам вимірювання, що повіряють.

ПРИКЛАД 2.1

Електровимірювальний прилад класу 0,5 (тобто у якого допустима похибка становить ±0,5 % верхньої границі вимірювання (кінцевого значення робочої частини шкали)). Шкала приладу має 100 поділів, похибка відліку показань шляхом введення поправок знижена до ±0,1 поділки, тобто до ±0,1 %.

Вибрати еталонний засіб вимірювання для повірки електровимірювального приладу якщо:

а) варіації показань практично не виявляються (тобто вони не перевищують 0,1 поділки).

б) варіації показань приладу, що повіряють, досягають 0,3 поділки (0,3 %).

Рішення:

а) Для повірки такого приладу (щодо похибок 1:10) слід застосувати еталонний вимірювальний прилад, похибка якого не перевищує ±0,01 %.

б) введення поправок втрачає сенс і повірку можна провести за допомогою еталонного вимірювального приладу, похибки якого не перевищують ±0,05 %.

Однак у більшості випадків виходити із відношення 1:10 недоцільно. Не можна не враховувати, що в різних випадках і для різних конструкцій засобів вимірювання, ступеня достовірності результатів повірки бувають різними. У технічній літературі та нормативної документації для окремих типів та видів вимірювальних засобів встановлюються відносини 1:3; 1:4 та 1:5. Велике значення має сталість і відтворюваність показань еталонного засобу вимірювання: чім більше варіації (змінність) його показань, тім більше має бути зазначене відношення. Так як це вкрай небажано, у багатьох випадках до еталонних засобів вимірювання пред'являють підвищені вимоги щодо варіацій їх показань. Мінімально допустимим відношенням похибок вважають 1:3. Відношення 1:2 і менше можуть виявитися прийнятними за умови, якщо випадкові похибки робочих та еталонних засобів незначні, а їх точність визначається в основному лише систематичними похибками, що піддаються обліку.

Часто при розробці вимог до еталонного засобу вимірювання припускаються помилок. Можна, наприклад, зустріти вказівки, що вимірювальний прилад класу 1 слід повіряти еталонним вимірювальним приладом класу 0,2. Ця рекомендація може бути правильною, а може бути і не правильною, тому що потрібно порівнювати не класи, а похибки. Так як у ряді випадків класи точності визначаються з наведених похибок, тобто похибок, виражених у відсотках від верхньої границі вимірювання або іншого нормованого значення, дуже важливо, щоб верхня границя вимірювання еталонного вимірювального приладу дорівнювала або лише незначно перевищувала верхню межу приладу, що повіряють.

Потрібно також уточнити, необхідно чи ні визначати поправки до показань засобу вимірювання, що повіряють, є чи ні поправки до показань еталонного засобу, і які варіації його показань можуть бути допущені. Не перераховуючи всіх можливих варіантів, зазначимо лише один приклад. Якщо до засобу вимірювання класу 0,5 є поправки, а варіації його показань не виходять за межі які встановлені для засобу вимірювання класу 0,2, то таким засобом вимірювання з урахуванням поправок можна користуватися як еталонним для повірки засобів вимірювання класу 1 нарівні із засобом вимірювання класу 0,2. Іншими словами, необхідна точність еталонного засобу вимірювання визначається не співвідношенням класів, а співвідношенням точності засобів вимірювання еталонного і того що повіряють.

## 2.5 Оформлення результатів повірки

Результати вимірювання та інші дані, які отримані при проведенні повірки, повинні бути документовані відповідно до методики повірки.

Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [3] та технічних регламентів щодо ЗВТ, тобто – встановленим вимогам.

Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва та введені в експлуатацію, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, що діють на момент їх виробництва та введення в експлуатацію.

Оформлення результатів періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту здійснюється наступним чином. Позитивні результати періодичної, позачергової повірки та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відображенням повірочного тавра на ЗВТ або записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та оформленням свідоцтва про повірку ЗВТ (рис.2.2) за формою відповідно до додатку 2 [2] (див. стор. 25)

Давайте уважно розглянемо форму цього свідоцтва:

На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.

Свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

- на паперовому носії;

- в електронній формі – за дотримання вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку проведення повірки [2].

### 2.5.1 Вимоги до перевірочного тавра

Форма та розміри перевірочних клейм наведено у Додатку 3 [2] (див. стор. 26-27). Давайте уважно розглянемо цю програму.

Перевірочне тавро – це сукупність символів, що наносяться на вимірювальні засоби, пристрої, включаючи додаткові. У деяких випадках тавро ставлять на технічні документи, що засвідчують. Перевірочне тавро свідчить про те, що вимірювальна апаратура успішно пройшла повірку. Збереження тавра є показником захищеності ЗВТ. Якщо під час повірки виявлено порушення повірочного тавра, це означає, що до ЗВТ було здійснено несанкціонований доступ.

Засоби вимірювальної техніки, що мають елементи або функції налаштування, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів та функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню. Фізично це здійснюється застосуванням клейм.

Захист контрольованого Програмного Забезпечення (ПЗ) ЗВТ від змін може бути реалізований одним з наступних способів:

1) Для зберігання контрольованого ПЗ ЗВТ використовують не фізичну пам'ять, що перезаписується, а корпус який опечатують таким чином, щоб неможливо було замінити елементну базу (елемент фізичної пам'яті, в якій записано контрольоване ПЗ ЗВТ). Апаратні інтерфейси захищені.

2) Використовують вбудовану функцію, яка здійснює порівняння поточної контрольної характеристики з еталонною характеристикою, що зберігається на зовнішньому носії. Або, якщо ПЗ ЗВТ має електронний цифровий підпис (ЕЦП), перевіряється ЕЦП, виконуючи вимоги щодо безпеки застосування технології ЕЦП та застосовуючи сертифіковані засоби ЕЦП.

3) Використовують вбудовану функцію, що здійснює порівняння поточного контрольного коду з кодом, що зберігається у фізичній пам’яті ЗВТ.

Відповідно до РД50-597-86 (яке ще діє в Україні) державні повірочні тавра та відбитки з них зберігають у територіальних органах у вогнетривкій шафі під пломбою відповідальної особи. При необхідності видачі або приймання тавра у відсутності відповідальної особи відкриття шафи, що не згорає, проводить комісія, яка призначається керівником територіального органу. У таких випадках складається акт.

Рисунок 2.2 – Зразок оформлення свідоцтва про повірку

Додаток 2

до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)

____________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, який виконує повірку, його підпорядкованість, номер і дата видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації)

СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ _________                                                             Чинне до “____”__________ р.

Назва та умовне позначення ____________________________________________

________________________________________________ Зав. № ______________

Виробник ___________________________________________________________

За   результатами  повірки  встановлено,  що засіб вимірювальної техніки

(далі – ЗВТ) відповідає вимогам ________________________________________

(назва нормативно-правового акта/ нормативного документа,

____________________________________________________________________

що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

____________________________________________________________________

характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на _____ стор. у _____ прим.

Персонал, який виконував

роботи з повірки                        ______________          _____________________

(підпис)                              (ініціали, прізвище)

Місце відбитка

повірочного тавра                                                             “____” ____________ р.

| __________ Примітки: | 1. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ. 2. У додатку або на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ (якщо це передбачено методикою повірки або за письмовою вимогою заявника) наводять дані, одержані під час повірки. 3. Якщо одержані під час повірки дані наведено на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ або в додатку до нього, персонал, який проводив повірку ЗВТ, безпосередньо під наведеною інформацією повинен засвідчити її підписом та печаткою (у разі наявності) або відбитком повірочного тавра. 4. Якщо одержані під час повірки дані наводять у додатку до свідоцтва про повірку ЗВТ, усі сторінки додатка повинні бути пронумеровані та мати позначення номера свідоцтва, до якого складено додаток. |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток 3 до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (підпункт 3 пункту 3 розділу IV) |  |

ФОРМА І РОЗМІРИ 
повірочних тавр

| Вид тавра | Шифр тавра | Рисунок тавра |
| --- | --- | --- |
| Латунне 15 мм | 1 |  |
| Латунний трафарет 30 мм | 2 |  |
| Каучукове 6 мм | 3 |  |
| Каучукове квартальне (індивідуальне) 18 мм | 4 |  |
| Сталеве квартальне 8 мм | 5 |  |
| Сталеве (індивідуальне) 6 мм | 6 |  |
| Сталеве 3,5 мм | 7 |  |
| Сталеве (тризуб) 1 мм | 8 |  |
| Сталева річна плашка (індивідуальна) 8 мм | 9 |  |
| Сталева квартальна плашка 8 мм | 10 |  |
| __________ Примітки: | 1. Дві арабські цифри (на рисунках - «02») позначають останні цифри року застосування тавра. 2. Одна арабська цифра (на рисунках - «4»), римські цифри (на рисунках - «IV») - номер кварталу року застосування тавра. 3. Дві великі літери української абетки (на рисунках - «МШ») - шифр повірочного тавра виконавця. 4. Одна літера (на рисунках - «А») - індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку. Якщо потрібно виготовити велику кількість повірочних тавр для одного виконавця, перед літерою можна ставити додатковий цифровий символ від 1 до 9. |  |

Форма повірочного тавра - етикетки

| __________ Примітки: | 1. Арабські цифри від 1 до 12 позначають місяць застосування тавра, від 16 до 19 - рік застосування тавра; дві великі літери української абетки (на рисунку - «ПТ») - шифр повірочного тавра виконавця. 2. Повірочні тавра - етикетки можуть мати додаткові інформаційні поля з елементами голографічного або іншого захисту. 3. Зазначення дати застосування повірочного тавра - етикетки здійснюється шляхом проколювання відповідних полів. |
| --- | --- |

Облік та стан державних повірочних тавр щокварталу перевіряє керівник територіального органу або уповноважена ним особа. Результати перевірки заносять до журналу видачі та отримання державних повірочних тавр.

Застосовувати державні повірочні тавра можуть лише повірники, які пройшли спеціальне навчання та мають кваліфікацію державного повірника.

За кожним державним повірником закріплюють персональні повірочні таври, що мають індивідуальний знак повірника. Передача таких тавр іншим особам категорично забороняється.

Державний повірник несе відповідальність за збереження та придатність до роботи отриманих ним тавр, а також за чіткість відбитків, що наносять на ЗВТ.

Таври видають державним повірникам щодня на час виконання повірочних робіт і приймають після закінчення з обов’язковою відміткою в журналі.

При виклику державного повірника на підприємство тавра підлягають здачі після закінчення робіт в останній робочий день.

При тривалих заміських відрядженнях державні повірники здають тавра у перший робочий день після повернення повірника з відрядження.

Державні повірочні тавра під час виконання повірочних робіт зберігають і переносять у спеціальних сумках з плечовими або наручними ременями.

Сумки для тавр виготовляють на місцях на замовлення територіальних органів. Конструкція сумок повинна забезпечувати збереження повірочних тавр під час перенесення.

При видачі та прийманні державних повірочних тавр перевіряють:

• збереження нанесених на них знаків;

• міцність приклеювання каучукових клейм;

• справність пломбіраторів, а також стан сумок для перенесення тавр.

Державний повірник зобов’язаний негайно доповісти у письмовій формі керівнику територіального органу про псування або втрату державного повірочного тавра.

Керівник територіального органу призначає службове розслідування та за його результатами видає наказ.

Державних повірників, які двічі на рік порушили правила застосування тавр, усувають від повірки та таврування засобів вимірювань. Якщо внаслідок службового розслідування встановлено зловмисний характер порушень або виявлено значні матеріальні збитки внаслідок недотримання правил, то матеріали розслідування передають до слідчих органів для вжиття відповідних заходів.

Керівники територіальних органів несуть відповідальність за безпеку та правильність застосування державних повірочних  тавр.

При звільненні державного повірника закріплені за ним державні повірочні тавра з індивідуальним знаком вилучають із застосування наказом керівника територіального органу та загалом направляють на підприємство-виробник для гасіння.

Повірочні таври можуть наноситися на ЗВТ та документацію різними способами:

• ударним;

• тиском на пломбу або нанесенням спеціальної мастики;

• наклейкою тавра у вигляді декалей (перекладних картинок);

• електрографічним;

• електрохімічним та ін.

Якість нанесення тавра характеризується чіткістю малюнка та збереженням протягом усього повірочного інтервалу з урахуванням умов, у яких експлуатується засіб вимірювання.

Розшифрування перевірочного тавра дозволяє отримати інформацію про дату останньої повірки, виконання правил техніки безпеки і про те, хто саме провів повірку.

Нанесення повірочного тавра дозволяє здійснювати ідентифікацію вимірювальних засобів. Поряд з нанесенням тавра, останнім часом широко використовується нанесення штрих-коду або QR-коду, яке може бути автоматизовано. У ці коди можна ввести інформацію про проведені раніше повірки.

Для мінімізації ймовірності підробки використовують тавра, для захисту яких були використані технології голографічних зображень. Ці зображення спочатку проходять офіційне затвердження державною інстанцією, тільки після цього використовуються для забезпечення безпеки.

Збільшення надійності захисту тавр від підроблення сприяє використання інформаційних систем обліку та реєстрації повірочних тавр. Така прогресивна технологія дає змогу гарантувати точність зчитування інформації. За рахунок наявності інформаційної бази можна знизити обсяг ідентифікаційної інформації повірочного тавра. Достатньо вказувати код тавра, комп’ютеру для перевірки цього вистачить.

Використовуючи обладнання зчитування (це може бути мобільний телефон), автоматика зчитує ідентифікаційний символ, з якого робить висновки про особу яка зробила повірку, обладнання що використовували  та встановлює дату, коли проводилася повірка.

Якщо тавро ставиться виключно з метою запобігання доступу третіх осіб до обладнання, тоді індивідуального знаку повірника може і не бути. Такі тавра необхідні для захисту вимірювальних приладів та автоматики для підтвердження гарантованого терміну експлуатації. Місце монтажу таких пломб, на яких немає повірочного тавра, вибирають виходячи з того як вимірювальні засоби потрібно захистити. Те, як багато таких пломб потрібно, також визначають, орієнтуючись на особливості конкретної конструкції ЗВТ.

Широко застосовуються спеціальні клейма, що використовують виключно для гасіння. Зазвичай вони виконані у формі хреста, що символізує припинення дії раніше поставленого під час повірки тавра. Хрестоподібне тавро ставлять повіряючи вимірювальне обладнання та технічні документи, що підтверджують факт раніше проведеної повірки. У деяких випадках тавро гасять, наклеюючи на нього спеціальну мітку. Якщо вибрали саме такий метод гасіння, тоді необхідно приклеювати строго-червону мітку, інші кольори неприпустимі.

Досить складно фальсифікувати нанесення тавра, якщо вони наносяться сучасними технологічними методами, це: електрографія, електрохімія, піскоструминний спосіб. Ці способи забезпечують високу якість та надійність отриманого тавра. Чим досконаліша технологія, тим надійніше буде тавро, менш ймовірна його фальсифікація.

За інших видів нанесення тавра є свої складності. Наклейки досить простий у населенні вид тавра, але складно зберегти його тривалий часовий проміжок без пошкоджень. Необхідно ретельно продумати місце розташування та спосіб захисту, щоб наклейка не була зіпсована механічним пошкодженням або агресивними речовинами. Найбільш небезпечними вважаються машинне масло, компоненти на основі спирту та бензин. Виробник повинен ретельно вибирати матеріали для виготовлення наклейок, щоб готові тавра виявилися довговічними та надійними, а при наступній повірці дані нанесені на них можна було прочитати без помилок.

Розміри тавра на метрологічному обладнанні, що повіряють, залежать від специфіки ЗВТ що повіряють. Чим ЗВТ більше, тим більше клеймо можна зробити, і навпаки.

Повірочні тавра можуть бути річними, квартальними, індивідуальними та спеціальними. Термін застосування перевірочних тавр, що мають шифри 1-7 і 9 (дивись додаток, стор. 26 – 27), становить один рік, повірочні тавра з шифрами 8 і 10 – до моменту їх зносу або пошкодження, при якому ці повірочні тавра не можуть бути застосовані.

Річні повірочні тавра (шифри 1-3, 6, 7 і 9 згідно з Додатком 3 [2]) це повірочні тавра, що діють протягом року.

Квартальні повірочні тавра (шифри 4, 5 і 10 згідно з Додатком 3 [2]) – повірочні тавра, що діють протягом кварталу, що визначеного на повірочному таврі.

Індивідуальні повірочні тавра (шифри 4, 6 і 9 згідно з Додатком 3 [2]) – повірочні тавра, що мають індивідуальний знак персоналу, що проводив повірку.

Спеціальні повірочні тавра (шифр 8 згідно з Додатком 3 [2]) – повірочні тавра, що застосовують для оформлення результатів повірки гирь міліграмових.

Повірочні тавра виготовляють наукові метрологічні центри Мінекономіки, які мають відповідні приміщення, персонал, обладнання для виготовлення тавр.

Виробник тавр щомісяця до 05 числа подає Мінекономіки інформацію про виготовлені ним тавра.

Шифр повірочного тавра міститься у Державному реєстрі наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації відповідно до наказу «Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», затвердженого наказом Мінекономіки від 21 вересня 2015 року № 1164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Виготовлення тавр здійснюється за договорами, укладеними між організаціями, які здійснюють повірку та виробником тавр.

Організації, що здійснюють повірку, подають замовлення виробнику тавр на виготовлення повірочних тавр не пізніше ніж за три місяці до планового терміну їх застосування.

Виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення та відправлення організаціям, що проводять повірку перевірочних тавр, не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування у разі подання замовлення та своєчасної оплати.

Повірочні тавра застосовує лише персонал акредитованих організацій з проведення повірки.

Організації, що здійснюють повірку, забезпечують зберігання:

• наказів про закріплення повірочних тавр;

• зразків відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр-етикеток;

• зразків підписів персоналу, який проводить повірку.

Зразки відбитків повірочних клейм та контрольних зразків повірочних клейм- етикеток зберігаються виробником тавр та відповідальними особами, що призначені  в організаціях, які проводять повірку, протягом десяти років (подвійний контроль).

Зразки відбитків латунних та каучукових повірочних тавр знімаються на папері (для повірочних тавр шифрів 1-4 згідно з Додатком 3 [2]), сталевих повірочних тавр на алюмінієвій пластині (для повірочних тавр шифрів 5-8 згідно з Додатком 3 [2]) та сталевих плашек – на пломбах (для повірочних тавр шифрів 9 і 10 згідно з Додатком 3 [2]), залишаються контрольні зразки повірочних тавр – етикеток.

Накази організацій, які здійснюють повірку про закріплення повірочних тавр та зразки підписів персоналу, що проводить повірку, зберігаються протягом десяти років.

Втрати повірочних тавр, знос або пошкодження повірочних тавр, внаслідок яких вони не будуть застосовуватися, оформляють актами організацій, які здійснюють повірку.

Порядок замовлення, приймання від виробника тавр, порядок видачі персоналу, що проводить повірку, та приймання від цього персоналу, обліку, зберігання та контролю правильності застосування повірочних тавр безпосередньо в організаціях, що проводять повірку, повинні бути визначені в її документах системи.

Організації, що здійснюють повірку, повертають латунні, каучукові та сталеві повірочні тавра (крім повірочних тавр шифрів 8 і 10 згідно з Додатком 3 [2]), виробнику тавр для їх гасіння (знищення рисунка) до 01 лютого року, наступного за роком застосування.

Повірочні тавра шифрів 8 і 10 згідно з Додатком 3 [2] повертають виробнику тавр для їх гасіння після зносу або пошкодження, через які вони не можуть бути застосовані.

Гасіння повірочних тавр, крім повірочних тавр-етикеток, здійснює комісія, що утворена виробником тавр, після закінчення терміну їх застосування.

За результатами гасіння повірочних тавр комісія виробника складає акт, у якому вказується факт гасіння тавр.

Знищення повірочних тавр-етикеток здійснює комісія, утворена організацією, яка проводить повірку після закінчення терміну їх застосування шляхом їх подрібнення до стану, що виключає можливість їх прочитання та відновлення.

За результатами знищення повірочних тавр-етикеток комісія організації, яка проводить повірку, складає акт, в якому вказується факт знищення повірочних клейм - етикеток.

Якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції налаштування ЗВТ, за результатами повірки такі ЗВТ пломбують. Відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу або наносять перевірочне тавро - етикетку згідно з Додатком 3 [2].

### 2.5.2 Документи, що видаються після повірки ЗВТ

Якщо ЗВТ яке призначено для вимірювання декількох фізичних величин і воно має декілька діапазонів вимірювання, але його застосовують для вимірювання меншої кількості фізичних величин або не у всіх діапазонах (або якщо ЗВТ застосовують тільки в окремій частині діапазону вимірювань), письмовим зверненням заявника під час повірки таких ЗВТ дозволено проводити операції з повірки лише щодо зазначених фізичних величин та діапазонів (частин діапазонів) вимірювання.

У таких випадках свідоцтво про повірку ЗВТ оформлюють обов'язково. У свідоцтві про повірку ЗВТ роблять відповідний запис про особливості застосування таких ЗВТ.

Якщо відбиток повірочного тавра чи пломба пошкоджено або свідоцтво про повірку втрачено, то ЗВТ вважається таким що не повірено.

Якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ або гасить попередній відбиток повірочного тавра або робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня.

Для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими що не відповідні встановленим вимогам, то оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з Додатком 4 [2] (рис.2.3).

Додаток 4

до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

(підпункт 17 пункту 3 розділу IV)

_________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, що виконує повірку, його підпорядкованість, номер і дата видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації)

ДОВІДКА

про непридатність

законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ _________ 							         «____» ____________ р.

Назва та умовне позначення __________________________________________

________________________________________________ Зав. № ________________

Виробник _____________________________________________________________

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) не відповідає вимогам _______________________________________

(назва нормативно-правового акту / нормативного документа)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

______________________________________________________________________

Персонал, який виконував

роботи з повірки                           _______________          _______________________

(підпис)                               (ініціали, прізвище)

Місце відбитка

повірочного тавра

Рисунок 2.3 – Зразок оформлення довідки про непридатність ЗВТ

Оформлення результатів інспекційної та експертної повірок здійснюється наступним чином, за результатами експертної повірки персонал, який проводив повірку, складає висновок у довільній формі, що затверджується керівником організації, яка проводить повірку.

В висновку вказують результати повірки ЗВТ в обсязі визначеному у заяві проведення експертної повірки ЗВТ.

За результатами інспекційної повірки складається довідка (за формою згідно з Додатком 5 [2]), яка підписується персоналом, який проводив повірку, та керівником організації, яка проводить повірку.

Іноді повірку намагаються обмежити невеликою часткою діапазону вимірювання та встановлення точності залежно від конкретного випадку застосування приладу. Наприклад, амперметр повіряють тільки за силою струму 4 А, що відповідає стійкому режиму роботи певної установки. Така повірка не бажана, тому що при виході з ладу даного амперметра для його заміни необхідно буде піддати такій же спеціалізованій повірці інший амперметр. У той же час, повірені таким чином засоби вимірювання непридатні для застосування на інших робочих місцях. Тому, як правило, використовують ЗВТ, похибки яких визначені для всієї шкали та відповідають необхідній точності вимірювання. У цьому випадку заміна ЗВТ, який вийшов з ладу, не складе труднощів. Крім того, такий ЗВТ може бути застосований у будь-яких інших місцях, де вимоги до нього не виходять за рамки встановлених норм.

Додаток 5 до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (підпункт 2 пункту 4 розділу IV).

ДОВІДКА
про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, що належить

_______________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

| № з/п | Категорія, найменування та умовне позначення засобу вимірювальної техніки |  | Заводський номер | Результати зовнішнього огляду |  | Результати перевірки працездатності | Метрологічні характеристики |  |  | Фактична похибка | Позначення методики повірки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | діапазон вимірювання (номінальне значення величини) | границі допустимої похибки |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Примітка. |  | За результатами зовнішнього огляду та перевірки працездатності ЗВТ у відповідних графах зазначається висновок щодо відповідності (невідповідності) ЗВТ установленим вимогам. У разі отримання негативних результатів зазначених операцій повірки надають їх стислий опис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал, який проводив повірку |  |  |  |  | _________________ (підпис) |  |  |  | ____________________________ (ініціали, прізвище) |  |  |
| Керівник виконавця |  |  |  |  | _________________ (підпис) |  |  |  | ___________________________ (ініціали, прізвище) |  |  |

При повірці засобів вимірювання, призначених для застосування без поправок, визначають, чи не виходять їх похибки (а також деякі інші показники) за встановлені межі, чи не перевищують вони допустимі значення. При повірці засобів вимірювання, які застосовують з урахуванням поправок до їх показань, завдання ускладняється, оскільки необхідно визначати значення поправок. Підвищуються вимоги до еталонних засобів вимірювання, процес повірки стає більш трудомістким.

Яке значення має визначення похибки, можна наочно показати з прикладу плоскопаралельних кінцевих мір довжини («плиток»). При виготовленні плиток їхню довжину доводять до номінального значення, вказаного на кожній плитці, з більшою чи меншою точністю. За відхилення від номінального розміру, що залишилося, плитки поділяють на класи: чим менше це відхилення, тим вище клас (тим менше номер класу). Наприклад, для плитки класу 2 із номінальним розміром 130 мм допускається відхилення ±0,001 мм. Якщо при вимірюванні такої похибкою можна знехтувати, то довжину плитки приймають рівною 130 мм, хоча її довжина може бути між 129,999 і 130,001 мм. Однак за допомогою цієї плитки можна провести точніші вимірювання, якщо визначити дійсну її довжину.

Якщо довжина плитки з номінальним розміром 130 мм визначена з похибкою, яка не перевищує 0,0004 мм, її довжина може виявитися, наприклад, рівною (130,0005±0,0004) мм. Довжину плитки при її використанні приймають 130,0005 мм. Якщо похибка визначення розміру плитки не перевищує 0,00012 мм, довжина її може бути рівною, наприклад, (129,99945 ± 0,00012) мм. Як дійсно приймають довжину плитки 129,99945 мм. Природно, що в будь-якому з описаних випадків до еталонних засобів вимірювання та методів повірки пред'являють різні вимоги, причому ці вимоги є тим вищими, чим вища необхідна точність.

Повірка засобів вимірювання має значення яке виходить далеко поза рамки даної лабораторії, інституту, підприємства. Дотримуючись єдності засобів вимірювання, як одною з умов забезпечення єдності вимірювань у всіх ланках народного господарства країни, повірка забезпечує тим самим безперебійну і безвідмовну взаємодію цих ланок, та максимально ефективні результати роботи. Відомо чимало випадків, коли через порушення єдності засобів вимірювання, непорівнянності показань засобів вимірювань, виявилося неможливим налагодити роботу важливих і складних установок. Забезпечення взаємозамінності виробів, деталей та вузлів залежить насамперед від правильної та своєчасної повірки засобів вимірювання.

Велике значення має повірка засобів вимірювання також у міжнародної діяльності. Без забезпечення міжнародної однаковості засобів вимірювання та єдності вимірювань практично неможливо налагодити торгівлю, культурний та науковий обмін, якщо об'єкти торгівлі та обміну мають характеристики, що визначаються шляхом вимірювання.

Повірка засобів вимірювання одна із ланок багатоступінчастого процесу передачі розміру одиниці від еталона до робочого засобу вимірювання. Саме зв'язок з еталоном є необхідною умовою повсюдної одноманітності засобів вимірювання та єдності вимірювань. Цей зв'язок здійснюється ступенями, причому, якщо йти від еталона, кожен наступний ступінь за точністю нижче попереднього. При застосуванні засобів вимірювань у робочих умовах цей зв'язок здійснюється ніби у зворотному напрямку: від застосовуваного засобу вимірювання вгору до еталона. Бути впевненим у правильності показань робочого засобу вимірювання можна лише повіривши його за допомогою більш точного еталонного засобу вимірювання.

Щоб бути впевненим в тому, що точність еталонного засобу вимірювання достатня для повірки робочого засобу вимірювання, еталонні засоби вимірювань у свою чергу піддаються повірці за допомогою ще більш точного еталонного засобу вимірювання і так далі до державного еталону.

Лекція №3

Метою лекції є ознайомлення з порядком організації проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

## 2.6 Загальні методичні питання повірок

Основною операцією повірки засобів вимірювання є визначення (або оцінка) їх похибок. Існують такі основні способи повірки:

- безпосередня звірка;

- компарування;

- повірка за еталонною мірою;

- вимірювання засобом вимірювання, що повіряють, величини відтвореною мірою.

Для більш складних засобів вимірювання які складаються з ряду взаємозалежних елементів, розрізняють комплектну та поелементну повірку.

Особливо слід розглядати повірку вимірювальних приладів порівняння (компараторів). Багато з цих приладів не містять елементів, що визначають значення вимірюваної величини. У той самий час точність вимірювань, проведених з допомогою приладів порівняння, залежить від їх властивостей і характеристик. Те саме можна сказати про ряд вимірювальних перетворювачів, які самі по собі не можуть служити для цілей вимірювання.

Перш ніж розглядати будь-який з різновидів повірки, зупинимося на деяких загальних методичних питаннях.

Умови проведення повірки. При проведенні повірки повинні дотримуватися умови, які наведені в нормативній документації [2] або в інших нормативно-технічних документах щодо повірки цього засобу вимірювання. Ступінь необхідності обмеження умов повірки визначається дійсною залежністю показань засобу вимірювання від цих умов.

Рисунок 2.4 – Варіація показань при вимірюванні

величини Х2: Y1 при навантаженні ЗВТ; Y2 при розвантаженні ЗВТ.

Основні похибки слід визначати при нормальних умовах з відхиленнями в зазначених межах, оскільки у терміні «основні» закладено вказівку на ці умови. Основні похибки є вихідними для оцінки роботи засобу вимірювання в інших режимах, і тому вони повинні бути визначені обов'язково. Якщо, наприклад, за умовами роботи, при яких застосовують засіб вимірювання, необхідно знати значення похибок при температурі 0°С, слід визначити похибки не лише за цієї температури, а й при нормальної температурі.

Визначення варіації показань. При повірці засобу вимірювання іноді необхідно виявити наявність та розміри варіації показань.

Однією з причин варіації показань засобів вимірювання з рухомими частинами є тертя у місцях з'єднання рухомої та нерухомої частин цього механізму. При повірці таких засобів вимірювання для визначення варіації в результаті тертя, показання знімаються щонайменше двічі: при плавному зростанні виміряної величини і плавному її зменшенні (рис.2.4). При цьому необхідно так регулювати виміряну величину, щоб покажчик вимірювального пристрою підходив до відповідної позначки шкали з одного боку, не переходячи її.

Нерідко доводиться враховувати як варіацію показань засобу вимірювання, що повіряють, так й варіацію показань еталонного засобу вимірювання.

Незважаючи на те, що більшості мір не притаманні варіації, все-таки при їх повірці, якщо застосовують еталонні засоби вимірювання, які можуть мати варіацію показань, вимірювання слід робити щонайменше двічі.

Вплив варіації показань еталонного засобу вимірювання виключається шляхом обчислення середнього значення результатів вимірювання.

Якщо необхідно виключити зовнішній вплив шляхом зміни положення приладу та одночасно визначити варіацію показань, кількість вимірювань має бути не меншою за чотири. При цьому варіація визначається як різниця показань приладу в кожному його положенні окремо. Показання при будь-якій кількості вимірювань не повинні виходити за межі варіації, що допускається. Практично при повірці обмежуються двома або чотирма показаннями, щоправда, знятими за таких умов, за яких очікується найбільша різниця показань. Однак такий спосіб не дає повної впевненості в тому, що при застосуванні засобу вимірювання дійсна варіація його показань не вийде за межі, що отримані під час повірки, з наступних причин.

По-перше, спосіб виявлення варіації показань при повірці заснований на припущенні, що причиною варіації є тертя або інше фізичне явище типу гістерезису, що викликає затримку руху покажчика при наближенні до позначки шкали, яка відповідає вимірюваній величині. Насправді ж показання засобу вимірювання залежить від низки випадкових причин, вплив яких складається із впливом тертя чи гістерезисних явищ, тобто впливів, певною мірою закономірних принаймні щодо напряму. Але розмір відхилень має характер випадкової величини. До того ж інші випадкові впливи роблять отримані щодо значення варіації не цілком достовірними. Якщо все ж таки при нормуванні та виявленні варіацій показань застосовують описаний вище прийом, то це ґрунтується на тому припущенні, що вплив тертя та гістерезисних явищ у більшості випадків переважає над іншими випадковими впливами і є найбільш небезпечним.

Друга причина неповної надійності визначення варіації показань описаним способом полягає в тому, що плавність та надійність збільшення або зменшення вимірюваної величини без переходу встановленої межі залежать від стану регулювальних пристроїв та кваліфікації повірника. Надійність описаного вище прийому дещо підвищується тоді, коли засіб вимірювання повіряють на багатьох поділках. За значення варіації показань приймають найбільшу з отриманих різниць показань для всіх поділок.

### 2.6.1 Різновиди повірок

Повірку можна проводити шляхом безпосереднього звірення показань двох засобів вимірювань – повіреного і зразкового – без застосування компараторів або будь-яких інших проміжних приладів.

Безпосередньо можна порівнювати тільки штрихові міри довжини (лінійки, брускові метри, рулетки), міри місткості (вимірювальні циліндри, бюретки, піпетки, мірні колби і т. п.). Безпосереднє звірення при повірці застосовують, як правило, для менш точних мір. Для більш точної повірки використовують ті або інші компаратори.

Повірку шляхом безпосереднього звірення показань інших засобів вимірювання застосовують досить широко. В основі такої повірки лежить одночасне вимірювання однієї й тієї ж величини зразковим засобом вимірювання та тім що повіряють. Необхідно ретельно стежити за тим, щоб засоби вимірювань вимірювали дійсно одну й ту саму величину. Так, при зануренні кількох термометрів в термостат температура кожного з них може бути різною внаслідок несправності або недосконалості конструкції термостата. На термопари при приміщенні їх в піч може вплинути нерівномірність температурного поля печі тощо.

У нормативних документах щодо повірки тих чи інших засобів вимірювання передбачені шляхи забезпечення ідентичності вимірюваних величин і способи повірки відтворюючої їх апаратури.

Повірка мір за допомогою приладів порівняння. Більшість мір звіряють з еталонними за допомогою того чи іншого вимірювального приладу порівняння (компаратора). Як уже було сказано, сам по собі компаратор не містить зразкових мір або вимірювальних механізмів, що показують. Проте точність повірки мір залежить від ряду метрологічних характеристик приладів порівняння. Найчастіше застосовують такі вимірювальні прилади порівняння: зразкові ваги різних розрядів (при повірці гир), мости постійного та змінного струму (при звірянні мір опору, індуктивності та ємності), потенціометри (при звіренні мір опору та е.р.с. нормальних елементів), компаратори для точних звірень мір довжини.

Зупинимося на деяких вимогах до метрологічних характеристик вимірювальних приладів порівняння, які застосовують для повірки. Загальну вимогу до чутливості можна сформулювати так: компаратор повинен бути настільки чутливим, щоб за його допомогою можна було виявити зміну вимірюваної величини, що не перевищує значення похибки зразкової міри. Наприклад, для гирі 1 кг допускається похибка 500 мг. Для її повірки використовують зразкові гирі, похибка яких не повинна перевищувати 100 мг. Від ваг, що застосовуються для повірки, вимагають, щоб при зміні навантаження на 100 мг відхилення їх покажчика було не менше одної поділки.

Елементи конструкції вимірювальних приладів порівняння мають бути стабільними. Так, однією з основних вимог до ваг є вимога стійкої їх рівноплечності. Оскільки досягти ідеальної рівноплечості не вдається, доводиться застосовувати різні прийоми виключення впливу нерівноплечості. Однак усі ці прийоми можуть дати належний ефект лише тоді, коли нерівноплечність невелика та коли вона не змінюється. Якби у процесі дворазового зважування нерівноплечність змінилася, виникла б нова похибка.

Мости постійного і змінного струму також мають «плечі», відношення між якими буває не тільки 1:1, а й 1:10, 1:100 і т. д. Постійність відносин плечей, тобто відносини їх електричних опорів, безпосередньо впливає на точність повірки.

Тут наведено приклади лише деяких характеристик особливостей повірки мір із застосуванням вимірювальних приладів порівняння. Існує багато інших особливостей такої повірки, про які йдеться у відповідних посібниках та інструкціях. Повірка мір за допомогою вимірювальних приладів порівняння може забезпечити дуже високу точність. Зокрема, більшість еталонних робіт (звірення зразкових мір із робочими еталонами, вторинних еталонів із первинними) проводиться із застосуванням вимірювальних приладів порівняння.

Рисунок 2.5 – Магазин опорів.

Повірка засобів вимірювань за еталонними мірами. Процес повірки засобів вимірювань у цьому випадку зводиться або до вимірювання величини, що відтворюється еталонною мірою, або до вимірювання деякої величини, яка одночасно зіставляється зі значенням еталонної міри. Наприклад, штангенциркуль – один із простих приладів для вимірювання довжини – можна повіряти за допомогою еталонних плоскопаралельних кінцевих мір довжини. Повірка ведеться шляхом безпосереднього «вимірювання» розміру міри, що міститься між губками штангенциркуля. Про похибки судять по різниці між показаннями штангенциркуля і значенням міри, яка приймається за дійсне значення довжини, що вимірюють.

Коли можна використовувати багатозначну еталонну міру або набір еталонних мір, зручніше змінювати значення еталонної міри (або комплекту еталонних мір) доти, доки покажчик вимірювального приладу не встановиться на потрібній позначці. Наприклад, при повірці омметра його затискачі з'єднують з магазином опорів (рис 2.5), на якому набирають деяке значення опору, спостерігаючи при цьому за покажчиком омметра. Коли покажчик зупиниться на потрібній позначці, за налаштуваннями ручок регулювання магазину опорів визначають дійсне значення опору, що відповідає цій позначці.

Інший приклад це повірка циферблатних настільних ваг за допомогою зразкових гирь, що розміщують на чашці  цих ваг.

Прикладом паралельного вимірювання деякої величини за допомогою вимірювального приладу, що повіряють, і зразкової міри може служити повірка вольтметрів шляхом звірення його показань з е.р.с. нормального елемента за допомогою потенціометра.

Поелементна повірка засобів вимірювання. Перелічені вище способи повірки засобів вимірювань є комплексними, тобто засіб вимірювання повіряють в цілому - в повному комплекті всіх його складових частин, і судження про його придатність виносять на підставі вимірювань відомих або паралельно вимірюваних величин. Засіб вимірювань діє при цьому так, як він би діяв під час його практичного застосування. Точність такої повірки у більшості випадків не викликає сумнівів. Однак іноді доцільніше проводити повірку поелементно. Поелементною називають повірку засобів вимірювання, за якої його похибки визначають за похибками окремих частин. Такий шлях застосовують тоді, коли закономірності взаємодії окремих частин засобу вимірювання точно відомі та можливості сторонніх впливів на його показання виключені або ці впливи піддаються точному обліку.

Рисунок 2.6 – Вантажопоршневой манометр.

Однією з причин, що спонукає вдаватися до поелементної повірки, є велика трудомісткість комплексного способу або складність підбору зразкових мір для повірки засобів вимірювання при великому розмаїтті його показань.

Насправді поелементну повірку часто проводять разом із комплектною. Крім окремих частин засобу вимірювання та розрахунку похибок, роблять комплектну повірку його за деяких характерних показань. Як приклад можна навести повірку вантажопоршневого манометра (рис.2.6). Крім звірення показань такого манометра з показаннями зразкового вантажопоршневого манометра вищого розряду, окремо визначають маси вантажів, що накладаються.

Давайте подивимося як ця повірка здійснюється на практиці, для чого подивимося фільм:

https://www.youtube.com/watch?v=1DQDQ4mWLLY

При повірки багатодіапазонних вольтметрів можна здійснити комплектну повірку приладу на всіх діапазонах вимірювання. Можна також, провівши ретельну повірку в одному або двох діапазонах вимірювання і вимірявши значення додаткових опорів і опору вимірювального механізму, обчислити поправки (або множники поправки) для інших діапазонів.

Поелементна повірка у ряді випадків виявляється доцільною для складних засобів вимірювань, зокрема таких, які складаються з компаруючого пристрою з вбудованими в нього еталонними мірами.

Повірка вимірювальних приладів порівняння. Як зазначалося, вимірювальні прилади порівняння (компаратори) окремо без еталонних мір непридатні для вимірювань. Проте вони завжди розглядаються як засоби вимірювань і підлягають повірці.

Вимірювальні прилади порівняння не дають показань, які виражени у тих чи інших одиницях, що зумовлює специфічні особливості їхньої повірки. Завдання, яке ставиться при їх повірці, зводиться до виявлення тих похибок, які може додати до результатів вимірювань прилад порівняння за різних умов його застосування. Повірка приладів порівняння часто здійснюється поелементно. Так як прилад порівняння є пристроєм, що встановлює певне відношення між значенням величини, що вимірюють, і значенням міри, то в першу чергу повірці підлягає правильність відтворення ним цього відношення. Правильність відношення «плеч» можна визначити шляхом пробних звірень двох заходів із відомими значеннями або шляхом вимірювання окремих елементів, що утворюють «плечі» приладу порівняння.

Наприклад, правильність відношення плечей в рівноплечих (1:1) або в нерівноплечих (1:100 і більше) терезах визначається шляхом накладання зразкових гир на вантажоприймальні майданчики. Враховуючи особливості конструкції опор і важелів, ці гирі розташовують на різних ділянках майданчиків, імітуючи таким чином можливі випадки нерівномірного розподілу мас, що зважують. Необхідно, щоб відношення плечей не порушувалося, вірніше, щоб порушення не виходили за встановлені межі.

Відношення плечей в електровимірювальних мостах перевіряють шляхом порівняння з відношенням опорів зразкових мір або вимірювання окремих елементів (опірів), що відтворюють плечі. Останній шлях вибирають тоді, коли кількість можливих відношень плечей досить велика. Якщо опори плечей не призначені для застосування як міри опору, то точні значення опорів можуть бути невідомі; необхідно лише, щоб їхні відношення відповідали номінальним значенням відношень плечей. Важливою характеристикою приладів порівняння є чутливість, яка властива лише вимірювальним приладам порівняння, із вбудованими нульовими покажчиками. Слід пам'ятати, що в різних режимах роботи приладу порівняння чутливість може помітно змінитися, як, наприклад, в рівноплечих вагах.

Повірка вимірювальних перетворювачів. Основною характеристикою вимірювальних перетворювачів є відношення між значеннями вимірюваної величини на їхньому вході та виході. Ці величини можуть відрізнятися як розміром, а й бути різнорідними. Повірка правильності відношення, т. е. відповідності їх номінальному значенню, є найважливішою операцією повірки вимірювальних перетворювачів. Визначення дійсного значення відношення у перетворювачах нагадує визначення відношення плечей у приладах порівняння. При поелементній повірці вимірюють окремі частини перетворювача, та потім обчислюють відношення. При комплектній повірці перетворювачі повіряють у дії, причому на вході, і на виході їх роблять вимірювання за допомогою еталонних засобів вимірювань. Відношення показань цих засобів вимірювання (якщо необхідно, після введення поправок) приймають за дійсний коефіцієнт (відношення) перетворення.

У деяких випадках повірку здійснюють шляхом звірення з еталонним, більш точним перетворювачем (наприклад, повірка вимірювальних трансформаторів електричного струму та напруги). Такий спосіб ефективніший, проте при цьому доводиться використовувати еталонні перетворювачі, які самі вимагають більш точної повірки.

Існує ще один шлях повірки перетворювачів, який полягає в перетворенні вимірюваної величини за допомогою елементів, що відносно легко повіряють. Наприклад, при повірці вимірювальних трансформаторів для перетворення струму або напруги застосовують шунт або дільник напруги.

### 2.6.2 Перевірочні схеми

На жаль, новий закон про метрологію [3] не передбачає такого поняття як повірочні схеми, але на промислових підприємствах у повірочних лабораторіях їх досі широко використовують. Крім того, складання повірочної схеми дуже корисне для забезпечення простежуваності забезпечення точності вимірювання ЗВТ.

Для забезпечення правильної передачі розмірів одиниць вимірювання має бути встановлений певний порядок цієї передачі. Тому складають повірочні схеми, які встановлюють підпорядкування еталонів і робочих еталонів, і навіть порядок і точність передачі одиниць вимірювання від еталонів робочим еталонам, та від них – робочим засобам вимірювання. У повірочних схемах вказують також метод повірки та пристрої які застосовують для цього.

Первинні еталони та найближчі до них розряди робочих еталонів перебувають у метрологічних організаціях, які здійснюють передачу розмірів одиниць на вищих ступенях повірочних схем.

Нижня частина таких схем носить загальний характер, оскільки охоплює велику групу засобів вимірювання, що об'єднують загальними метрологічними, а іноді конструктивними ознаками. Ці схеми є основою для побудови повірочних схем підприємств, які мають велику кількість різноманітних засобів вимірювання з двома, трьома та більше ступенями точності.

У повірочних схемах підприємств робочі засоби вимірювання, як правило, об'єднують у групи, еталонні засоби вимірювання вказують більш конкретно (рис. 2.7). У верхній частині схеми розташовують засоби вимірювання вищої для цього підприємства точності, їх називають вихідними. Називати їх еталонами не слід, оскільки за точністю вони стоять нижче національного стандарту. Ці засоби вимірювання у встановлений термін повіряють у метрологічній організації.

Оскільки робітники використовують засоби вимірювання різних рівнів точності, то їх під час їх повірки застосовуються робочі еталони різних розрядів. Таким чином, деякі робочі засоби вимірювання за точністю можуть перевищувати робочі еталони, призначені для повірки менш точних робочих засобів вимірювання. Однак з цього не слід робити висновок, що робочі засоби вимірювання високої точності можуть одночасно застосовуватися як робочі еталони. Як зазначалося, одне з основних правил метрології у тому, що до збереженню чи використанню еталонів і робочих еталонів слід ставитися з великою ретельністю, щоб забезпечувалася максимально можливу незмінність їх метрологічних характеристик. Жоден еталонний засіб вимірювання не має застосовуватися для практичних вимірювань з метою його найменшого зносу і максимального збереження його метрологічних характеристик.

Чим вище розряд еталонних засобів вимірювання, тім вище вимоги до умов їх збереження та застосування. Найвищі вимоги пред'являються до умов збереження і застосування еталонів.

Якщо еталонний засіб вимірювання таки застосовували для практичних вимірювань, то його треба знову повірити і тільки після цього він може знову зайняти своє місце в ряді еталонних засобів вимірювання.

Приклад локальної повірочн6ої схеми наведено на рис. 2.7.

Повірочні схеми складають окремо до кожного виду засобів вимірювання. Іноді одна схема охоплює всю область вимірювань, в інших випадках навіть окремі види вимірювань бувають представлені декількома повірочними схемами. Форма повірочних схем не регламентується. Наведена на рис. 2.7 плакатна форма наочна, але не завжди зручна. Повірочні схеми також роблять як текстовий опис послідовності виконання операцій повірки або в вигляді операційних карт або таблиць. Можливі також інші форми схем, які є зручними для даних специфічних умов (наприклад алгоритмічні схеми).

Тільки своєчасна повірка «вихідних» еталонних засобів вимірювання в метрологічних організаціях можуть забезпечити передачу правильних розмірів одиниць вимірювання до робочих засобів вимірювання.

Зміст та побудова повірочних схем надані в ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDТ) [16]. Відповідно до цього стандарту перевірочні схеми поділяють на: державні, відомчі та локальні.

Державні повірочні схеми служили основою складання відомчих і локальних повірочних схем й у розробки державних стандартів і методик на методи і засоби повірки еталонних і робочих засобів вимірювання. Ці повірочні схеми затверджувалися як державні стандарти.

Рисунок 2.7 – Приклад повірочної схеми (початок).

Рисунок 2.7 – Приклад повірочної схеми (продовження).

Відомча повірочна схема є нормативно-технічний документом відомства, а локальна – нормативно-технічний документом підприємства (організації). Відомчі та локальні схеми погоджували з органами державної метрологічної служби, які здійснюють повірку вихідних еталонних засобів вимірювання, включених до повірочної схеми.

Ці схеми нічого не винні суперечити державним повірочним схемам для засобів вимірювання цього виду.

Державна повірочна схема охоплює державні зразки; еталона-копії; зразки-свідки; зразки порівняння; робочі зразки і засоби вимірювання, і навіть методи передачі розміру одиниць (методи повірки).

Відомча та локальна повірочні схеми охоплюють еталонні та робочі засоби вимірювання, а також методи повірки. Допускається включати в повірочну схему еталони копії та робочі еталони.

Повірочні схеми складаються з текстової частини та креслення. На кресленні повірочної схеми вказують: найменування засобів вимірювання; діапазони значень фізичних величин; позначення та оцінки похибок; найменування методів повірки.

Методи повірки, які вказуються на повірочній схемі, повинні відображати специфіку повірки цього виду засобів вимірювання та відповідати одному з наступних загальних методів:

- безпосередньому (тобто без компаратора) звіренню засобу вимірювання, що повіряється, з еталонним засобом вимірювання того ж виду (тобто міри з мірою або вимірювального приладу з вимірювальним приладом);

- звіренню засобу вимірювання, що повіряється, з еталонним засобом вимірювання того ж виду за допомогою компаратора;

- прямому вимірюванню вимірювальним приладом величини яка відтворена еталонною мірою;

- прямому вимірюванню еталонним вимірювальним приладом величини відтвореною мірою яка повіряється;

- непрямим вимірюванням величини, яка відтворена мірою або виміряється приладом, що підлягає повірці;

- незалежної повірки, тобто повірки засобів вимірювання відносних (безрозмірних) величин, що не вимагають передачі розмірів одиниць від еталонів, проградуйованих в одиницях безрозмірних величин.

Текстова частина складається з вступного розділу та пояснень до ланок повірочної схеми.

### 2.6.3 Проведення та оформлення процесу повірки

У багатьох випадках у процесі повірки ведуть протокол, до якого вносять:

1) номінальні характеристики та параметри засобу вимірювання, що повіряється, та їх формальні ознаки, у тому числі: найменування засобу вимірювання, завод-виробник, заводське позначення приладу, його заводський номер, діапазони вимірювань тощо;

2) умови повірки із зазначенням фізичних величин, що впливають на метрологічні характеристики засобу вимірювання, їх номінальних значень та меж, що допускаються при повірці відхилень від цих значень;

3) найменування застосованих під час повірки еталонних засобів вимірювань із зазначенням їх номерів, а також установок та допоміжної апаратури;

4) результати кожного окремого вимірювання, зробленого в процесі повірки.

Надалі ці результати аналізують і піддають математичної обробки, наприклад, обчислюють похибки, варіації показань, середні значення, поправки, множники поправки і т.п.

Як приклад аналізу результатів повірки може бути аналіз кривих, які було викреслено за даними протоколу повірки засобу вимірювань класу 0,5 (рис. 2.8):

1) похибки засобу вимірювання в одному випадку досягли гранично допускаємого значення (точка 90) і в п'яти випадках були близькі до цього значення (0,4% в точках 40, 60, 80, 90 і 100);

2) помітно вплив тертя на показання засобу вимірювання, що відбивається на характері кривих, які розходяться «ножицями» у міру їхнього наближення до початку шкали;

3) варіації показань у точці 10 досягають 0,5%, тобто гранично допустимого значення;

Поділки шкали

%

Рисунок 2.8 – Графічне відображення результатів вимірювань.

4) порушення загального характеру кривих («ножиць») для позначки 70 можна пояснити недостатньо ретельною установкою стрілки на цій відмітці при повірці. Можна рекомендувати провести перевірку на цій позначці ще кілька разів, плавно регулюючи величину, що вимірюється, то з боку більших значень, то з боку менших;

5) в іншому повірка проведена досить ретельно, оскільки криві розходяться досить рівномірно. Загальне розташування кривих на діаграмі свідчить про те, що похибки засобу вимірювання можна знизити, якщо шляхом регулювання змістити всі криві на 0,15% до низу. При цьому середня нульова лінія займе положення, вказане на рисунку. Похибки за різних показань не перевищуватимуть 0,17%. Проте суттєвий недолік засобу вимірювання великі варіації – не буде усунене.

Після закінчення повірки та після аналізу протоколу роблять висновок про придатність або непридатність засобу вимірювання до застосування та до протоколу вносять відповідний запис про це.

Вирішити питання про придатність або непридатність засобу вимірювання для конкретного випадку застосування досить складно. Існує правило: якщо похибки та варіація показань, а також інші показники не виходять за межі значень, що допускаються, встановленими стандартами або іншими нормативними документами, засіб вимірювання у результаті повірки визнається придатним. Але якщо хоча б за однією ознакою засіб вимірювання не задовольняє встановленим вимогам, він визнається непридатним.

Таке правило іноді викликає заперечення, оскільки це питання розглядають із суто технічної сторони і не враховують організуюче значення класифікації та стандартизації засобів вимірювання.

Засіб вимірювання, який визнано непридатним до застосування за якоюсь однією ознакою, за іншими ознаками може виявитися кращим за засобу вимірювань, що задовольняє всі нормативні вимоги. Можуть бути випадки, коли причина непридатності засобу вимірювання незначна. Однак це не означає, що воно придатне для застосування протягом тривалого терміну між повірками. Особи, які проводять повірку, не знають заздалегідь, як і за яких умов засіб вимірювання буде застосовуватися, і тому вони не мають права вважати його придатним, якщо воно за якоюсь ознакою не відповідає вимогам до засобів вимірювання даного класу.

Види та способи оформлення результатів повірки значною мірою залежать від місця та призначення повірки.

Протокол повірки є головним документом, що має юридичне значення, тому його оформленню треба приділяти відповідну увагу. Не можна, наприклад, вести записи на окремих листочках, а потім переписувати їх, оскільки протокол втрачає значення первинного документа; під час переписування можливі помилки; нерідко відкидають сумніви результати і т.п. При подальшому аналізі результатів повірки засобу вимірювання або навіть у процесі його експлуатації виявляються деякі неточності або дефекти, що змушують по-новому оцінити «сумнівні» і відкинуті дані. При обробці результатів повірки ці дані слід закреслити, але так, щоб надалі їх можна було прочитати.

Протоколи дозволяють проводити перевірки різного характеру. Наприклад, можна порівняти результати роботи осіб, які виконували повірку, шляхом звірення протоколів повірки одного і того ж засобу вимірювання за однакових умовах. Висновки в цьому випадку повинні робитися дуже обережно, так як розбіжності в протоколах можуть бути результатом непостійності показань засобу вимірювання або повірочної установки. Правильність дії апаратури, що застосовується, може бути перевірена шляхом звірення протоколів повірок, що проведені на різних установках, тощо.

Форма протоколу та його оформлення наводяться у стандартах на конкретні засоби вимірювання.

Результати повірки засобів вимірювання оформляють окремим документом або проводять таврування засобу вимірювання. У деяких випадках роблять і те, й інше.

Запитання для самоперевірки до третьої лекції:

1. Як визначають варіації показань засобу вимірювання?

2. Як проводять повірку шляхом безпосереднього звіряння показань двох засобів?

3. Як здійснюють повірку мір за допомогою приладів порівняння?

4. Як здійснюють повірку засобів вимірювання за допомогою еталонних мір?

5. Як здійснюють поелементну повірку засобів вимірювання?

6. Як здійснюють повірку вимірювальних приладів порівняння?

7. Як здійснюють повірку вимірювальних перетворювачів?

8. Навіщо потрібні повірочні схеми?

9. Який зміст повірочних схем?

10. Які форми повірочних схем вам відомі?

11. Які типи повірочних схем вам відомі?

12. Які методи повірки вказують на повірочній схемі?

Література для додаткового вивчення: [2] с. 153 – 156.

Лекція №4

Метою лекції є ознайомлення з порядком організації проведення калібрування засобів вимірювальної техніки.

## 2.7 Калібрування ЗВТ

В Україні з 01.01.2016 набула чинності нова редакція Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [3], що гармонізує визначення терміну «калібрування» з міжнародними стандартами. Відповідно до Закону [3] «калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу;». Отже, це визначення фактично вказує на те, що результатам вимірювання при калібруванні властива невизначеність вимірювання.

Стаття 27 Закону [3] вимагає, щоб калібрування ЗВТ та оформлення його результатів проводилися відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології. Щодо оформлення результатів калібрування таким національним стандартом є стандарт: «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ІSO/IEC 17025:2005, ІDT) ДСТУ ISO/IEC 17025:2006» [7], розглянемо цей документ докладно.

Документ розроблено з метою сприяння довірі до роботи лабораторій. Цей документ містить вимоги до лабораторій, щоб вони могли продемонструвати, що вони є компетентними та здатними отримувати достовірні результати. Лабораторії, що відповідають цьому документу, також працюватимуть відповідно до принципів ISO 9001.

Цей документ вимагає, щоб лабораторія планувала та здійснювала дії з управління ризиками та можливостями. Управління як ризиками, так і можливостями створює основу підвищення результативності системи управління, удосконалення та запобігання негативним впливам. Лабораторія несе відповідальність за те, які саме ризики та можливості вимогае управління.

Використання цього документу полегшить співпрацю між лабораторіями та іншими органами та сприятиме обміну інформацією та досвідом, а також гармонізації стандартів та процедур.

Визнання результатів між країнами полегшується, якщо лабораторії відповідатимуть цьому документу.

### 2.7.1 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

#### 2.7.1.1 Сфера застосування

Документ «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT) ДСТУ ISO/IEC 17025:2006» [7] визначає загальні вимоги до компетентності, неупередженості та порядку діяльності лабораторій та може буди застосовано до будь-якої діяльністі незалежно від кількості персоналу.

Замовники лабораторії, регуляторні органи, організації та схеми, які використовують паритетну оцінку, органи з акредитації можуть використовувати цей документ для підтвердження або визнання компетентності лабораторій.

#### 2.7.1.2. Загальні вимоги.

Неупередженість (impartiality) – це наявність об'єктивності. Об'єктивність означає, що конфлікт інтересів відсутній або вирішується так, щоб не впливати на подальшу діяльність лабораторії. Тобто неупередженість можна характеризувати як «свободу від конфлікту інтересів», «свободу від упередженості», «відсутність упереджень», «нейтралітет», «справедливість», «відкритість», «рівноправність», «відстороненість», «баланс».

Діяльність лабораторії повинна здійснюватися неупереджено, управління та структура лабораторії повинні бути орієнтовані на забезпечення неупередженості.

Лабораторія повинна нести відповідальність за неупередженість своєї діяльності і не повинна допускати комерційного, фінансового чи іншого впливу, що становитиме загрозу неупередженості.

Відносини, що загрожують неупередженості лабораторії, можуть ґрунтуватися на власності, управлінні, персоналі, загальних ресурсах, фінансах, контрактах, маркетингу (у тому числі брендингу, тобто створенню позитивного іміджу бренду), а також оплаті комісії з продажу чи інших стимулів для спрямування нових замовників тощо. Якщо виявлено ризик неупередженості, лабораторія повинна мати можливість продемонструвати, як вона усуває або мінімізує такий ризик.

Конфіденційність. Лабораторія повинна нести відповідальність за зобов'язаннями, які мають юридичну силу з управління усією інформацією, яка отримана або створена під час виконання діяльності лабораторії. Лабораторія повинна заздалегідь інформувати замовника про інформацію, яку вона має намір зробити загальнодоступною. За винятком інформації, яку замовник сам робить загальнодоступною або за згодою між лабораторією та замовником (наприклад, для відповіді на скарги), вся інша інформація вважається закритою і повинна вважатися конфіденційною.

Якщо відповідно до законодавства або договірних зобов'язань від лабораторії потрібно надати конфіденційну інформацію, замовник повинен бути повідомлений про надану інформацію.

Інформація про замовника, що отримана з джерел, відмінних від замовника (наприклад, скаржника чи регуляторних органів), має бути конфіденційною. Джерело цієї інформації має бути конфіденційним у лабораторії та не повинна розкриватися замовнику, якщо це не узгоджено з джерелом інформації.

Персонал, включаючи членів комітетів, підрядників, працівників зовнішніх органів або осіб, які діють від імені лабораторії, повинні зберігати конфіденційність інформації, яка отримана або створена під час проведення робіт лабораторією, за винятком випадків, передбачених законодавством.

### 2.7.2 Вимоги до лабораторії

Лабораторія має бути юридичною особою або певною юридичною частиною особи, яка несе юридичну відповідальність за свою діяльність.

Лабораторія має визначити керівництво, яке несе загальну відповідальність за лабораторію та задокументувати сферу своєї діяльності.

Діяльність лабораторії має виконуватися таким чином, щоб відповідати вимогам статутного документа, вимогам замовників лабораторії та регуляторних органів. У статутний документ повинна бути включена діяльність лабораторії, що виконується в її постійних приміщеннях, у віддалених від її постійних приміщеннях, у тимчасових ділянках, у мобільних об'єктах або у приміщеннях замовника.

Лабораторія повинна:

a) визначити організаційну структуру та структуру управління лабораторією, її місце в організації, до складу якої вона входить, а також взаємозв'язки між управлінням, технічними підрозділами та допоміжними службами;

б) визначити відповідальність, повноваження та взаємини всього персоналу, який керує, виконує або верифікує роботу, яка впливає на результати діяльності лабораторії;

в) документувати свої процедури в обсязі, необхідному для забезпечення послідовного виконання діяльності лабораторії та отримання достовірних результатів.

Лабораторія повинна мати персонал, який незалежно від інших обов'язків, повноважень та ресурсів, що необхідні для виконання своїх обов'язків, здійснювати:

a) впровадження, підтримання та вдосконалення системи управління;

б) виявлення відхилень від системи управління чи процедур виконання діяльності лабораторії;

в) ініціювання заходів щодо запобігання або мінімізації таких відхилень;

г) звітність керівництву лабораторії про дієвість системи управління та будь-які потреби у вдосконаленні;

д) забезпечення результативності діяльності лабораторії.

Лабораторія повинна мати персонал, приміщення, обладнання, системи та допоміжні служби, які необхідні для управління та виконання лабораторією своєї діяльності.

Весь персонал лабораторії, внутрішній та зовнішній, який може вплинути на діяльність лабораторії, повинен діяти неупереджено, бути компетентним та працювати відповідно до системи управління лабораторією.

Лабораторія має задокументувати вимоги до компетентності кожної посади, що впливає на результати діяльності лабораторії, включаючи вимоги до освіти, кваліфікації, підготовки, технічних знань, навичок та досвіду персоналу.

Лабораторія повинна забезпечити, щоб персонал мав компетентність для виконання своєї діяльності, за яку він несе відповідальність, та оцінювати значущість відхилень.

Керівництво лабораторії має довести до персоналу його обов'язки, відповідальність та повноваження.

Лабораторія повинна мати процедури та підтримувати записи для:

a) визначення вимог до компетентності;

б) добір персоналу;

в) навчання персоналу;

г) нагляду за персоналом;

д) повноваження персоналу;

е) моніторинг компетентності персоналу.

Лабораторія повинна уповноважити персонал для виконання конкретної діяльності лабораторії, включаючи, але не обмежуючи наступне:

a) розробку, модифікацію, верифікацію та валідацію методів;

б) аналіз результатів, включаючи заяви про відповідність або думки та тлумачення;

в) звіт, аналіз та затвердження результатів.

Приміщення та умови довкілля мають бути придатними для здійснення діяльності лабораторії та не повинні негативно впливати на достовірність результатів.

Умови, які можуть негативно вплинути на достовірність результатів можуть включати, але не обмежуються, такими як мікробіологічне забруднення, пил, електромагнітні перешкоди, радіація, вологість, електропостачання, температура, рівень шуму та вібрації.

Вимоги до приміщень та умов навколишнього середовища, які необхідні для виконання діяльності лабораторії, повинні бути задокументовані.

Лабораторія повинна відстежувати, контролювати та реєструвати умови довкілля відповідно до певних специфікацій, методів або процедур якщо вони впливають на достовірність результатів.

Заходи з контролю приміщень повинні впроваджуватись, контролюватись та періодично переглядатися, і включати, але не обмежуватись, таке:

a) доступ до використання ділянок, що впливають на діяльність лабораторії;

б) запобігання забрудненню, втручанню або негативним впливам на діяльність лабораторії;

в) ефективний поділ ділянок з несумісними видами діяльності лабораторії.

Якщо лабораторія проводить діяльність поза своїми приміщеннями або на ділянках, які не знаходяться під її постійним контролем, лабораторія повинна переконатися, що вимоги до приміщень та умов довкілля виконуються.

Лабораторія повинна мати доступ до обладнання (включаючи, але не обмежуючись, засобами вимірювання, програмним забезпеченням, еталонами, стандартними зразками, стандартними довідковими даними, реагентами, витратними матеріалами або допоміжними засобами), яке потрібне для правильного провадження діяльності лабораторії та яке може вплинути на результати.

Для стандартних та сертифікованих стандартних зразків існує безліч найменувань, включаючи стандартні зразки, еталони для калібрування, стандартні еталонні матеріали та матеріали контролю якості. ISO 17034 містить додаткову інформацію про виробників стандартних зразків (ВСЗ). ВСЗ, що відповідають вимогам стандарту ISO 17034, вважаються компетентними. Стандартні зразки ВСЗ, що виконують вимоги ISO 17034, містять інформаційний лист продукту або сертифікат, з характеристиками, що визначають однорідність та стабільність зазначених властивостей із зазначенням невизначеності вимірювання та метрологічної простежуваності.

Якщо лабораторія використовує обладнання, яке не перебуває під його постійним контролем, вона повинна переконатися, що вимоги лабораторії до обладнання виконуються.

Лабораторія повинна мати процедуру обігу, транспортування, зберігання, використання та планового технічного обслуговування обладнання у спосіб, що дає впевненість у його правильному функціонуванні та запобіганні забруднення та зносу.

Лабораторія повинна перевірити те, що обладнання відповідає певним вимогам, перш ніж вводити або повертати його в експлуатацію.

Устаткування має забезпечувати точність вимірювання або невизначеність вимірювання, які необхідні для забезпечення достовірності результату.

Вимірювальне обладнання має бути калібровано, якщо:

- точність вимірювання або невизначеність вимірювання впливає на достовірність отриманих результатів;

- калібрування устаткування необхідне для встановлення метрологічної простежуваності отриманих результатів.

Види обладнання, що впливають на достовірність одержаних результатів, можуть включати:

- обладнання, що використовується для прямого вимірювання, наприклад ваги для проведення вимірювання маси;

- обладнання, що використовується для внесення поправок у вимірювану величину, наприклад, вимірювання температури;

- обладнання, що використовується для отримання результату вимірювання, який обчислено з декількох величин.

Лабораторія повинна встановити програму калібрування, яка має переглядатися і при необхідності коригуватися для підтримки впевненості у статусі калібрування.

Все обладнання, що потребує калібрування або має обмежений термін використання, повинно бути марковане, кодоване або в інший спосіб ідентифіковане для того, щоб користувачу обладнання було легко визначити статус калібрування або термін придатності.

Обладнання, яке було перевантажено або його неналежним чином використовували, про що свідчать сумнівні результати вимірювань або були виявлені дефекти обладнання, тобто обладнання яке не відповідає встановленим вимогам має бути виведено з ладу. Воно має бути ізольовано, щоб запобігти його використанню, або чітко марковане або позначено так, щоб воно було виведене з експлуатації, доки воно не буде повірене або каліброване. Лабораторія має досліджувати вплив дефектів чи відхилень від встановлених вимог та ініціювати дії, які передбачені процедурою управління невідповідною роботою.

Якщо для підтвердження довіри до працездатності обладнання необхідні проміжні повірки, вони повинні проводитися відповідно до процедури.

Коли дані калібрування та дані щодо стандартних зразків включають референтні значення або поправочні коефіцієнти, лабораторія повинна забезпечити, щоб референтні значення та поправочні коефіцієнти були актуалізовані та впроваджені належним чином відповідно до вимог.

Лабораторія повинна вжити практичних заходів для того, щоб запобігти виникненню недостовірних результатів через ненавмисну зміну налаштувань обладнання.

Повинні зберігатись записи з обладнання, які можуть впливати на діяльність лабораторії. Ці записи повинні містити:

a) ідентифікацію обладнання, включаючи версію програмного забезпечення та його прошивки;

б) найменування виробника, ідентифікацію типу, серійний номер чи інше унікальне позначення;

в) докази верифікації (повірки або калібрування), тобто докази того, що обладнання відповідає зазначеним вимогам;

г) поточне місцезнаходження обладнання;

д) дати калібрування, результати калібрування, коригування, критерії придатності та строки подальшого калібрування або міжкалібрувальні інтервали;

е) документацію за стандартними зразками, результатами, критеріями придатності, допустимими датами та термінами придатності;

ж) план технічного обслуговування та технічне обслуговування на даний момент, у разі потреби для роботи конкретного обладнання;

і) точні дані про будь-які пошкодження, несправності, модифікацію або ремонт обладнання.

Лабораторія повинна встановити та підтримувати метрологічну простежуваність результатів вимірювань за допомогою задокументованого нерозривного ланцюга калібрувань або повірок, кожен з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання, пов'язуючи їх з відповідним еталоном.

Метрологічна простежуваність встановлюється гарантією того, що:

a) величина, що вимірюється деталізована;

б) задокументований безперервний ланцюг калібрувань або повірок, який простежується до затверджених і встановлених еталонів (встановлені еталони включають національні або міжнародні еталони та внутрішні еталони);

в) невизначеність вимірювання кожного етапу в ланцюзі простежуваності оцінюється відповідно до узгоджених методів;

г) кожен крок цього ланцюга виконується відповідно до встановлених методів, включаючи результати вимірювань та пов'язані з ними записані невизначеності вимірювань;

д) лабораторії, що виконують один або кілька етапів у цьому ланцюзі, наводять докази своєї технічної компетентності.

Систематична похибка вимірювання (іноді використовують назву «зміщення» (bias)) відкаліброваного обладнання береться до уваги для поширення метрологічної простежуваності результатів вимірювань лабораторії. Існує кілька механізмів, що дозволяють враховувати систематичні похибки вимірювання під час поширення метрологічної простежуваності вимірювання.

Іноді для поширення метрологічної простежуваності застосовуються еталони вимірювання, що мають лише повідомлену компетентною лабораторією інформацію, що включає заяву про відповідність специфікації (без зазначення результатів вимірювань та пов'язаних невизначеностей). Цей підхід, у якому встановлено межі специфікації, запроваджують як джерело невизначеності, залежить від:

- використання відповідного правила прийняття рішення для встановлення відповідності;

- способу, яким межі специфікації згодом враховуються технічно у бюджеті невизначеності.

Технічне обґрунтування цього підходу полягає в тому, що заявлено відповідність специфікації, яка визначає діапазон виміряних значень, в межах якого очікується дійсне значення з певною ймовірністю, яка враховує як систематичне відхилення від істинного значення, так і невизначеність вимірювань.

Лабораторія має забезпечити простежуваність результатів вимірювань до Міжнародної системи одиниць (SІ) шляхом:

a) калібрування, наданого компетентною лабораторією; або

б) використання сертифікованих значень сертифікованих стандартних зразків, наданих компетентним постачальником із зазначеною метрологічною простежуваністю до системи одиниць  СІ; або

в) безпосереднім використанням одиниць SІ шляхом прямого чи опосередкованого порівняння з національними чи міжнародними еталонами.

Якщо метрологічне простежування до одиниць SІ технічно неможливе, лабораторія повинна продемонструвати метрологічну простежуваність до відповідного еталону, наприклад:

a) сертифікованих значень стандартних сертифікованих зразків, наданих компетентним постачальником;

б) результатів еталонних методик вимірювання, встановлених методів або узгоджених еталонів, які докладно описані та прийняті як такі, що забезпечують результати вимірювання, які придатні для їх цільового використання, та мають належне порівняння.

Лабораторія повинна забезпечити використання тільки відповідної продукції та послуг, що поставляються ззовні та впливають на діяльність лабораторії, коли така продукція та послуги:

a) призначені для включення до своєї діяльності лабораторії;

б) частково або повністю надаються лабораторією замовнику як одержувані від зовнішнього постачальника;

в) використовуються для підтримки роботи лабораторії.

Продукція може включати, наприклад, зразки та обладнання, допоміжне обладнання, витратні матеріали та стандартні зразки. Послуги можуть включати, наприклад, послуги з калібрування, послуги з відбору зразків, послуги з випробування, послуги з технічного обслуговування та нагляду за обладнанням, послуги з перевірки кваліфікації та послуги з оцінки та аудиту.

Лабораторія повинна мати процедуру та зберігати записи для:

a) визначення, аналізу та затвердження вимог лабораторії до продукції та послуг, що поставляються ззовні;

б) визначення критеріїв для оцінки, вибору, моніторингу дієвості та повторної оцінки зовнішніх постачальників;

в) гарантування того, що продукція та послуги зовнішнього походження відповідають встановленим у лабораторії вимогам або відповідним вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, перш ніж вони будуть використані або безпосередньо надані замовнику;

г) виконання будь-яких дій, що виникають у результаті оцінки, моніторингу дієвості та повторної оцінки зовнішніх постачальників.

Лабораторія повинна повідомляти зовнішніх постачальників про свої вимоги щодо:

a) продукції та послуг;

б) критеріям прийнятності;

в) компетентності, включаючи будь-які вимоги щодо кваліфікації персоналу;

г) дій, які лабораторія або її замовник має намір виконати у приміщеннях зовнішнього постачальника.

### 2.7.3 Вимоги до процесів що здійснюють

#### 2.7.3.1 Аналіз запитів, тендерів та договорів

Лабораторія повинна мати процедуру аналізу запитів, тендерів та договорів.

Процедура повинна забезпечити здійснення процесів так, щоб:

a) вимоги були чітко визначені, документовані та зрозумілі;

б) лабораторія мала можливість та ресурси для виконання вимог;

в) якщо залучаються зовнішні постачальники, лабораторія погоджує із замовником постачальника конкретної зовнішньої діяльності. Залучення зовнішніх постачальників необхідне, коли лабораторія має ресурси та компетентність для виконання діяльності, однак через непередбачені обставини не може виконати її частково чи повністю і у разі коли лабораторія не має ресурсів або компетентності для виконання цієї діяльності;

г) відповідні вибрані методи або процедури були здатні задовольнити вимоги замовника.

Лабораторія повинна інформувати замовника, коли метод, який пропонує замовник, вважається невідповідним або неактуальним.

Коли замовник вимагає від лабораторії підтвердження про відповідність специфікації чи стандарту для випробування чи калібрування (наприклад, відповідає/не відповідає, у допуску/поза допуском), то специфікація чи стандарт та правило прийняття рішення мають бути чітко визначені. Якщо це правило не зазначено у специфікації або стандарті, за якими зроблено запит, то обране правило прийняття рішення має бути доведене до відома та погоджено із замовником. У правилі ухвалення рішення обов'язково має бути описано як здійснюється встановлення величини невизначеності вимірювання.

Будь-які розбіжності між запитом чи тендерною пропозицією та договором мають бути вирішені до початку виконання діяльності лабораторією. Кожен договір має бути прийнятним як для лабораторії, так й для замовника. Відхилення, потрібні замовником, не повинні впливати на цілісність функціонування лабораторії або достовірність результатів.

Замовник повинен бути повідомлений про будь-яке відхилення від договору.

Якщо договір вимагає змін після того, як робота розпочалася, аналіз договору має бути повторений і всі зміни мають бути доведені до причетного персоналу.

Лабораторія повинна взаємодіяти із замовниками або їх представниками для роз'яснення запитів замовника та моніторингу дієвості лабораторії щодо виконаної роботи. Така взаємодія може включати:

а) надання доступу у розумних межах до відповідних ділянок лабораторії для спостереження щодо діяльності лабораторії з урахуванням вимог замовника;

б) підготовку, упаковку та відправлення зразків, необхідних замовнику для цілей верифікації.

Записи з аналізу, включаючи будь-які суттєві зміни, мають зберігатися. Записи мають бути доступні для відповідних обговорень із замовником щодо вимог замовника чи результатів діяльності лабораторії.

#### 2.7.3.2 Вибір, верифікація та валідація методів

Вибір та верифікація методів. Відповідно до Міжнародного словника з метрології [9], верифікація – це перевірка правильності чи повірка (засобу вимірювання) або підтвердження (через посвідчення) чи надання об'єктивних свідчень, що цей об'єкт повністю задовольняє встановлені вимоги.

У доречних випадках невизначеність вимірювання має при верифікації враховуватися. Об'єктом верифікації може бути, наприклад, процес, методика вимірювань, матеріал, суміш або вимірювальна система. Встановленими вимогами, наприклад, можуть бути ті, що задовольняють специфікації виробника. У законодавчій метрології, та загалом, при оцінці відповідності, верифікація відноситься до досліджень та маркування та/або видачі свідоцтва про повірку вимірювальної системи. Повірку (verification) не слід плутати з калібруванням. Не всяка верифікація є валідацією. Валідація – це атестація або визнання дійсним (законним) або це верифікація, при якій встановлені вимоги відповідають (адекватні) передбачуваному використанню.

Лабораторія повинна використовувати прийнятні процедури вимірювання та процедури для здійснення всієї діяльності та, де це доречно, для оцінки невизначеності вимірювань, а також статистичні методики аналізу даних.

Усі методи, процедури та допоміжна документація, такі як інструкції, стандарти, посібники та довідкові дані щодо діяльності лабораторії, повинні бути актуалізовані та доступні для персоналу (як це здійснюється розглянемо пізніше у розділі 2.7.8).

Лабораторія повинна забезпечити використання останньої версії методу. За потреби застосування методу має бути доповнено додатковою інформацією для забезпечення послідовного застосування.

Міжнародні, регіональні чи національні стандарти або інші визнані специфікації, що містять суттєву коротку інформацію про те, як виконувати діяльність лабораторії, не потрібно переписувати у вигляді внутрішніх лабораторних процедур, якщо ці стандарти написані таким чином, що вони можуть бути використані персоналом, який дотримується методів лабораторії.

Якщо замовник не вказує метод використання, лабораторія повинна вибрати відповідний метод та поінформувати замовника про обраний метод. Методи, опубліковані у міжнародних, регіональних чи національних стандартах, або видані авторитетними технічними організаціями, або опубліковані у відповідній науковій літературі чи журналах, або ті, що вказуються виробником обладнання, є рекомендованими. Методи, розроблені та модифіковані лабораторією, можуть також використовуватися.

Лабораторія повинна верифікувати, що вона може правильно виконувати методи початку їхнього впровадження шляхом доведення того, що вона може досягти необхідної результативності. Записи про верифікацію мають зберігатися. Якщо метод переглянутий органом, що його розробляє, верифікацію потрібно повторити у необхідному обсязі.

Якщо необхідно розробити метод, це має бути запланованою діяльністю, яка доручається компетентному персоналу, забезпеченому відповідними ресурсами. У процесі розробки методу повинен здійснюватися періодичний аналіз для підтвердження того, що потреби замовника досі виконуються. Будь-які модифікації до плану розробки мають бути схвалені та затверджені замовником.

Відхилення від методів у діяльності лабораторії допускаються лише у тому випадку, якщо ці відхилення задокументовані, технічно обґрунтовані, затверджені та прийняті замовником.

Валідація методів. Лабораторія повинна валідувати не стандартизовані методи, тобто методи які розроблені лабораторією та стандартизовані методи, модифікування або використовувані іншим відмінним від передбаченого способом. Валідація повинна бути настільки масштабною, наскільки це необхідно для задоволення потреб даного застосування або сфери застосування.

Валідація може включати процедури відбору зразків, обробки та транспортування зразків, випробувань або калібрування.

Прийоми, що використовують для валідації методу, можуть бути одним з ряду прийомів, або комбінацією таких прийомів:

a) калібрування або оцінка зміщення вимірювань та прецизійності з використанням вихідних еталонів або стандартних зразків;

б) систематична оцінка чинників, які впливають на результат;

в) перевірка стійкості методу шляхом зміни регульованих параметрів, наприклад, таких як температура інкубатора або обсяг дози;

г) порівняння з результатами, що отримані за іншими валідованими методами;

д) міжлабораторні порівняння;

е) оцінка невизначеності результатів вимірювань на основі розуміння теоретичних принципів методу та практичного досвіду роботи з відбору проб чи методу випробувань.

Якщо вносяться зміни до валідованого методу, вплив таких змін має бути визначений і там, де вони впливають на початкову валідацію, має бути здійснено нову валідацію методу.

Робочі характеристики валідованих методів, що використовують за призначенням, повинні відповідати потребам замовників та відповідати певним вимогам. Робочі характеристики можуть включати, але не обмежувати, діапазон вимірювань, точність, невизначеність результатів вимірювання, межу виявлення, межу кількісного визначення, вибірковість методу, лінійність, повторюваність або відтворюваність, стійкість до зовнішніх впливів або перехресної чутливості до впливу матриці зразка або об'єкта випробування та зміщення вимірювань.

Лабораторія повинна зберігати такі записи щодо валідації:

a) процедуру валідації, яка була використана;

б) специфікацію вимог;

в) визначення робочих характеристик методу;

г) одержані результати;

д) заяву про валідацію методу, що деталізує його придатність до застосування відповідно до призначення.

Відбір зразків. Лабораторія повинна мати план і метод відбору зразків, якщо вона здійснює відбір проб речовин, матеріалів або продукції для подальшого випробування або калібрування. Метод відбору повинен вказувати на фактори, які слід контролювати для забезпечення впевненості у достовірності результатів випробування чи калібрування. План та метод відбору мають бути доступні на місці, де проводиться відбір зразків. Плани відбору зразків мають, де це доречно, базуватись на відповідних статистичних методах.

Метод відбору зразків повинен описувати:

a) вибір зразків чи місць відбору;

б) план відбору;

в) підготовку та обробку зразка(ів) речовини, матеріалу або продукції для його передачі для подальшого випробування або калібрування.

Лабораторія повинна зберігати записи з даними з відбору зразків, що є частиною роботи з випробування або калібрування. Записи повинні включати, за необхідності:

a) посилання на метод відбору зразків, що використовується;

б) дату та час відбору зразків;

в) ідентифікаційні дані та опис зразка (наприклад, номер, кількість, назва);

г) ідентифікацію персоналу, який здійснює відбір;

д) ідентифікацію використовуваного обладнання;

е) умови довкілля та умови транспортування;

ж) діаграми чи подібні засоби ідентифікації місць вилучення зразків, якщо необхідно;

з) відхилення, доповнення чи винятки з методу відбору та плану відбору.

#### 2.7.3.3 Поводження зі зразками для випробування або калібрування

Лабораторія повинна мати процедуру транспортування, отримання, обробки, захисту, обігу, зберігання, утримання та утилізації або повернення зразків для випробування або калібрування, включаючи всі дії, які необхідні для захисту цілісності зразка для випробування або калібрування, а також захисту інтересів лабораторії та замовника. Повинні бути виконані дії для запобігання погіршенню, забрудненню, втрати або пошкодження зразків під час обробки, транспортування, зберігання та підготовки до випробування або калібрування. Потрібно дотримуватись інструкцій які додаються до зразків.

Лабораторія повинна мати систему однозначної ідентифікації зразків для випробування чи калібрування. Ідентифікація повинна зберігатись протягом часу знаходження зразків під відповідальністю лабораторії. Система повинна гарантувати, що зразки не будуть сплутані фізично або при їх згадках у записах чи інших документах. Система ідентифікації повинна, при необхідності, враховувати поділ зразків або груп зразків та переміщення зразків лабораторією.

Після отримання зразка для випробування або калібрування мають бути зареєстровані відхилення від встановлених умов. Коли є сумніви щодо придатності зразка для випробування або калібрування або якщо зразок не відповідає опису, перед продовженням роботи лабораторія повинна проконсультуватися із замовником для отримання інструкцій та зареєструвати результати цих консультацій. Якщо замовник вимагає випробування або калібрування зразка, незважаючи на відхилення від певних умов, лабораторія повинна включати до звіту застереження, у яких вказується, на які результати може негативно вплинути це відхилення.

Якщо зразки вимагають зберігання або обробки в певних умовах, ці умови повинні підтримуватись, контролюватись та реєструватися.

#### 2.7.3.4 Технічні записи

Лабораторія повинна забезпечити, щоб технічні записи щодо кожного виду діяльності лабораторії містили результати, звіт та достатню інформацію, по можливості, для сприяння визначенню факторів, що впливають на результат вимірювання та пов'язану з ним невизначеність вимірювання та забезпечувати можливість повторення діяльності лабораторії в умовах максимально наближених до початкових . Технічні записи повинні включати дату та ідентифікацію персоналу, відповідального за кожну частину діяльності лабораторії, а також перевірку даних та результатів. Первинні спостереження, дані та розрахунки повинні реєструватися під час їх отримання.

Лабораторія повинна забезпечити, щоб зміни до технічних записів простежувалися до попередніх версій або до первинних спостережень. Як первинні, так і виправлені дані та файли повинні зберігатися, включаючи дату внесення змін, позначення виправлень та список персоналу, відповідального за внесення змін.

#### 2.7.3.5 Оцінка невизначеності вимірювань

Лабораторія має ідентифікувати складові невизначеності вимірювань. Під час оцінки невизначеності вимірювання всі істотні складові, включаючи зразки, що виникають у процесі відбору, повинні бути враховані з використанням відповідних методів аналізу.

Лабораторія, що проводить випробування, повинна оцінювати невизначеність вимірювання. Якщо метод випробування не допускає суворої оцінки невизначеності вимірювання, оцінка повинна проводитись на основі розуміння теоретичних принципів чи практичного досвіду виконання методу вимірювання.

У тих випадках, коли загальновідомий метод випробування визначає межі значень основних джерел невизначеності вимірювань та встановлює форму подання обчислених результатів, вважається, що лабораторія виконує вимоги до виконання калібрування, дотримуючись методики випробувань та інструкцій зі складання звітності.

Для конкретних методів, коли невизначеність результатів була встановлена та верифікована, немає необхідності оцінювати невизначеність вимірювань для кожного окремого результату, якщо лабораторія може продемонструвати, що ідентифіковані істотні фактори які знаходяться під контролем.

#### 2.7.3.6 Забезпечення достовірності результатів

Лабораторія повинна мати процедуру моніторингу результатів. Дані результатів повинні бути записані таким чином, щоб можна було виявляти тенденції, і по можливості для аналізу результатів, повинні застосовуватися статистичні методи. Такий моніторинг має бути плановим і переглядатись та включати не обмежений ні знизу ні зверху список заходів:

a) використання стандартних зразків або матеріалів для контролю якості;

б) використання альтернативного обладнання, яке має бути відкаліброване для забезпечення простежуваності результатів;

в) перевірку функціонування вимірювального та випробувального обладнання;

г) використання еталона порівняння або робочого еталона з контрольними картами, де це можна застосовувати;

д) проміжні перевірки вимірювального обладнання;

е) дублювання випробувань або калібрування за допомогою тих самих або інших методів;

ж) повторне випробування або калібрування зразків, що зберігаються;

з) кореляцію результатів за різними характеристиками зразка;

і) аналіз одержаних результатів;

к) внутрішньо-лабораторні порівняння;

л) випробування сліпої проби (проб).

Випробування також може бути сліпим. У сліпому випробуванні інформація, яка може вплинути на учасників проведення випробувань, ховається до завершення експерименту. У сліпому випробуванні інформація може ховатися від будь-якого учасника експерименту, включаючи дослідників, технічних працівників, аналітиків даних та оцінювачів. Хороше приховування може зменшити або усунути деякі джерела упередженості.

Лабораторія має моніторити свої результати порівняно з іншими лабораторіями, де це можливо та доречно. Дані моніторингу мають бути проаналізовані, використані для контролю та для вдосконалення діяльності лабораторії. Якщо результати аналізу даних моніторингу виявляються за межами заздалегідь встановлених критеріїв, повинні вводитися відповідні дії щодо запобігання попаданню неправильних результатів до звіту.

#### 2.7.3.7 Звіт про результати

Результати мають бути перевірені та затверджені до опублікування.

Результати повинні викладатися чітко, зрозуміло, однозначно та об'єктивно, як правило, у вигляді звіту (наприклад, протокол випробування, свідоцтво про калібрування (рис.2.9) або звіт про відбір зразків), та включати всю інформацію, погоджену із замовником та необхідну для тлумачення результатів та всю інформацію, необхідну при використанні методу. Усі надані звіти повинні зберігатися як технічні записи.

Досить часто протоколи випробувань та свідоцтва про калібрування називаються свідоцтвами про випробування та звітами про калібрування відповідно.

Звіти можуть бути надані як на паперових носіях, так і в електронному вигляді за дотриманням вимог цього документа. Іноді ці звіти мають досить значний обсяг – 10 - 30 сторінок.

За погодженням із замовником звітувати про результати можна у спрощеному вигляді. Будь-яка інформація, яка не надається замовнику, повинна бути доступною.

Кожен протокол повинен включати щонайменше таку інформацію, якщо тільки лабораторія не має підтвердженого обґрунтування не робити цього, щоб мінімізувати будь-яку можливість неправильного розуміння або неправильного використання:

a) заголовок (наприклад, "Протокол випробування", "Свідоцтво про калібрування" або "Протокол відбору зразків");

б) назву та адресу лабораторії;

в) місце провадження діяльності лабораторії, у тому числі, при її провадженні на території замовника або у місцях, віддалених від постійних приміщень лабораторії, або у пов'язаних тимчасових чи мобільних об'єктах;

г) чітку ідентифікацію, що всі компоненти є частиною повного протоколу та чітку ідентифікацію кінця звіту;

д) назву та контактну інформацію замовника;

е) ідентифікацію використаного методу;

ж) опис, однозначну ідентифікацію та, при необхідності, стан зразка;

з) дату отримання зразка (зразків) для випробування або калібрування, а також дату відбору зразків, якщо це є критичним для достовірності та застосування результатів;

і) дату виконання роботи лабораторією;

к) дату затвердження протоколу;

л) посилання на план та метод відбору зразків, використаних лабораторією або іншими органами, якщо це стосується автентичності чи застосування результатів;

м) заяву про те, що результати відносяться до випробуваних зразків, які були відібрані, випробувані або відкалібровані;

н) результати з одиницями вимірювання;

о) доповнення, відхилення чи винятки з методу;

д) ідентифікацію особи (осіб), яка затверджує протокол;

p) чітку ідентифікацію результатів, одержаних від зовнішніх постачальників.

Включення до документа речення про те, що документ повинен бути відтворений повністю з метою забезпечення впевненості, що частини документа не будуть вирвані з контексту.

Лабораторія повинна відповідати за всю інформацію, яка надана в протоколі, крім випадків, коли інформація надана замовником. Дані, що надані замовником, мають бути чітко позначені. Крім того, до протоколу має бути включене речення про те що , інформація, яка надана замовником може вплинути на достовірність результатів. Якщо лабораторія не була відповідальною за етап відбору зразків (наприклад, зразки були надані замовником), у протоколі має бути зазначено, що результати стосуються зразка, що має вигляд, в якому він був отриманий.

Рисунок 2.9 – Зразок свідоцтва про калібрування

Запитання для самоперевірки до четвертої лекції:

1. Відповідно до якого документа проводиться оформлення результатів калібрування?

2. Які загальні вимоги пред'являються до компетентності калібрувальних лабораторій?

3. Які вимоги висуваються до лабораторії?

4. Чим гарантується метрологічна простежуваність?

5. Які вимоги до процесів, що здійснює лабораторія, Вам відомі?

6. Що таке верифікація методів?

7. Що таке Валідація методів?

8. Як здійснюється вибір зразків?

9. Яку інформацію повинен включати кожен протокол калібрування?

Література для додаткового вивчення: [6,7].

Лекція №5

Мета лекції – продовження ознайомлення з порядком організація проведення калібрування засобів вимірювальної техніки.

На додаток до вимог, зазначених вище, до протоколу випробування, де це необхідно для інтерпретації результатів випробувань, має бути включено таке:

a) інформацію про спеціальні умови випробувань, такі як умови довкілля;

б) у разі потреби, заяву про відповідність вимогам або специфікаціям;

в) де треба, невизначеність вимірювання, представлену в тих самих одиницях, що і величина, що вимірюється, або відносних одиницях (наприклад, у відсотках), коли:

– це пов’язано з достовірністю чи застосуванням результатів випробувань;

– цього вимагає інструкція замовника;

– невизначеність вимірювань впливає на відповідність встановленим межам специфікацій;

г) де доречно, тлумачення та інтерпретацію [8];

д) додаткову інформацію, яка може бути потрібна відповідно до конкретного методу, регуляторними органами, замовниками або групами замовників.

Спеціальні вимоги до свідоцтва про калібрування. Крім вимог, зазначених вище, свідоцтво про калібрування має включати такі спеціальні вимоги:

a) невизначеність результату вимірювання, представлену в тих самих одиницях, що й вимірювана величина або у відносних одиницях (наприклад, у відсотках);

б) умови (наприклад, навколишнього середовища), за яких проводилися калібрування, що впливають на результати вимірювань;

в) заяву, яка вказує на те, як результати вимірювань метрологічно простежуються;

г) результати до та після будь-якого коригування чи ремонту, за їх наявності;

д) якщо можливо, заяву про відповідність вимогам або специфікаціям;

е) де доречно, думки та тлумачення.

Свідоцтво про калібрування або калібрувальне тавро не повинно містити жодних рекомендацій щодо інтервалу калібрування, за винятком випадків, коли це узгоджено із замовником.

Якщо лабораторія відповідає за діяльність з відбору зразків, на додаток до вимог, зазначених вище, до звіту, де це необхідно для інтерпретації результатів, має включатися таке:

a) дата відбору зразків;

б) чітка ідентифікація зразка або відібраного матеріалу (включаючи назву виробника, модель або тип позначення та серійні номери, за потреби);

в) місце відбору, включаючи будь-які діаграми, ескізи чи фотографії;

г) посилання на план відбору зразків та метод відбору;

д) деталі будь-яких умов довкілля під час відбору, які можуть вплинути на інтерпретацію результатів;

е) інформація, що необхідна для оцінки невизначеності вимірювання при подальшому випробуванні або калібруванні.

Коли подається заява про відповідність специфікації або стандарту, лабораторія повинна документувати застосовне нею правило прийняття рішення з урахуванням рівня ризику (наприклад, помилкове прийняття та помилкове відхилення, статистичні припущення), пов’язаного з правилом прийняття рішення та застосувати правило прийняття рішення.

Якщо правило ухвалення рішення встановлюється замовником, регуляторними чи нормативними документами, подальший аналіз рівня ризику не є обов'язковим.

Лабораторія повинна звітувати щодо заяви про відповідність, щоб у ній чітко наголошувалося:

a) до яких результатів належить ця заява про відповідність;

б) які специфікації, стандарти чи їх частини виконуються чи не виконуються;

в) прийняте правило прийняття рішення (якщо воно не відображено у вимогах специфікації чи стандарту).

Якщо до звіту лабораторії включаються думки та тлумачення, лабораторія повинна забезпечити, щоб відповідну заяву робив лише персонал, уповноважений надавати думки та тлумачення.

Лабораторія повинна документувати підстави, на яких базуються думки та тлумачення. Важливо відрізняти думки та тлумачення від заяв, які є результатом інспекції та сертифікації продукції, як зазначено вище.

Думки та тлумачення, викладені у звітах, повинні ґрунтуватися на результатах випробування або калібрування об'єкта, та мають бути чітко визначені як такі. Коли думки та тлумачення формуються з обговорення із замовником, запис про обговорення має зберігатися.

Якщо виданий звіт вимагає заміни або внесення змін, будь-яка зміна інформації має бути чітко визначена і, у разі потреби, причина змін включається до звіту.

Зміни до звіту повинні подаватися у формі додаткового документа або внесенням змін до документа під назвою, наприклад, так: «Зміни до звіту, серійний номер……», або з іншим еквівалентним за змістом формулюванням.

У разі необхідності видачі повністю нового звіту, він має бути однозначно ідентифікований та повинен містити посилання на оригінал, який він замінює.

#### 2.7.3.8 Робота зі скаргами

Лабораторія повинна мати задокументований процес отримання, розгляду та прийняття рішень щодо скарг.

Опис виконання процесів за скаргами має бути доступним для всіх зацікавлених сторін на їхню вимогу. Після отримання скарги, лабораторія має підтвердити, що скарга стосується діяльності лабораторії, за яку вона несе відповідальність, і, якщо так, вона повинна її розглянути. Лабораторія повинна нести відповідальність за рішення на всіх рівнях процесу розгляду скарг.

Процес обробки скарг повинен включати щонайменше такі елементи та методи:

a) опис процесу отримання, перевірки, розслідування скарги та визначення того, які дії мають бути виконані у відповідь;

б) відстеження та реєстрація скарг, включаючи дії, які будуть виконані для їх вирішення;

в) гарантування, що всі необхідні дії виконані.

Лабораторія, одержуючи скаргу, має нести відповідальність за збирання та перевірку всієї необхідної інформації для підтвердження обґрунтованості скарги.

Якщо можливо, лабораторія повинна підтверджувати отримання скарги та надавати скаржнику звіт про хід роботи та результати.

Рішення, про яке буде повідомлено скаржнику, має бути прийняте або проаналізоване та затверджене особою (особами), які не залучені до діяльності лабораторії, яка отримала скаргу. Це рішення може винести зовнішній персонал.

Якщо можливо, лабораторія має офіційно повідомити скаржника про завершення опрацювання скарги.

#### 2.7.3.9 Невідповідна робота лабораторії

Лабораторія повинна мати процедуру, що застосовується у випадку, коли будь-який аспект її лабораторної діяльності або результати цієї роботи не відповідають власним процедурам або узгодженим вимогам замовника (наприклад, обладнання або умови навколишнього середовища не знаходяться в межах встановлених границь, результати моніторингу вказують на порушення встановлених критеріїв). Процедура повинна забезпечувати, щоб:

a) визначалися обов'язки та повноваження щодо управління невідповідною роботою;

б) дії (включаючи при необхідності призупинення або повторення роботи та відкликання звітів) базувалися на ступенях ризику, встановлених лабораторією;

в) проводилася оцінка значущості невідповідної роботи, включаючи аналіз впливу попередніх результатів;

г) ухвалювалося рішення про прийнятність невідповідної роботи;

д) коли необхідно, замовника було повідомлено і робота поверталась до переробки;

е) встановлювалася відповідальність за дозвіл на поновлення роботи.

Лабораторія повинна зберігати записи щодо невідповідної роботи та дій, зазначених у попередньому абзаці.

Якщо оцінка вказує на те, що невідповідна робота може повторюватися або що існують сумніви щодо діяльності лабораторії відповідно до власної системи управління, лабораторія повинна здійснювати коригувальні дії.

#### 2.7.3.10 Управління даними та інформацією

Лабораторія повинна мати доступ до даних та інформації, яка необхідна для виконання діяльності лабораторії.

Система (системи) управління інформацією в лабораторії, що використовується для збору, обробки, реєстрації, звітності, зберіганні або відновленні даних, повинна бути перевірена на функціональність, включаючи правильне функціонування інтерфейсів в рамках системи (систем) управління інформацією з боку лабораторії перед введенням в дію. Щоразу, коли вносяться будь-які зміни, включаючи конфігурацію програмного забезпечення або модифікацію комерційного готового програмного забезпечення лабораторії, вони мають бути дозволені для використання, задокументовані та перевірені перед використанням.

Система управління інформацією в лабораторії включає в себе управління даними та інформацією, що містяться як у комп'ютеризованих, так і не комп'ютеризованих системах Деякі вимоги можуть бути більшою мірою застосовні для комп'ютеризованих систем, ніж для некомп'ютеризованих систем.

Комерційне програмне забезпечення, яке загалом використовується в межах його призначеного загального застосування, може вважатися досить валідованим.

Система (системи) управління інформацією у лабораторії повинна:

a) бути захищеною від несанкціонованого доступу;

б) бути захищеною від втручання та втрат;

в) експлуатуватися в умовах, що відповідають специфікаціям постачальника або лабораторії, у разі не комп’ютеризованих систем, створювати умови, що забезпечують точність ведення записів та копіювання;

г) підтримуватись таким чином, щоб забезпечити цілісність даних та інформації;

д) включати запис збоїв у системі та відповідні термінові та коригувальні дії.

Якщо система управління інформацією в лабораторії керується та обслуговується ззовні або через зовнішнього постачальника, лабораторія повинна забезпечити, щоб постачальник або оператор системи відповідали всім вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 [7].

Лабораторія повинна забезпечити, щоб інструкції, посібники та довідкові дані щодо системи управління інформацією лабораторії були доступні для персоналу.

Розрахунки та пересилання даних повинні систематично належним чином перевірятися.

### 2.7.4 Вимоги до системи керування

Лабораторія має встановити, документувати, впроваджувати та підтримувати систему управління, яка здатна демонструвати досягнення вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та забезпечувати якість результатів лабораторії. Лабораторія повинна ввести систему керування (систему менеджменту (СМ)) відповідно до варіанта А або B (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – Варіанти організації системи керування лабораторій за ISO/IEC 17025

Зростання використання систем управління, як правило, збільшує потребу у впевненості, що лабораторії можуть керувати системою управління, що розглядається відповідно до вимог стандарту ISO 9001, та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Як результат, ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 передбачає два варіанти вимог щодо впровадження системи управління.

Варіант А перераховує мінімальні вимоги до впровадження системи управління лабораторією та враховує всі вимоги ISO 9001, які стосуються сфери діяльності лабораторії, що охоплюються системою управління лабораторією.

Варіант B дозволяє лабораторіям встановити та підтримувати систему керування відповідно до вимог стандарту ISO 9001 таким чином, щоб підтримувати та демонструвати послідовне виконання вимог до організації роботою лабораторією.

Обидва варіанти призначені для досягнення однакового результату під час впровадження системи управління.

Рисунок 2.11 ілюструє приклад можливого схематичного представлення робочих процесів лабораторії.

Рисунок 2.11 –  Можливе схематичне представлення операційних процесів лабораторії

Система управління лабораторії за варіантом А повинна враховувати наступне:

- документацію системи управління;

- управління документацією системи управління;

- управління записами;

- дії стосовно ризиків та можливостей;

- вдосконалення;

- коригувальні дії;

- внутрішні аудити;

- аналізування з боку керівництва.

Документація системи керування. Керівництво лабораторії має встановити, документувати та підтримувати політику та цілі для досягнення завдань ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а також забезпечити визнання та реалізацію політики та цілей на всіх рівнях організації лабораторії.

Політика та цілі мають бути спрямовані на компетентність, неупередженість та послідовну діяльність лабораторії.

Керівництво лабораторії має надавати докази виконання зобов'язань щодо розробки та впровадження системи управління та постійного підвищення її результативності.

Вся документація, процеси, системи, записи, пов'язані з виконанням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, повинні бути включені в посилання або бути пов'язані з системою управління.

Весь персонал, залучений до діяльності лабораторії, повинен мати доступ до цих частин документації системи управління та відповідної інформації щодо його обов'язків.

Управління документацією системи керування. Лабораторія повинна керувати документами (внутрішніми та зовнішніми), пов’язаними з виконанням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. У цьому контексті «документ» може бути заявою про політику, процедурою, специфікацією, інструкцією виробника, таблицею калібрування, графіком, посібником, плакатом, повідомленням, меморандумом, кресленням, планом тощо. Він може бути на різних носіях як на паперових, так і електронних.

Лабораторія повинна забезпечити, щоб:

a) документи були затверджені перед опублікуванням уповноваженим персоналом;

б) документи періодично аналізувалися та актуалізувалися, у разі потреби;

в) зміни та поточний статус перегляду документів були ідентифіковані;

г) дійсні версії застосовуваних документів були доступні в місцях використання і, де необхідно, здійснювався контроль їх розподілу;

д) документи однозначно були ідентифіковані;

е) були створені умови для запобігання ненавмисному використанню застарілих документів і для них застосовувалася відповідна ідентифікація, якщо вони навіть зберігаються.

Управління записами. Лабораторія повинна встановити та зберігати розбірливі записи для демонстрації виконання вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Лабораторія повинна використовувати засоби контролю, які необхідні для ідентифікації, зберігання, захисту, резервного копіювання, архівування, відновлення, дотримання часу зберігання та утилізації власних записів. Лабораторія повинна зберігати записи протягом часу, що відповідає його договірним зобов'язанням. Доступ до цих записів повинен відповідати зобов'язанням щодо конфіденційності, а записи мають бути доступні.

Дії з ризиків та можливостей. Лабораторія повинна брати до уваги ризики та можливості, які пов'язані з діяльністю лабораторії, для того щоб:

a) бути впевненим, що система управління здатна досягти своїх запланованих результатів;

б) розширювати можливості досягнення цілей лабораторії;

в) запобігати або зменшувати небажані наслідки та можливий збій у діяльності лабораторії;

г) досягати удосконалення роботи лабораторії.

Лабораторія повинна планувати дії з ризиків і можливостей таким чином, щоб включити та впровадити ці дії в систему управління та оцінювати результативність цих дій.

Хоча в ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 зазначено, що лабораторія планує дії з обліку ризиків, але в цьому стандарті вимог щодо формалізації методів управління ризиками або документування процесів управління ризиками немає. Лабораторії можуть вирішувати слід або ні розробляти ширшу методологію управління ризиками, ніж це потрібно цим стандартом, наприклад, шляхом застосування інших нормативних документів чи стандартів.

Дії відповідно ризиків і можливостей мають бути пропорційними потенційному їх впливу на достовірність результатів лабораторії.

Варіанти ризику можуть включати ідентифікацію та запобігання загрозам, прийняття ризику до уваги з метою використання можливості усунення джерела ризику, зміни ймовірності чи наслідків, поширення ризику або запобігання ризику шляхом прийняття обґрунтованого рішення.

Можливості можуть призвести до розширення сфери діяльності лабораторії, залучення нових замовників, використання нових технологій та інших можливостей для задоволення потреб замовників.

Вдосконалення. Лабораторія повинна ідентифікувати та обирати можливості для вдосконалення та вчинення будь-яких необхідних дій.

Можливості для покращення можуть бути визначені шляхом перегляду робочих процедур, використання політик, загальних цілей, результатів аудиту, коригувальних дій, аналізу з боку керівництва, пропозицій персоналу, оцінки ризиків, аналізу даних та результатів перевірок кваліфікації.

Лабораторія повинна підтримувати зворотний зв'язок із замовниками, як позитивний, так і негативний. Дані зворотного зв'язку мають бути проаналізовані та використовуватися для вдосконалення системи управління, діяльності лабораторії та обслуговування замовників.

Приклади типів зворотного зв’язку включають вивчення ступеня задоволеності замовників, записів зв’язку та аналізів звітів із замовниками.

Корегуючи дії. Поняття коригуюча дія нерозривно пов’язана з циклом Шухарта-Демінга, або також так званим циклом «PDCA» (англ. «Plan-Do-Check-Act». Буква «P» відповідає слову планування, літера «D» – дія, літера «С» – перевірка, літера «А» – коригування, ці дії утворюють циклічно повторюваний процес прийняття рішення, що використовується в управлінні якістю, також відомий як Deming Cycle, Shewhart cycle, Deming Wheel або Plan-Do-Study-Act, але Демінг віддавав перевагу PDSA (Plan-Do-Study-Act) та Шухарт віддавав перевагу (Plan-Do-Сheck-Act).

Рисунок 2.12 – Цикл Шухарта-Демінга

Методологія PDCA є найпростішим алгоритмом дій керівника з управління процесом і досягнення його цілей. Цикл управління починається з «Планування» (літера «P»).

«Планування» - це встановлення цілей та процесів, необхідних для досягнення цілей, планування робіт з досягнення цілей процесу та задоволення споживача, планування виділення та розподілу необхідних ресурсів.

Наступний етап циклу "Виконання" (літера "D") - виконання запланованих робіт.

Наступний етап циклу «Перевірка» (літера «С») включає збір інформації та контроль результату на основі ключових показників ефективності, отриманої в ході виконання процесу, виявлення та аналізу відхилень, встановлення причин відхилень. Результатом цього етапу є складання плану коригувальних впливів.

Наступний етап циклу «Вплив» (літера «D») вжиття заходів щодо усунення причин відхилень від запланованого результату, зміна у плануванні та розподілі ресурсів.

У практичній діяльності цикл PDCA застосовується багаторазово з різною періодичністю. При виконанні основної діяльності цикл PDCA застосовується з періодичністю циклів звітування та планування. При виконанні коригувальних дій тривалість PDCA може бути меншою або більшою за тривалість циклів звітності та планування і встановлюється залежно від характеру, обсягу, тривалості та змісту заходів щодо усунення причин відхилення.

Коли виникає невідповідність, лабораторія повинна:

а) реагувати на невідповідність, і якщо можливо:

– здійснювати дії щодо її контролю та коригування;

– брати до уваги наслідки;

б) оцінювати необхідність дій щодо усунення причин невідповідності для того, щоб унеможливити її повторну появу шляхом:

– розгляду та аналізу невідповідності;

– визначення причин невідповідності;

– визначення, існуючих чи потенційно можливих подібних невідповідностей;

в) вносити необхідні дії;

г) проаналізувати результативність будь-яких введених коригуючих дій;

д) оновлювати інформацію про ризики та можливості, визначені під час планування, якщо це необхідно;

е) вносити зміни до системи управління, у разі потреби.

Коригувальні дії повинні бути пропорційними наслідкам, що виникають через невідповідність.

Лабораторія повинна зберігати записи як докази:

a) характеру невідповідностей, причин та будь-яких подальших вжитих дій;

б) результатів будь-якої коригуючої дії.

Система управління відповідно до стандарту ISO 9001 може містити багато процесів, і кожен процес може мати кілька рівнів. На рисунку 2.13 наведено схему системи забезпечення якості навчання студентів у національному університеті «Одеська політехніка» [26].

Рисунок 2.13 – Схема здійснення процесів забезпечення якості у Національному університеті «Одеська політехніка»

Внутрішні аудити. Лабораторія повинна проводити внутрішні аудити через заплановані інтервали часу для отримання інформації про те, що система управління:

а) відповідає:

– власним вимогам лабораторії до системи управління, включаючи діяльність лабораторії;

– вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;

б) результативне впроваджено та підтримується

Лабораторія має:

a) планувати, розробляти, впроваджувати та підтримувати програму аудиту, включаючи частоту, методи, відповідальність, планування вимог та звітності, які повинні враховувати важливість відповідної діяльності лабораторії, зміни, що впливають на лабораторію та результати попередніх аудитів;

б) визначити критерії аудиту та область кожного аудиту;

в) забезпечити, щоб результати аудитів були надані відповідному керівництву;

г) здійснювати відповідні коригувальні дії без зайвої затримки;

д) зберігати записи як докази впровадження програми аудиту та результатів аудиту.

Аудит слід проводити керуючись документом «Керівні вказівки щодо аудиту систем менеджменту. ISO 19011:2018».

Аналіз з боку керівництва. Керівництво лабораторії має аналізувати систему управління через заплановані інтервали часу для того, щоб забезпечити її постійну придатність, відповідність та результативність, включаючи заявлену політику та цілі, що пов'язані з виконанням ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Вхідні дані для аналізу керівництвом повинні реєструватися та включати інформацію, що стосується:

a) змін у внутрішніх та зовнішніх факторах, що впливають на лабораторію;

б) досягнення цілей;

в) придатності політик та процедур;

г) статусу виконання дій щодо попередніх аналізів з боку керівництва;

д) результатів недавніх внутрішніх аудитів;

е) коригувальних дій;

ж) оцінок з боку зовнішніх органів;

з) змін в обсягах та видах робіт або галузі діяльності лабораторії;

і) зворотного зв’язку між замовниками та персоналом;

к) скарг;

л) результативності будь-яких впроваджених удосконалень;

м) достатності ресурсів;

н) результатів ідентифікації ризиків;

о) результатів забезпечення достовірності результатів;

д) інших відповідних факторів, таких як моніторинг діяльності та навчання.

Вихідні дані аналізу з боку керівництва повинні відображати всі рішення та дії, що стосуються щонайменше:

а) результативності системи управління та її дій;

б) удосконалення діяльності лабораторії, пов'язаної із виконанням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;

в) надання необхідних ресурсів;

г) будь-якої потреби у змінах.

### 2.7.5 Метрологічна простежуваність

Один із додатків ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 надає додаткову інформацію про метрологічну простежуваність, яка є важливим поняттям для забезпечення порівнянності результатів вимірювань як на національному, так і на міжнародному рівні.

Метрологічна простежуваність встановлюється шляхом ухвалення до уваги, а потім і гарантування того, що:

a) величина, що вимірюється деталізована;

б) задокументований безперервний ланцюг калібрувань, який простежується до затверджених і встановлених еталонів (встановлені еталони включають національні або міжнародні еталони та робочі еталони);

в) невизначеність вимірювання кожного етапу в ланцюзі простежуваності оцінюється відповідно до узгоджених методів;

г) кожен крок цього ланцюга виконується відповідно до встановлених методів, включаючи результати вимірювань та пов'язані з ними записані невизначеності вимірювань;

д) лабораторії, які виконують один або кілька етапів у цьому ланцюзі, наводять докази своєї технічної компетентності.

Систематична похибка вимірювання (іноді називається «зсув» (bias)) відкаліброваного устаткування береться до уваги для поширення метрологічної простежуваності результатів вимірювання в лабораторії. Існує кілька механізмів, що дозволяють враховувати систематичні похибки вимірювання під час поширення метрологічної простежуваності вимірювань.

Іноді для поширення метрологічної простежуваності застосовуються еталони вимірювання, що мають лише проголошену компетентною лабораторією інформацію, що включає заяву про відповідність специфікації (без зазначення результатів вимірювань та пов’язаних невизначеностей). Цей підхід, у якому встановлено межі специфікації, запроваджуються як джерело невизначеності, залежить від:

– використання відповідного правила прийняття рішення для встановлення відповідності;

– способу, за яким визначаються межі специфікації і згодом враховується технічно у бюджеті невизначеності.

Технічне обґрунтування цього підходу полягає в тому, що заявлена відповідність специфікації визначає діапазон виміряних значень, у межах яких очікується справжнє значення з певним рівнем довіри, що враховує будь-яке систематичне відхилення від істинного значення, так і невизначеність вимірювань.

Лабораторії відповідають за встановлення метрологічної простежуваності. Результати калібрування лабораторій, що відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, забезпечують метрологічну простежуваність. Сертифіковані значення стандартних сертифікованих зразків від виробників стандартних зразків, що відповідають стандарту ISO 17034, забезпечують метрологічну простежуваність. Існують різні способи демонстрації відповідності ДСТУ ISO/IEC 17025:2017: визнання третьою стороною (наприклад, органом з акредитації); зовнішня оцінка замовником; самооцінка. Міжнародно визнані шляхи включають, але не обмежуються, такими:

а) Калібрувальні та вимірювальні можливості, надані національними метрологічними інститутами та призначеними інститутами, що піддані відповідним процедурам взаємного аналізу. Такий взаємний аналіз проводиться у рамках взаємного визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами. Послуги, що надаються Міжнародним бюро мір та ваг, наведено у Додатку до Міжнародної бази даних ключових звірок, що деталізує діапазон та невизначеність вимірювань для кожного еталону.

б) Калібрувальні та вимірювальні можливості, підтверджені органом з акредитації, який є учасником угоди з Міжнародною організацією з кооперації акредитації лабораторій або регіональній угоди, які визнані Міжнародною організацією з кооперації акредитації лабораторій, демонструють метрологічну простежуваність. Сфери акредитації акредитованих лабораторій мають бути опубліковані відповідними органами з акредитації.

## 2.8. Порядок калібрування вторинних та робочих еталонів

Порядок калібрування вторинних і робочих еталонів [6] встановлює процедуру та умови калібрування вторинних та робочих еталонів, які використовуються при повірці засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації, і застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та оформлення його результатів.

Дія Порядку поширюється на:

a) наукові метрологічні центри;

б) державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономіки та здійснюють метрологічну діяльність (метрологічні центри);

в) повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації;

г) калібрувальні лабораторії, які акредитовані національним органом України з питань акредитації.

Калібрування вторинних еталонів проводять із застосуванням первинного еталона для величини того ж роду.

Еталони, що використовують для повірки засобів вимірювальної техніки, у тому числі вторинні, є робочими еталонами.

### 2.8.1 Проведення калібрування робочих еталонів

Калібрування робочих еталонів проводиться:

а) науковими метрологічними центрами, що мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань із застосуванням національних еталонів;

б) науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації.

Для калібрування робочих еталонів наукові метрологічні центри, що мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань; наукові метрологічні центри, метрологічні центри та калібрувальні лабораторії, акредитовані національним органом України з акредитації повинні визначити та задокументувати власні можливості щодо їх калібрування – діапазони вимірювань із встановленими значеннями розширеної невизначеності.

Калібрувальні можливості визначають на підставі:

а) наявних міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань виконавця;

б) сфери акредитації виконавця.

Виконавці розміщують інформацію про калібрувальні можливості на своїх офіційних веб-сайтах.

Інформація повинна містити:

а) назву та умовне позначення робочого еталона (об'єкт калібрування);

б) діапазон вимірювання величини;

в) значення розширеної невизначеності (діапазон розширеної невизначеності) вимірювання;

г) найменування застосовуваної методики калібрування.

Калібрування робочих еталонів проводиться згідно з методиками калібрування, які містяться в національних стандартах або розроблені виконавцями з урахуванням національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

Групи засобів вимірювальної техніки та обладнання, калібрування яких здійснюється відповідно до сфери акредитації, розміщуються на офіційних сайтах виконавців.

Якщо для калібрування робочого еталона використовують еталони різних величин, то кожен із цих еталонів повинен мати документ про калібрування з інформацією про метрологічну простежуваність.

Робочі еталони необхідно калібрувати щорічно, крім робочих еталонів міжкалібрувальні інтервали яких наведено у додатку до Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів [6].

Перегляд міжкалібрувальних інтервалів робочих еталонів, затверджених цим наказом, здійснюється за поданням наукових метрологічних центрів не рідше одного разу на п'ять років.

Після ремонту або вдосконалення робочий еталон може застосовуватися тільки після його калібрування.

При калібруванні робочих еталонів необхідно дотримуватися меж діапазону, визначеного калібрувальними можливостями виконавця.

Для калібрування робочого еталону науковий метрологічний центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія подає виконавцю заявку, у якій вказує таку інформацію:

- об’єкт калібрування, що надається на калібрування;

- діапазон вимірювання або значення точок вимірювання та максимальне значення розширеної невизначеності вимірювання для цього діапазону або точок. Якщо в робочому еталоні реалізовано кілька способів вимірювання, їх обов'язково вказують у заявці;

- найменування методики калібрування, за якою необхідно провести калібрування робочого еталона;

- необхідність включення до документа про калібрування інформації про відповідність робочого еталона метрологічним вимогам, наведеним замовником (за потреби);

- термін проведення калібрування, що узгоджується з повноваженнями виконавця.

### 2.8.2 Умови проведення калібрування робочих еталонів.

Калібрування робочих еталонів проводять:

- у стаціонарних калібрувальних лабораторіях;

- безпосередньо на місці експлуатації.

Умови калібрування робочих еталонів повинні відповідати вимогам, встановленим у методиках калібрування.

Виконавці повинні відстежувати, контролювати та реєструвати умови навколишнього середовища відповідно до методик калібрування.

Калібрування робочих еталонів необхідно припинити, якщо умови довкілля не відповідають вимогам встановленим методиками калібрування.

### 2.8.3 Оформлення результатів калібрування робочих еталонів

Результати калібрування робочих еталонів мають бути документовані відповідно до методик калібрування.

Документ про калібрування робочого еталону повинен містити таку інформацію:

- найменування та адресу виконавця, а також місце проведення калібрування;

- серію, номер, нумерацію сторінок та загальну кількість сторінок;

- дату проведення калібрування;

- стан робочого еталона, його назва, умовне позначення та заводський номер;

- найменування та місцезнаходження замовника;

- назву методики калібрування, яка була використана при калібруванні робочого еталона;

- докази метрологічної простежуваності: назва та умовне позначення еталона використаного при калібруванні; дату та номер документа про калібрування та ким він виданий. При калібруванні за декількома величинами вказують інформацію про кожен еталон, який був застосований;

- результати калібрування із зазначенням одиниць вимірювання;

- умови, за яких проводили калібрування;

- розширені невизначеності результатів вимірювання, отриманих при калібруванні, що враховують усі невизначеності вимірювань, що отримані через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання;

- згідно з заявкою замовника, документ про калібрування може містити висновок про відповідність робочого еталона метрологічним вимогам, які замовник замовив у своїй заявці на калібрування;

- ім’я, прізвище, посаду та підпис особи (осіб), яка проводила калібрування робочого еталона;

- ім’я, прізвище, посада та підпис особи, яка затвердила документ про калібрування.

Запитання для самоперевірки до п'ятої лекції:

1. Які спеціальні вимоги до свідоцтва про калібрування Вам відомі?

2. Як здійснюється робота зі скаргами?

3. Що повинна забезпечити процедура усунення невідповідної роботи лабораторії?

4. Що включає система управління інформацією в лабораторії?

5. Що повинна враховувати система управління лабораторії?

6. Що повинна забезпечити управління документацією системи керування?

7. Які дії з ризиків та можливостей лабораторія повинна брати до уваги?

8. Що таке цикл Шухарта-Демінга?

9. Що таке внутрішні аудити, та як їх здійснюють?

10 Що гарантує метрологічна простежуваність?

11. На що поширюється дія порядку калібрування вторинних еталонів?

12. Хто проводить калібрування робочих еталонів?

13. Яку інформацію повинен містити документ про калібрування робочого еталону?

Література для додаткового вивчення: [6,7].

Лекція №6

Ціль лекції є ознайомлення з методами передачі розмірів одиниць фізичних величин.

## 2.9 Методи передачі розмірів одиниць фізичних величин

Для забезпечення однаковості результатів вимірювань необхідно встановлення системи передачі обсягів узаконених в країні одиниць від еталонів до робочим ЗВТ. Ця система базується на повірочних схемах ЗВТ для різних фізичних величин, що являють собою затверджені в установленому порядку документи, що регламентують засоби, методи та точність передачі розмірів одиниць від еталонів до робочих ЗВТ.

Перевірочна схема це нормативний документ, що встановлює співпідпорядкування ЗВТ, які беруть участь у передачі розміру одиниці від еталона до робочим ЗВТ (із зазначенням способів передачі та похибок), та затверджений у встановленому порядку. Повірочні схеми є основним підтвердженням простежуваності з метою забезпечення точності вимірювань. На жаль, у Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» немає поняття повірочної схеми, самі повірочні схеми широко використовуються на підприємствах і багато державних повірочних схем є державними стандартами і не втратили статусу «чинного».

Для забезпечення правильної передачі розмірів одиниць вимірювання має бути встановлений певний порядок цієї передачі. Для цього складають повірочні схеми, які встановлюють підпорядкування еталонів та еталонних засобів вимірювання, а також порядок та точність передачі одиниць вимірювання від еталонів до робочих еталонів, а від них до робочих засобів вимірювання. У повірочних схемах вказують також метод повірки та застосовувані для цього пристрої.

Еталони та найближчі до них розряди робочих стандартів перебувають у метрологічних організаціях, які здійснюють передачу розмірів одиниць на вищих щаблях повірочних схем.

Нижня частина таких схем носить загальний характер, оскільки охоплює велику групу засобів вимірювання, що об'єднуються загальними метрологічними, а іноді і конструктивними ознаками. Ці схеми є основою для побудови повірочних схем підприємств, які мають велику кількість різноманітних засобів вимірювання з двома, трьома і більше ступенями точності.

У повірочних схемах підприємств робочі засоби вимірювання, як правило, об'єднують у групи, еталонні засоби вимірювання вказують більш конкретно. У верхній частині схеми розташовуються засоби вимірювання вищої для цього підприємства точності, їх називають вихідними еталонами. Ці засоби вимірювання у встановлений термін повіряють у регіональній метрологічній організації.

Так як робітники використовують засоби вимірювання різних рівнів точності, то для їх повірки застосовують еталонні засоби вимірювання різних розрядів. Таким чином, деякі робочі засоби вимірювання за точністю можуть перевищувати еталонні, які призначені для повірки менш точних робочих засобів вимірювання. Однак з цього не слід робити висновок, що робочі засоби вимірювання високої точності можуть одночасно застосовуватися як еталони. Як зазначалося, одне з основних правил метрології у тому, що до збереженню чи використанню еталонів слід ставитися з великою ретельністю, щоб забезпечувалася максимально можливу незмінність їх метрологічних характеристик. Жоден еталонний засіб вимірювання має застосовуватися для практичних вимірювань на користь його найменшого зносу і максимальної збереження його метрологічних характеристик.

Чим вищий розряд еталонних засобів вимірювання, тим вищі вимоги до умов їх зберігання та застосування. Найбільш високі вимоги пред’являють до умов зберігання і застосування національних стандартів.

Якщо еталонний засіб вимірювання таки застосовували для практичних вимірювань, його треба знову повірити і тільки після цього він може знову зайняти своє місце в ряді еталонних засобів вимірювання.

Приклад локальної повірочної схеми наведено на рис. 2.14.

Повірочні схеми складають окремо для кожного виду засобів вимірювання. Іноді одна схема охоплює всю область вимірювань, в інших випадках навіть окремі види вимірювань бувають представлені декількома повірочними схемами.

Тільки суворе дотримання повірочних схем і своєчасна повірка вихідних стандартів в метрологічних організаціях можуть забезпечити передачу правильних розмірів одиниць вимірювання до робочих засобів вимірювання.

Зміст та побудова повірочних схем обумовлені в ГОСТ 8.061-80. Відповідно до цього стандарту повірочні схеми поділяють на: державні, відомчі та локальні.

Державні повірочні схеми є підставою для складання відомчих і локальних повірочних схем і для розробки державних стандартів та методик на методи та засоби повірки еталонних та робочих засобів вимірювання. Ці повірочні схеми утверджуються як державні стандарти.

Державні повірочні схеми не повинні суперечити міжнародним повірочним схемам.

Відомча повірочна схема є нормативно-технічний документ відомства, а локальна повірочна схема це нормативно-технічний документ підприємства (організації). Ці схеми не повинні суперечити державним повірочним схемам для засобів вимірювання цього виду.

Відомча та локальна повірочні схеми можуть бути складені за відсутності державної повірочної схеми.

Державна повірочна схема охоплює державні еталони; еталони-копії; еталони-свідки; еталони порівняння; робочі еталони; вихідні еталони та робочі засоби вимірювання, а також методи передачі розміру одиниць (методи повірки).

Відомча та локальна повірочні схеми охоплюють еталонні та робочі ЗВТ, а також методи повірки. Допускається включати в повірочну схему еталони копії та робочі еталони. У відомчих та локальних повірочних схемах допускається вказувати позначення конкретних ЗВТ.

ЛОКАЛЬНА ПОВІРОЧНА СХЕМА

Для засобів вимірювання температури.

Платиновий термоперетворювач опору

77-273 К

= (0.005-0,01 )К

Робочі еталони

2 розряду

Вихідні еталони

Робочі еталони

3 розряду

Робочі засоби

вимірювальної техніки

Платиновий термоперетворювач опору

273 - 903 К

= (0.002 - 0,2) К

Ртутні скляні термометри

243 – 573 К

= (0,01 - 0,5) К

Платинородій-

платинові термоелектричні термоперетворювачі

573 - 1473 К

= (0,4 – 1,0) К

Платинородій-

платиновий термоелектричний термоперетворювач

573 - 1473 К

= (0,25-0,6) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,005 - 0.02) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,004 – 0,4) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,01 – 0,2) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,05 – 0,1) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,05 – 1,0) К

Калібратори температури

273 -1473 К

= (0,05 – 1,0) К

Платинородій-

платинові термоелектричні термоперетворювачі

573 - 1473 К

= (0,4 – 1,0) К

Ртутні скляні

термометри

243 - 573 К

= (0,02 –0,5) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,05 – 1,0) К

Безпосереднє

звіряння

= (0,01 – 0,1) К

Метод прямих

вимірювань

= (0,02 – 1,0) К

Термометри для вимірювання температури поверхні

293 – 773 К

= (0,5 – 15) К

Термоперетворювачі для вимірювання різниці температур

273 – 423 К

= (0,05 – 0,1) К

Термоелектричні перетворювачі

193 – 273 К

= (0,5 – 3) К

Термоперетворювачі опору

193 – 773 К

= (0,15 – 1) К

Скляні рідинні термометри

193 – 273 К

= (0,1 – 3) К

Манометричні термометри

223 – 873 К

= (0,25 – 20) К

Термоелектричні перетворювачі

з неблагородних металів

273 – 1373 К

= (0,5 – 15) К

Термоперетворювачі опору

273 – 903 К

= (0,15 – 10) К

Платинородій-платинові термоелектричні перетворювачі

573 – 1473 К

= (0,5 – 6) К

Цифрові термометри

193 – 1273 К

= (0,15 – 20) К

Примітка:  - границі допустимих абсолютних похибок

- довірча похибка (з довірчою ймовірністю 0,95)

- похибка передачі розміру одиниці температури

Розроблено згідно з ДСТУ 3742

Начальник відділу 							__________________

Контактні засоби вимірювання температури в діапазоні 193 – 1473 К.

Рисунок 2.14 – Локальна повірочна схема.

Повірочні схеми складаються з текстової частини та креслення. На кресленні повірочної схеми мають бути вказані:

• найменування засобів вимірювань та методів повірки;

• номінальні значення або діапазони значень фізичних величин;

• допустимі значення похибок засобів вимірювань;

• допустимі значення похибок методів повірки.

Креслення повірочної схеми повинно складатися з полів, що розташовані один під одним і розділених штриховими лініями. Повірочна схема повинна включати не менше двох ступенів (полів) передачі розміру одиниці.

Поля повинні мати найменування:

• «Еталони» або «Державний еталон» (якщо вторинні еталони відсутні);

• «Вихідні еталони»;

• «Робочі еталони n-го розряду» (для кожного розряду - окреме поле);

• «Робочі засоби вимірювальної техніки».

Якщо відомчу (локальну) повірочну схему очолюють робочі еталони чи вторинні еталони, то верхнє полі її креслення повинне мати найменування: «Вихідні еталони» .

Число полів залежить від структури повірочної схеми. Найменування полів вказують у лівій частині креслення, яке відокремлене суцільною вертикальною лінією.

У верхньому полі креслення національної повірочної схеми, очолюваної національним еталоном, вказують назви еталонів у порядку їх супідрядності.

У верхньому полі креслення відомчої (локальної) повірочної схеми вказують найменування еталона чи робочих еталонів.

У верхньому полі креслення повірочної схеми для засобів вимірювань похідних величин, одиниці яких відтворюють шляхом непрямих вимірювань, вказують найменування робочих стандартів, які застосовують для відтворення цієї одиниці, запозичених з інших державних повірочних схем. Найменування цих робочих еталонів супроводжують посиланнями на відповідні повірочні схеми.

Під найменуваннями еталонів та робочих еталонів вказують номінальні значення чи діапазони значень фізичних величин та значення їх похибок.

Під полем еталонів розташовують поле робочих еталонів 1-го розряду і далі поля робочих еталонів наступних розрядів.

Розряди робочих еталонів, що вказуються у відомчих і локальних повірочних схемах, повинні відповідати розрядам, присвоєним цим ЗВТ у державних повірочних схемах.

Під полем робочих еталонів нижнього розряду поміщають поле робочих засобів вимірювання. У ньому розташовують наскільки можна зліва направо порядку зростання похибки групи робочих засобів вимірів, повіряних по еталонним засобам вимірів одного найменування. Для кожної групи вказують вид, діапазон вимірювань та значення похибок засобів вимірювання.

Метрологічні характеристики засобів вимірювань, що вказуються у перевірочній схемі, повинні відповідати таким вимогам.

Похибки слід характеризувати межею похибки засобів вимірювань  або довірчою похибкою засобу вимірювань  при відповідній довірчій ймовірності.

Для кожної повірочної схеми довірчу ймовірність приймають єдиною та вибирають із ряду: 0,90; 0,95; 0,99.

Метрологічні характеристики робочих засобів вимірювання повинні відповідати вимогам ГОСТ 8.009-84 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювання». Похибка робочих засобів вимірювання слід характеризувати межею похибки засобів вимірювання, що допускається.

Форма вираження похибки еталонних та робочих засобів вимірювання в одній повірочній схемі по можливості має бути однаковою.

Найменування ЗВТ, їх номінальні значення або діапазони значень фізичних величин та похибки, що вказуються у повірочній схемі, повинні відповідати:

• для еталонів – встановлених внаслідок їх затвердження відповідно до вимог ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування;

• для робочих еталонів – зазначеним у державних стандартах, які встановлюють технічні вимоги, або свідоцтва про їхню метрологічну атестацію;

• для робочих засобів вимірювань – встановленим у державних стандартах технічним вимогам на ці засоби.

Найменування та позначення фізичних величин та їх одиниць повинні відповідати ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

Методи повірки засобів вимірювань, що вказуються на повірочній схемі, з метою уніфікації повинні відповідати одному з наступних загальних методів:

• безпосереднє звірення (тобто без засобів порівняння);

• звірення за допомогою компаратора чи інших засобів порівняння;

• метод прямих вимірювань;

• метод непрямих вимірювань.

При зазначенні методу повірки допускається в текстовій частині відображати специфіку повірки засобів вимірювання.

Якщо під час повірки проводять градуювання засобів вимірювання, це вказують у тексті.

Під найменуванням методу повірки вказують допустиме значення похибки методу повірки.

Способи графічного зображення ступеня передачі розміру одиниці вказані у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Способи зображення ступеня передачі розміру одиниці

| Ступінь передачі | Графічне зображення |
| --- | --- |
| Від еталона або робочого еталона вимірювань (далі - еталона) 1 об'єкту повірки 5 методом 3 |  |
| Від еталона 1 об'єктам повірки 5 і 6 методом 3 |  |
| Від еталона 1 об'єкту повірки 5 методом 3 або 4 |  |
| Від еталона 1 об'єкту повірки 5 методом 3 і об'єкту повірки 6 методом 4 |  |
| Від еталона 1 або 2 об'єкту повірки 5 методом 3 |  |

| Ступінь передачі | Графічне зображення |
| --- | --- |
| Від еталонів 1 і 2 одиниць різних фізичних величин об'єкту повірки 5 методом 3 |  |
| Від еталонів 1 та 2 одиниць різних фізичних величин об'єктам повірки 5 та 6 методом 3 |  |
| Від еталона 1 методом 3 або від еталона 2 методом 4 об'єкту повірки 5 |  |
| Від еталона 1 методом 3 або еталона 2 методом 4 об'єктами повірки 5 та 6 |  |
| Від еталона 1 або 2 об'єкту повірки 5 методом 3 або об'єкту повірки 6 методом 4 |  |
| Від еталонів 1 і 2 одиниць різних фізичних величин методом 3 об'єкту повірки 5 та методом 4 об'єкту повірки 6 |  |

Найменування національного еталона укладають у прямокутник, утворений подвійний лінією. Найменування вторинних еталонів (еталонів-копій, еталонів порівняння), робочих еталонів та робочих засобів вимірювання укладають у прямокутники, які утворені одинарною лінією. Найменування методів повірки укладають у горизонтальні овали, які розміщують між найменуваннями об’єктів повірки і засобів вимірювання, від яких передають розмір одиниці.

Передачу розмірів одиниць зверху вниз зображують суцільними лініями, що з'єднують об'єкти повірки з відповідними засобами, від яких передається розмір одиниці, причому розрив цих ліній поміщають овали із зазначенням основних методів повірки. Овали, що знаходяться нижче за поля еталонів, розташовують у розривах штрихових ліній, що розділяють відповідні поля схеми.

Перетин ліній (якщо неможливо його уникнути) зображують знаком  .

Розміри елементів мають бути однаковими в межах поля.

Формат креслень повірочної схеми повинен відповідати вказаному в ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ISO 5457:1999, IDT).

Текстова частина повірочної схеми повинна складатися з вступної частини та пояснень до елементів повірочної схеми, що несуть додаткову інформацію.

Текстова частина відомчої повірочної схеми складається з урахуванням державної повірочної схеми, а локальної з урахуванням відомчої або державної.

### 2.9.1 Методи повірки ЗВТ

Метод повірки це сукупність прийомів використання принципів, способів та засобів передачі розміру одиниці фізичної величини від ЗВТ, що знаходиться в повірочній схемі вище, до ЗВТ що знаходиться в схемі нижче.

Методи повірки, із сукупності можливих методів, вибираються не довільно, а суворо відповідно до вимог НТД. Основним НТД, який визначальнє методи передачі розміру одиниці фізичної величини, є повірочна схема та НТД на методи та засоби повірки цього виду ЗВТ.

Розрізняють такі методи перевірки.

Метод безпосереднього звірення (іноді – метод порівняння) показань повіреного ЗВТ та показань робочого еталона відповідного розряду (без застосування компаруючих пристроїв).

При повірки двох мір, безпосередньо можна порівнювати тільки штрихові міри довжини (лінійки, брускові метри, рулетки), міри місткості (вимірювальні циліндри, бюретки, піпетки, мірні колби і т. п.). Безпосереднє звірення при повірки застосовують, як правило, для менш точних мір. Для більш точної повірки використовують ті або інші компаруючі  пристрої, Повірку шляхом безпосереднього звірення показань інших засобів вимірювання застосовують досить широко.

Суть методу (рис. 2.15) полягає в одночасному вимірюванні одного й того ж значення фізичної величини двома ЗВТ – еталоном що повіряють та робочим еталоном. При цьому визначають похибку як різницю показань засобу що повіряють x та еталонного засобу  xд, приймаючи показання еталонного засобу за дійсне значення величини, тоді x = x – xд. Переваги цього методу у його простоті, наочності, можливості застосування автоматичної повірки, відсутності потреби у складному устаткуванні.

Рисунок 2.15 – Схема повірки методом безпосереднього звірення.

Метод безпосереднього звірення може здійснюватися двома способами.

При повірки першим способом, покажчик відлікового пристрою засобу який повіряють поєднують з відміткою шкали шляхом зміни вхідного сигналу, а похибка засобу вимірювання визначається як різницю між показанням засобу вимірювання, що повіряють, і еталонного засобу. При цьому показання еталонного засобу вимірювання приймається за дійсне значення вимірюваної величини.

При повірки другим способом номінальне значення фізичної величини встановлюється за еталонним засобом вимірювання, а похибка визначають як різницю між показанням еталонного та засобу який повіряють.

Перший спосіб зручний тим, що похибка визначається відхиленням покажчика еталонного ЗВТ від заданого, і оскільки його шкала зазвичай має більше поділок, то і похибка відліку внаслідок паралаксу буде меншою.

Другий спосіб дозволяє одночасно повіряти кілька засобів вимірювання за допомогою одного еталона і він зручний при автоматичній повірки.

Основною перевагою методу безпосередніх звірень є простота, наочність, можливість застосування автоматичної повірки.

Необхідно ретельно стежити за тим, щоб засоби вимірювань вимірювали дійсно одну й ту саму величину. Так, при зануренні кількох термометрів в термостат температура кожного з них може бути різною внаслідок несправності або недосконалості конструкції термостата. На термопари при приміщенні їх та піч може вплинути нерівномірність температурного поля печі тощо.

У нормативних документах щодо повірки тих чи інших засобів вимірювання передбачені шляхи забезпечення ідентичності вимірюваних величин і способи повірки апаратури яка їх відтворює.

Звірення за допомогою компаратора чи інших засобів порівняння. Суть методу полягає в непрямому порівнянні двох однорідних або різнорідних фізичних величин за допомогою компаратора, тобто ЗВТ, який однаково реагує на фізичні величини, які порівнюють.

Наприклад, при звірянні заходів опору, ємності та індуктивності в якості компараторів можуть застосовуватися мостові схеми, джерела електрорушійної сили та резистори, при звірянні мір напруги – термоелектричні компаратори, при звірянні мір маси – ваги різних розрядів, компаратори для точних звірень мір довжини і так далі.

При застосуванні методу звірення з мірою за допомогою компаратора спочатку визначається дійсне значення фізичної величини, що вимірюється, а потім обчислюється похибка як різниця між дійсним і номінальним значеннями цієї величини.

Залежно від особливостей ЗВТ застосовують два різні методи зіставлення з мірою за допомогою компаратора, а саме методи заміщення та протиставлення. У свою чергу варіанти реалізації методу протиставлення відрізняються і мають назви нульового та диференціального методів.

Застосування методу протиставлення передбачає одночасну дію двох фізичних величин на входи компаратора і дозволяє зменшити залежність результатів повірки від величин, що впливають, оскільки вони діють однаково на обидва сигнали, що подають на вхід компаратора.

R2

e

R1

G

RX

R0

а)

Вимірює ЕX- Е0

б)

Потенціометр постійного струму

ЕX

Е0

RXR2  R0R1 ; UG  0

Вимірюється UG пропорційно RX- R0R1/R2

Рисунок 2.16 – Схеми повірки диференціальним методом:

а) – повірка міри опору RX за допомогою мостової схеми;

б) – повірка нормального елемента ЕX за допомогою потенціометра постійного струму.

Якщо під час реалізації методу протиставлення виробляється вимірювальний сигнал, пропорційний різниці двох фізичних величин, це є диференціальний метод (рис. 2.16).

Диференціальний метод дозволяє отримати достовірний результат зіставлення при застосуванні порівняно грубих ЗВТ (низьких класів точності) для вимірювання фізичної різницевої величини. Але при цьому потрібна високоточна міра – робочий еталон з номінальним значенням, близьким до значення міри, що повіряють.

Приклад. Нехай повіряється міра напруги на позначці 100 В (з межею допустимого відхилення відтворюваного значення напруги ±0,5 В), при цьому дійсне значення напруги складає 97 В. Задане співвідношення допустимих похибок робочого еталона і ЗВТ становить 1:5, тобто абсолютна похибка робочого еталона не повінна перевищувати ±0,1 В.

Для реалізації перевірки методом прямих вимірювань

Приклад. Пусть поверяется мера напряжения на отметке 100 В (с границей допустимого отклонения воспроизводимого значения напряжения ±0,5 В), при этом действительное значение напряжения составляет 97 В. Заданное соотношение границ допустимых погрешностей рабочего эталона и поверяемого СИТ составляет 1:5, то есть абсолютная погрешность рабочего эталона не должна превышать ±0,1 В.

Для реалізації повірки методом прямих вимірювань потрібен вольтметр - робочий еталон класу точності не нижче 0,1 з межею вимірювання 100 В.

У той же час при застосуванні диференціального методу потрібен робочий еталон з межею вимірювання що дорівнює кілька вольт (у нашому випадку 3...5 В) з абсолютною похибкою не більше ±0,1 В, тобто вольтметр класу точності не нижче 2,5 . При цьому міра – робочий еталон повинна забезпечувати значення напруги 100 В що відповідне контрольованій позначці.

Таким чином, при застосуванні диференціального методу може бути застосований на один-два порядку менш точний вимірювальний прилад при одночасному забезпеченні вимог до достовірності повірки, проте збільшуються витрати на додаткове обладнання.

R2

e

R1

G

RX

R0

Балансування зміною R0

RXR2= R0R1;UG = 0

Рисунок 2.17 – Схема повірки нульовим способом.

При застосуванні нульового методу (рис. 2.17) ефект одночасного впливу двох фізичних величин на компаратор зводиться до нуля. Цим досягається висока точність зіставлення, але існує потреба у наявності мери, тобто робочого еталону з можливістю плавного регулювання значення вихідної фізичної величини.

Зупинимося на деяких вимогах до метрологічних характеристик вимірювальних приладів порівняння, які застосовуються для повірки. Загальну вимогу до чутливості можна сформулювати так: компаратор повинен бути настільки чутливим, щоб за його допомогою можна було виявити зміну вимірюваної величини, що не перевищує значення похибки зразкового засобу вимірювання. Наприклад, для гирі 1 кг допускається похибка 500 мг. Для її повірки використовують еталонні гирі, похибка яких не повинна перевищувати 100 мг. Від ваг, що застосовують для повірки, вимагають, щоб при зміні навантаження на 100 мг відхилення їх покажчика було не менше одної поділки.

Елементи конструкції вимірювальних приладів порівняння мають бути стабільними. Так, однією з основних вимог до ваг є вимога сталості їх рівноплечності. Оскільки досягти ідеальної рівноплечості не вдається, доводиться застосовувати різні прийоми виключення впливу нерівноплечості. Однак усі ці прийоми можуть дати належний ефект лише тоді, коли нерівноплечність невелика та коли вона не змінюється. Якби у процесі дворазового зважування нерівноплечність змінилася, виникла б нова похибка.

Мости постійного і змінного струму також мають «плечі», відношення між якими буває не тільки 1:1, а й 1:10, 1:100 і т. д. Постійність відносин плечей, тобто відносини їх електричних опорів, безпосередньо впливає на точність повірки.

Тут наведено приклади лише деяких характеристик особливостей повірки мір із застосуванням вимірювальних приладів порівняння. Існує багато інших особливостей такої повірки, про які йдеться у відповідних посібниках та інструкціях. Повірка мір за допомогою вимірювальних приладів порівняння може забезпечити дуже високу точність. Зокрема, більшість еталонних робіт (звірення еталонних мір із робочими еталонами, вторинних еталонів із первинними) проводиться із застосуванням вимірювальних приладів порівняння.

Метод прямих вимірювань, залежно від того, який ЗВТ підлягає повірки - засіб вимірювання або міра, полягає в наступному:

• у вимірюванні засобом вимірювальної техніки значення фізичної величини, що відтворюється мірою у вигляді робочого еталона (рис. 2.18, а);

• у вимірюванні робочим еталоном значення фізичної величини, яка  відтворювана мірою, що повіряється (рис. 2.18, б).

Рисунок 2.18 – Схеми повірки методом прямих вимірювань

Різниця між показаннями ЗВТ, що повіряють, і значенням які відтворювані мірою – робочим еталоном (рис.2.18, а) або між значенням міри, що повіряють, і ЗВТ – робочим еталоном (рис.2.18, б) і визначає абсолютну похибку ЗВТ, який підлягає повірки.

Як і при повірці методом безпосереднього звірення, метод може бути реалізований двома способами:

• відліком похибки за встановленим значенням міри (міра повинна бути регульованою) при точному суміщенні покажчика ЗВТ з потрібною позначкою шкали;

• відліком похибки за шкалою ЗВТ при попередньому встановленні номінального значення фізичної величини за допомогою міри.

Метод прямих вимірювань є порівняно простим і продуктивним і широко застосовується як при повірки мір обмеженої точності, так і при повірки ЗВТ, які широко використовують, за допомогою калібраторів.

Розглянемо кілька прикладів використання прямого методу вимірювань під час перевірки.

Розглянемо кілька прикладів використання прямого методу вимірювань під час повірки.

Штангенциркуль – один із простих приладів для вимірювання довжини - можна повіряти за допомогою еталонних плоскопаралельних кінцевих мір довжини. Повірка ведеться шляхом безпосереднього вимірювання розміру міри, яку розміщують між губками штангенциркуля. Про похибки судять по різниці між показанням штангенциркуля і значенням міри, що приймається за дійсне значення вимірюваної довжини.

Коли можна використовувати багатозначну еталонну міру або набір еталонних мір, зручніше змінювати значення еталонної міри (або комплекту еталонних мір) доти, доки покажчик вимірювального приладу не встановиться на потрібній позначки. Наприклад, при повірки омметра його затискачі з'єднують з магазином опору, на якому набирають деяке значення опору, спостерігаючи при цьому за вказівником омметра. Коли покажчик зупиниться на потрібній позначки, за шкалою магазину опору визначають дійсне значення опору, що відповідає цій позначки.

Інший приклад – повірка циферблатних настільних ваг за допомогою еталонних гирь, що розміщуються на чашку цих ваг.

Метод непрямих вимірювань. При реалізації цього методу про дійсний розмір міри і значенням величини, що вимірюють приладом, судять на підставі прямих вимірювань декількох величин, що пов'язані з вимірюваною величиною певною залежністю. Метод застосовують тоді, коли дійсні значення величин, що вимірюють, неможливо визначити прямим вимірюванням або коли непрямі вимірювання більш прості або точніші в порівнянні з прямими.

На підставі прямих вимірювань та за їх даними виконують розрахунок. Тільки розрахунком, що засновано на певних залежностях між шуканою величиною і результатами прямих вимірювань, визначають значення величини, тобто. знаходять результат непрямого вимірювання. Наприклад, визначають систематичну складову відносної похибки електричного лічильника активної енергії за допомогою ватметра та секундометра. Похибка лічильника, що повіряють, %, знаходять за формулою:

= [(Wn - W0)100]/W0,

де W0 – дійсне значення електричної енергії за показаннями еталонних приладів; Wn - значення електричної енергії за показаннями лічильника, що повіряють. Для визначення Wn необхідно знати постійну лічильника C, яка зазвичай не вказується. Але на лічильнику вказано кількість обертів диска A, що відповідає енергії 1 кВт.год. Постійна C = (36001000)/A [Вт.с/об], а виміряна лічильником енергія Wn = CN. Якщо за показаннями еталонного ватметра встановити дійсне значення потужності P0 і підтримувати її незмінною протягом часу t0, що визначається за еталонним секундоміром, то дійсне значення енергії W0 можна визначити розрахунком за формулою W0 = P0t0. На практиці повірки для розрахунку похибки частіше застосовують формулу:

= [(tn - t0)100]/t0,

де tn – нормальний час лічильника, що повіряють, тобто. час, протягом якого диск правильно працюючого лічильника повинен зробити N оборотів при заданій потужності P; P – показання (сума показань) еталонних ватметрів, Вт: Число оборотів N вибирають таким, щоб при даній потужності P показання секундоміра t було не менше 50 с, а відносна похибка вимірювання часу не перевищувала допустимої.

tn = (CN)/P = (3601000N)/(AP).

При повірки лічильника методом непрямого вимірювання енергії еталонним ватметром і секундоміром сумарна похибка еталонних засобів вимірювання складається з похибок еталонних ватметра і трансформатора струму, похибки секундоміра і суб’єктивних похибок, спричинених помилками повірника при пуску та зупинці секундоміра. Остання сягає 0,3 с, тобто за часу вимірювання t = 50 с становить 0,6 %. Отже, порівняно із складовими похибки: ватметра 0,2-0,3 %; трансформатора струму 0,1 %; секундоміра 0,1...0,2 %, помилка повірника суттєво впливає на точність показань, а тому ГОСТ 8.259-2004 передбачає, що за кожного навантаження має бути виконано два спостереження. Це роблять двічі відраховуючи кількість оборотів, вимірюючи час двома секундомірами.

За дійсне значення часу для цього навантаження приймають середнє арифметичне двох спостережень. Якщо значення похибки лічильника, визначене за результатами двох спостережень, близько до гранично то проводять додатково два спостереження при даному навантаженні і обчислюють середнє арифметичне чотирьох спостережень, яке і є остаточним. Таким чином, при виконанні повірки методом непрямих вимірювань величин, що вимірюються приладами або відтворюваних мірами, що піддаються повірці, слід враховувати той факт, що кінцевий результат непрямого вимірювання завжди обтяжений складовими похибками прямих вимірювань.

Автономна (незалежна) повірка, тобто. повірка без застосування еталонних засобів вимірювання, виникла при розробці особливо точних засобів вимірювання, які не можуть бути повірені жодним із розглянутих методів через відсутність ще більш точних засобів вимірювань з відповідними межами вимірювання. Сутність методу незалежної (автономної) повірки, що найчастіше реалізовується при повірці приладів порівняння, полягає в порівнянні величин, відтворюваних окремими елементами схем засобу вимірювання, що повіряється, з величиною, обраною в якості опорної і конструктивно відтворюваної в самому повіряємому засобі вимірювання.

До переваг автономної повірки слід віднести високу точність, оперативність повірки, а до недоліків – відносно високу трудомісткість повірочних робіт.

Застосування автономної повірки може бути перспективним для автоматизованих і програмно-керованих ЗВТ, в яких завдяки наявності програмних або вбудованих апаратних засобів можуть досить просто реалізовуватися так звані самоповірка, самокалібрування та самоградуювання.

Залежно від цього, ЗВТ повіряють у його комплекті частин без порушення взаємодії поміж них чи здійснюють повірку складових елементів ЗВТ із наступним розрахунком підсумкової похибки, розрізняють комплексну і поелементну повірку. Комплексна повірка застосовується здебільшого і дає більш достовірні результати.

При комплектній повірки похибки визначають, розглядають їх як похибки, властиві засобу вимірювання, що повіряється, як єдиному цілому. При цьому засіб вимірювань знаходиться в умовах, максимально наближених до реальних умов експлуатації, що дозволяє в ході повірки попутно виявити недоліки, властиві засобу вимірювання: дефекти внутрішнього монтажу, несправності перемикаючих пристроїв і т.п. З урахуванням простоти і хорошої достовірності результатів комплектної повірки завжди віддають перевагу.

У разі неможливості реалізації комплектної повірки, через відсутність зразкових засобів вимірювань, невідповідність їх вимогам точності або меж вимірювань, застосовують поелементну повірку. Поелементна повірка засобу вимірювання - це повірка, коли похибки ЗВТ визначають за похибками окремих його частин. Потім за отриманими даними розрахунком визначають похибки, що властиві засобу вимірів як єдиному цілому. При цьому припускають, що закономірності взаємодії окремих частин засобу вимірювання точно відомі, а можливості сторонніх впливів на його показання виключені або піддаються точному обліку. Область застосування поелементної повірки велика і часом виявляється єдино можливою.

Зокрема, поелементна повірка може застосовуватися при повірки мостів і потенціометрів постійного струму, діодних компенсаційних вольтметрів та ін. Слід особливо відзначити, що за результатами поелементної повірки, якщо дійсна похибка перевищує допустиму, можна встановити причину несправності засобу вимірювання. Істотним недоліком поелементної повірки є її трудомісткість і складність реалізації порівняно з комплексною повіркою.

Повірка вимірювальних приладів порівняння. Як зазначалося, вимірювальні прилади порівняння (компаратори) окремо без еталонних мір непридатні для вимірювання. Проте вони завжди розглядаються як засоби вимірювання і підлягають повірки.

Вимірювальні прилади порівняння не дають показань, виражених у тих чи інших одиницях, що зумовлює специфічні особливості їхньої повірки. Завдання, яке ставиться при їх повірці, зводиться до виявлення тих похибок, які може внести до результатів вимірювань прилад порівняння за різних умов його застосування. Повірка приладів порівняння часто здійснюється поелементно. Так як прилад порівняння є пристроєм, що встановлює певне відношення між значенням величини, що вимірюється, і значенням міри, то в першу чергу повірки підлягає правильність відтворення засобом порівняння цього відношення. Правильність відношення «плеч» можна визначити шляхом пробних звірень двох мір із відомими значеннями або шляхом вимірювання окремих елементів, що утворюють «плечі» приладу порівняння.

Наприклад, правильність відношення плечей в рівноплечих (1:1) або в нерівноплечих (1:100 і більше) терезах визначається шляхом накладання зразкових гир на вантажоприймальні майданчики. Враховуючи особливості конструкції опор і важелів, ці гирі розташовують на різних ділянках майданчиків, імітуючи таким чином можливі випадки нерівномірного розподілу мас, що зважують. Потрібно, щоб відношення плечей не порушувалося, вірніше, щоб його порушення не виходили за встановлені межі.

Відношення плечей в електровимірювальних мостах перевіряють шляхом порівняння з відношенням опорів еталонних мір або вимірювання окремих елементів (опорів), що становлять плечі. Останній шлях вибирають тоді, коли кількість можливих відношень плечей досить велика. Якщо опори плечей не призначені для застосування як мір опору, то точні значення опорів можуть бути невідомі; необхідно лише, щоб їхні відношення відповідали номінальним значенням відношень плечей. Важливою характеристикою приладів порівняння є чутливість, яка властива лише вимірювальним приладам порівняння, із вбудованими нульовими покажчиками. Слід пам'ятати, що в різних режимах роботи приладу порівняння чутливість може помітно змінитися, як, наприклад, в рівноплечих вагах.

Повірка вимірювальних перетворювачів. Основною характеристикою вимірювальних перетворювачів є відношення між значеннями вимірюваної величини на їхньому вході та виході. Ці величини можуть відрізнятися як розміром, а й бути різнорідними. Повірка правильності відносини, т. е. відповідності їх номінальному значенню, є найважливішою операцією повірки вимірювальних перетворювачів. Визначення дійсного значення відносин у перетворювачах нагадує визначення відносин плечей у приладах порівняння. При поелементній повірці вимірюють окремі частини перетворювача, та потім обчислюють відносини. При комплектній повірки перетворювачі повіряють у дії, причому і на вході, і на виході їх роблять вимірювання за допомогою еталонних засобів вимірювань. Відношення показань цих засобів вимірювання (якщо необхідно, після введення поправок) приймають за дійсний коефіцієнт (відношення) перетворення.

У деяких випадках повірку здійснюють шляхом звірення з еталонним, більш точним перетворювачем (наприклад, повірка вимірювальних трансформаторів електричного струму та напруги). Такий спосіб ефективніший, проте при цьому доводиться використовувати еталонні перетворювачі, які самі вимагають більш точної повірки.

Слід зазначити, що в технічній літературі нині існують деякі несуттєві розбіжності з питань класифікації методів повірки та запропонована класифікація методів повірки може відрізнятися від наведеної в інших літературних джерелах.

Запитання для самоперевірки до шостий лекції:

1. Що таке повірочна схема?

2. Що таке вихідні еталони?

3.На які типи поділяють повірочні схеми?

4. З чого повинно складатися креслення повірочної схеми?

5. Які найменування повинні мати поля повірочної схеми?

6. Методи повірки засобів вимірювання вказуються на повірочній схемі?

7. Які способи зображення ступенів передачі розміру одиниці в повірочної схемі Вам відомі?

8. Що таке метод повірки?

9. Як здійснюють метод безпосереднього звірення?

10. Як здійснюють звірення за допомогою компаратора чи інших засобів порівняння?

11. У чому полягає суть методу протиставлення?

12. У чому полягає суть методу прямих вимірювань?

13. У чому полягає суть методу непрямих вимірювань?

14. У чому полягає суть автономної (незалежної) повірки?

15. Як здійснюють повірку вимірювальних приладів порівняння?

16. Як здійснюють повірку вимірювальних перетворювачів?

Література для додаткового вивчення: [3,16].

Лекція 7

Мета лекції – вивчити методику призначення міжповірочних інтервалів.

## 2.10 Періодичність повірки та міжповірочні інтервали

Повірка ЗВТ, що знаходяться на зберіганні та експлуатації, здійснюється через певні проміжки часу звані міжповірочними інтервалами (МПІ).

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності. Мінекономіки України своїм наказом № 1747 від 13.10.2016 [17] затвердило міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації. за категоріями. Загалом у наказі перераховано 80 найменувань категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірки. Мінімальний міжповірочний інтервал дорівнює одному року, а максимальний – 16 рокам (для лічильників електроенергії).

Однак у той же час, для ЗВТ передбачається застосування обґрунтованих методик встановлення та подальшого коригування МПІ, оскільки уніфікація МПІ в масштабі країни неможлива і ЗВТ одного й того ж типу можуть на різних підприємствах експлуатуватися в різних умовах, з різною інтенсивністю тощо. Для забезпечення якості виробів на виробництві відповідно до процедури забезпечення якості МПІ часто встановлюються за спеціальними розробленими методиками та проводяться частіше, ніж це встановлює наказ Мінекономіки України № 1747 [17].

При встановленні тривалості МПІ розробники або установи, що експлуатують ЗВТ, змушені враховувати дві суперечливі вимоги. З одного боку, очевидно, що чим частіше виконується повірка або калібрування, тим вища метрологічна надійність ЗВТ та вища якість контрольованих виробів, таким чином, МПІ потрібно усіляко скорочувати. З іншого боку, повірка ЗВТ вимагає значних економічних витрат (на проведення самої повірки, на відволікання приладів від виконання вимірювальних завдань, на створення підмінного фонду ЗВТ, на транспортування тощо). Виходячи з останнього, бажано максимально збільшувати МПІ.

Проблема призначення оптимальної тривалості МПІ є надзвичайно складною, і однозначного універсального її вирішення для всієї сукупності ЗВТ не знайдено. Це пов'язано з наявністю великої кількості вихідних факторів. До цих факторів належать фактична надійність ЗВТ, умови експлуатації, інтенсивність використання, ступінь значущості результатів вимірювань для користувача, динаміка зміни похибок ЗВТ протягом терміну експлуатації і т.д.

Як би ретельно та якісно не був виготовлен та відрегульован ЗВТ на момент його випуску з виробництва, згодом в елементах схеми відбуваються процеси старіння та помилка вимірювання постійно збільшується. Тому нормування гарантованих у технічній документації меж допустимої похибки здійснюється заводом-виробником, як правило, з коефіцієнтом запасу на старіння в діапазоні 1,25...2,5. Таке перебільшення меж допустимої похибки над фактичним значенням похибки у момент випуску ЗВТ із виробництва чи ремонту є насправді єдиним практичним способом забезпечення довгострокової метрологічної стабільності приладу. Ці обставини повинні бути обов'язково враховані під час встановлення МПІ та організації процесів вимірювання та контролю. Загальну методику визначення ПМІ надають керівні матеріали «ДСТУ-Н РМГ 74:2009 Метрологія. Методи визначання міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання (РМГ 74-2004, IDТ)».

Проведемо аналіз узагальненої моделі зміні похибки ЗВТ за часом з прикладу вольтметра М105 класу точності 0,5. На рис. 2.19 наведено середні результати повірок кількох таких приладів за п'ять років експлуатації.

поділки шкали

поділки шкали

t експ = 5 років

поділки шкали

t эксп  = 2 года

t експ  = 2 роки

t експ  = 0

Рисунок 2.19 – Результати повірки вольтметрів М105 за 5 років експлуатації

0,2

0,2

0,1

0

0

0,1

- 0,1

- 0,1

0,1

0

0,3

0,4

0,5

0,6

50

50

50

100

100

100

У нового, щойно виготовленого приладу (рис. 2.19, tексп = 0), смуга похибок симетрична щодо нуля в межах ± 0,09 %. Усунення смуги похибок відсутнє, оскільки воно усунуто в ході щойно проведеного на підприємстві регулювання або градуювання шкали приладу, а ширина смуги похибок не перевищує ± 0,1%, тобто однієї п'ятої частини від нормованої точності 0,5% відповідно до класу точності вольтметра.

Зміна похибки у міру старіння приладу спостерігається у вигляді прогресуючого зміщення та повороту смуги похибок (рис. 2.19, tексп = 2 роки і tексп = 5 років), у той же час ширина смуги похибок залишається практично незмінною. Таким чином, у міру старіння приладу вичерпується запас похибки точності старіння, який був забезпечений під час виготовлення ЗВТ.

Такий характер зміни похибки у часі мають як аналогові, так й цифрові прилади, і навіть вимірювальні канали вимірювально-інформаційних систем.

Розглянемо математичний опис прогресуючої похибки ЗВТ для довільно обраної позначки шкали. Для переважної більшості аналогових та цифрових приладів поточне значення (t) наведеної похибки має вигляд:

(t) = 0 + v0(1 - e-t/),

де t –  період часу з моменту виготовлення приладу;  - постійна часу процесу метрологічної стабілізації приладу; 0 - значення наведеної похибки приладу на момент випуску з виробництва; v0 – початкова швидкість зростання наведеної похибки.

t

1 - неякісний ремонт

2 - якісний ремонт

кл

0

р

0

рз

зз

tp1

tp2

tp3

t’p1

Рисунок 2.20 – Зміна похибки ЗВТ у часі

Графік цієї залежності наведено на рис. 2.20. При t = 0 графік виходить з точки з ординатою 0, швидкість зростання поступово сповільнюється, а при t =  графік прагне стійкого значення  = 0 + v0t. Це явище стабілізації характеристик ЗВТ із зростанням терміну експлуатації відбувається тим швидше, чим менша постійна часу .

Якби нормований клас точності ЗВТ призначався з умови кл = , його похибка (t) досягала б граничного значення кл лише за t = , тобто. метрологічні відмови за весь термін служби ЗВТ було б практично виключено. Однак, виробники прагнучі забезпечити більш високу точність приладу, зазвичай призначають кл < . Аналіз числових значень кл і  для деяких типів ЗВТ показує, що співвідношення /кл для аналогових приладів становить 1,2...3, а для цифрових приладів навіть більше – 3...10. Отже, при терміні експлуатації приладу tp1 (наприклад, 5 років) похибка (t) досягає значення кл, прилад бракують та відправляють на перший метрологічний ремонт та регулювання.

Якщо при ремонті похибка ЗВТ знову доводиться до значення 0, то її зростання надалі відбувається відповідно до штрихової кривої 2 і при t’p1 (наприклад, 16 років) прилад підлягає другому метрологічному ремонту тощо. Слід зазначити, що оскільки процес метрологічного старіння йде з уповільненням, кількість метрологічних відмов також зменшується з віком приладу. Таким чином, на тих ремонтних підприємствах, де забезпечується ремонтний запас рз похибки, який приблизно дорівнює заводському ремонтному запасу зз, похибка приладу протягом подальшої експлуатації відповідає кривій 2, і за весь термін експлуатації відбувається лише 1...2 метрологічних ремонту ЗВТ .

Однак, допустимий розмір ремонтного запасу похибки у діючих НТД Мінекономіки чи відомчих НТД не встановлюється (і навіть не згадується), внаслідок чого переважна більшість ремонтних підприємств випускають ЗВТ після ремонту із запасом похибки іноді у 2…5 разів менше, ніж заводський. При цьому немає жодних юридичних підстав пред'являти рекламації до цих служб ремонту (на відміну від заводів-виробників).

Оскільки при виході приладу з ремонту з похибкою р >> 0  забезпечується незначний ремонтний запас рз << зз, зміна поточної похибки зі зростанням терміну експлуатації ЗВТ має вигляд кривої 1. Після першого ремонту зростає частота метрологічних відмов, і прилад бракують і відправляють у ремонт майже за кожної повірки. У такому разі спостерігається перевантаження ремонтних та повірочних підрозділів, а також зростає ймовірність того, що реальна похибка приладу перевищить нормоване значення кл задовго до чергової повірки, і більшу частину часу між повірками ЗВТ експлуатуватиметься з перевищенням встановлених меж похибки.

У деяких ситуаціях значна кількість метрологічних відмов після першого ремонту може сприйматися як наслідок прискорення процесу старіння приладу. Однак такі висновки, виходячи з вище розглянутого, слід вважати помилковими і, отже, при організації взаємодії з ремонтними службами необхідно вимагати від них забезпечення запасу похибки на рівні заводського запасу (тобто рз  (0,3 ... 0,6) кл)), що є однією з необхідних умов ефективної експлуатації ЗВТ.

На практиці використовують кілька способів визначення (обґрунтування) тривалості міжповірочних інтервал ЗВТ:

1) на підставі статистики відмов;

2) виходячи з економічного критерію;

3) довільне початкове призначення тривалості МПІ з подальшим її коригуванням протягом усього терміну служби ЗВТ.

Перший спосіб ефективний за умови, що відомі показники метрологічної надійності ЗВТ, тобто емпірична модель зміни похибки приладу в часі (наприклад, розглянутої вище). При відомих параметрах моделі зміни похибки у часі тривалість МПІ визначається моментом виходу похибки за нормований для цього ЗВТ кордон допуску похибки. Однак значний розкид параметрів та характеристик процесу старіння ЗВТ обумовлює велику похибку розрахунку тривалості МПІ на основі таких моделей. Застосування методів розрахунку МПІ на основі статистики відмов вимагає великого обсягу експериментальних даних щодо процесів зміни метрологічних характеристик різних ЗВТ у часі. Такі дослідження дуже трудомісткі, тому обсяг наявних у літературних джерелах статистичних даних щодо процесів старіння приладів вкрай невеликий. У технічній документації на конкретний тип ЗВТ наводять, як правило, тільки відомості про середнє напрацювання на відмову, середній ресурс і термін служби. Цих даних замало для отримання достовірного результату розрахунку терміну межповерочного інтервалу.

Визначення тривалості МПІ другим способом полягає у вирішенні завдання вибору такого інтервалу часу, при якому можливо мінімізувати витрати на експлуатацію ЗВТ та усунути наслідки від можливих помилок, що зумовлюються похибками вимірювання. Вихідною інформацією для визначення МПІ будуть дані про вартість повірки та ремонту ЗВТ, а також дані про збитки від вилучення приладу з експлуатації та використання метрологічно несправного приладу.

Основна складність при застосуванні цього способу полягає у наступному. Витрати на ремонт та повірку ЗВТ досить легко визначаються за нормативними документами. Але, на відміну від цих витрат, збитки від використання приладів із прихованими метрологічними відмовами на практиці, як правило, невідомі. Доводиться застосовувати наближені моделі, що описують збитки від експлуатації ЗВТ із прихованими метрологічними відмовами у вигляді функцій втрат того чи іншого виду.

Найбільш простим є третій спосіб, який полягає у довільному призначенні МПІ з подальшим коригуванням його значення. У цьому випадку тривалість призначають виходячи з мінімального обсягу первинної інформації, а результати подальших повірок є вихідними для його коригування. Цей спосіб розглянутий у міжнародному стандарті ISO 10012-1, а також деяких відомчих нормативно-технічних документах.

Розглянемо принципи встановлення та подальшого коригування МПІ, які застосовують в деяких відомих методиках.

Вихідними даними призначення МПІ є тип ЗВТ, умови експлуатації, інтенсивність експлуатації, допустимий коефіцієнт метрологічної придатності. Під останнім розуміють відношення кількості ЗВТ визнаних під час повірки придатними до загальної кількості повірених ЗВТ. Усі ЗВТ поділяють на групи, що характеризуються спільністю зазначених параметрів. Допустиме значення коефіцієнта, метрологічної придатності Кдоп встановлює спеціаліст відомчої метрологічної служби та затверджує головний метролог підприємства на основі економічного аналізу втрат від застосування несправних ЗВТ. Значення Кдоп береться, зазвичай, у діапазоні від 0,90 до 0,98, а особливо відповідальних вимірів - рівним 0,99 чи 0,995. Прийняте значення Кдоп має бути не меншим, ніж ймовірність безвідмовної роботи, яка задана в технічних умовах для цього ЗВТ.

Вперше міжповірочний інтервал для сукупності однотипних ЗВТ, згрупованих за умовами застосування, призначають орієнтовно, виходячи з попереднього досвіду експлуатації. Значення МПІ вибирають із ряду: 0,25; 0,5; 0,75; 1, 2, 3, 4, 6; 9; 12; 6n – місяців, де n – ціле позитивне число.

Надалі МПІ коригують за результатами періодичних повірок чи калібрувань. Наприклад, нехай для ЗВТ, що входять в одну групу, встановлені МПІ Т0. та коефіцієнт метрологічної придатності Кдоп. Якщо за результатами періодичних повірок або калібрувань виявляється, що реальне відношення кількості ЗВТ, визнаних придатними до загальної кількості повірених ЗВТ є більшим ніж Кдоп, то МПІ може бути збільшений, якщо ж це відношення менше Кдоп, то слід зменшити МПІ.

Наприкінці слід зазначити, що у деяких країнах світу лабораторії національної метрологічної служби не визначають термін дії результатів повірки, наголошуючи на тому, що значення похибок (поправок), які визначені в ході калібрування, дійсні саме на момент калібрування і можуть випадково змінитися з часом. При цьому споживач самостійно вирішує, коли похибка може перевищити допустимі межі, наприклад, створюючи та аналізуючи моделі процесу зміни похибки у часі.

Розглянемо приклад визначення МПІ на основі обробки статистичних даних. Для визначення міжповірочних інтервалів ЗВТ обробляють статистичні дані за основними показниками надійності в конкретних умовах експлуатації, якими є: ймовірність безвідмовної роботи протягом певного проміжку часу t (міжповірочного інтервалу)        ; інтенсивність відмов 1;  напрацювання на відмову Т0.

Накопичення статистичної інформації здійснюють метрологічні служби підприємств для вивчення та визначення міжперевірочних інтервалів.

При визначенні міжповірочних інтервалів засобів вимірювань виконують такі операції:

- формують однорідні групи засобів вимірювань;

- призначають перший МПІ кожної групи засобів вимірювань;

- збирають та обробляють статистичну інформацію про поведінку засобів вимірювань кожної «однорідної» групи в конкретних умовах експлуатації протягом призначеного МПІ та визначають статистичні дані щодо показників надійності;

- оцінюють правильність раніше призначеного МПІ та, у разі потреби, його коригують (збільшують або зменшують);

- збирають та обробляють статистичну інформацію про поведінку кожної однорідної групи в конкретних умовах комутації та оцінюють правильність раніше призначеного МПІ після кожної періодичної повірки або калібрування всіх засобів вимірювань однорідної групи протягом усього періоду їх експлуатації.

«Однорідні» групи засобів вимірювань формують із не менше ніж 30 штук на підставі спільності наступних факторів:

- показників надійності (типу, призначення, заводу-виробника, року випуску, класу точності, наявності вібрації тощо);

- інтенсивності експлуатації; ймовірності безвідмовної роботи.

Перший МПІ (як і скориговані), якщо відомі значення показників надійності, встановлюють розрахунком – один для всіх засобів вимірювань, що входять до «однорідної» групи. Якщо повністю відсутні будь-які вихідні дані про числові значення показників надійності, то перший МПІ приймають рівним періодичності калібрувань, встановлених зараз на підприємстві.

Розрахунок МПІ за показниками надійності роблять двома методами - за інтенсивністю відмов 1 або з напрацювання на відмову Т0..

По 1  міжповірочні інтервали розраховують у тих випадках, коли з будь-яких причин утруднений облік часу напрацювання. У цьому випадку перший МПІ за прийнятого експоненційного закону розподілу часу безвідмовної роботи визначають за формулою:

t1  = ln(Pдоп)/1						(2.1)

де t1– перший МПІ; 1 – інтенсивність відмов; Pдоп – ймовірність безвідмовної роботи (Pдоп = 1 - Qдоп де Qдоп - ймовірність відмови, що допускається).

Можливість безвідмовної роботи Pдоп для робочих засобів вимірювань вибирають в межах 0,85 - 0,99 в залежності від ступеня відповідальності вимірювань. Для відповідальних вимірювань, наприклад, вимірювань вихідних параметрів основних виробів, рекомендується приймати Pдоп у межах 0,95-0,99.

Значення Pдоп визначають під час відпрацювання конкретного технологічного процесу, і навіть під час аналізу його економічної ефективності. Для ЗВТ, які беруть участь у технологічному процесі, значення Pдоп встановлює метрологічна служба підприємства.

Якщо є відомості про значення показника, то розрахунок МПІ виробляють за такою формулою:

t1  = – Т0  ln(Pдоп). 					(2.2)

Накопичення (збір) статистичної інформації здійснюють з метою визначення кількісних значень показника надійності та встановлення кількості забракованих засобів вимірювань ni від загальної кількості однорідної групи Ni протягом МПІ t. При обробці статистичних даних враховують лише «приховані» відмови, виявлені при черговій повірки, які не можуть бути виявлені під час експлуатації засобів вимірювання. До них відносяться похибка, варіація, нестабільність нуля тощо. Явні відмови, тобто. коли відмову можна виявити без калібрування, при розрахунках не слід враховувати.

Після повірки (калібрування) всіх засобів вимірювань «однорідної» групи проводять узагальнення інформації та розрахунок показників надійності. Статистичні значення ймовірності безвідмовної роботи Pi, інтенсивності відмов t та напрацювання на відмову Т0 визначають за формулою:

(2.3)

де Ni – кількість засобів вимірювань «однорідної» групи; ni - кількість засобів вимірювань, забракованих за «скритими» відмовами протягом МПІ t; T0i - напрацювання на відмову i-го засобу вимірювання в однорідній групі. Результати розрахунку за формулами заносять до табл.2.2.

Таблиця 2.2 - Форма таблиці для запису результатів розрахунків

| Номер групи | Найменування засобів вимірювань, тип та характеристика | Кількість засобів вимірювання «однорідної групи» | Кількість засобів вимірювання, що відмовили | Можливість безвідмовної роботи | Інтенсивність відмов | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Напрацювання на відмову кожного засобу вимірювання визначають відношенням сумарного напрацювання засобів вимірювання до кількості "прихованих" відмов:

(2.4)

де   – напрацювання, тобто. час справної роботи між (i-1) та i-ми відмовами (приймають, як «сховану» відмову що  відбулася в середині МПІ; ni - кількість «схованих» відмов для даного засобу вимірювання).

Облік даних про відмови здійснюють за формою, наведеною в табл.2.3.

Оцінку правильності раніше призначеного МПІ проводять з довірчою ймовірністю 0,80, використовуючи таку нерівність:

(2.5)

де       – статистичне значення ймовірності безвідмовної роботи.

При виконанні цього співвідношення МПІ залишають до чергової повірки незмінним. Якщо зазначена умова не виконується, то коригується черговий МПІ відповідно до рівняння:

t2=Ct1,

де С – коефіцієнт корекції:

(2.6)

Залежність коефіцієнта корекції C які отримані для статистичних значень       при Pдоп = 0,85; 0,90; 0,95; 0,99 що наведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.3 – Облік даних про відмови ЗВТ

| Завод виробник |  | Заводський номер |  | Рік випуску | Тип або система |  | Межі вимірювання |  | Клас точності, основна похибка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 60328 |  | 1989 | ВЗ-20 |  | 0,0075-300 |  | не більше -1,5 |  |
| Результати повірки |  |  |  |  |  | Напрацювання між повірками, годин |  | Напрацювання на відмову |  | Примітка |
| Дата чергової повірки | Придат-ний або брак |  | Відмова |  |  | Загальна | Справного приладу |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Причина |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.90 | Придатний |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | Введено в експлуат. |
| 25.08.90 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 1100 | 1100 | -- |  |  |
| 12.01.91 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 620 | 620 | -- |  |  |
| 10.08.91 | Брак |  | Прихова-ний | Похибка допуску на межі 100В |  | 1060 | 530 | -- |  |  |
| 14.01.92 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 610 | 610 | -- |  |  |
| 23.03.92 | Брак |  | Прихова-ний | Похибка допуску на межі 300В |  | 680 | 340 | 1900 |  |  |
| 28.08.92 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 660 | 660 | -- |  |  |
| 01.11.92 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 630 | 630 | -- |  |  |
| 18.03.93 | Брак |  | Прихова-ний | Похибка допуску на межі 10В |  | 640 | 320 | 1810 |  |  |
| 27.09.93 | Придат-ний |  | -- | -- |  | 630 | 630 | -- |  |  |

Приклад 1. Розрахунок з урахуванням показника .. Для однорідної групи засобів вимірювання (Ni = 100 шт.) необхідно призначити МПІ t1. Допустима ймовірність безвідмовної роботи Pдоп = 0,85. встановлена при випробуваннях інтенсивність відмов аналогічних засобів вимірювань

i=1 / 9 год-1.

Знаючи, що:

t1=ln(Pдоп) / i= -9ln 0,85=1,5

Оскільки  для наведеного розрахунку мала орієнтовне значення, то t1 було прийнято рівним 1 року.

Таблиця 2.4 – Коефіцієнта корекції C.

| ni/Ni | С при Pдоп |  |  |  | ni/Ni | С при Pдоп |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,99 |  | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| 0,01 | 16,20 | 10,500 | 5,100 | 1,000 | 0,26 | 0,54 | 0,348 | 0,169 |
| 0,02 | 8,10 | 5,250 | 2,550 | 0,500 | 0,27 | 0,51 | 0,333 | 0,160 |
| 0,03 | 5,40 | 3,500 | 1,700 | 0,330 | 0,28 | 0,49 | 0,320 | 0,155 |
| 0,04 | 3,95 | 2,560 | 1,244 | 0,244 | 0,29 | 0,47 | 0,307 | 0,149 |
| 0,05 | 3,18 | 2,058 | 1,00 | 0,196 | 0,30 | 0,45 | 0,294 | 0,142 |
| 0,06 | 2,60 | 1,690 | 0,820 | 0,161 | 0,31 | 0,43 | 0,283 | 0,137 |
| 0,07 | 2,24 | 1,450 | 0,708 | 0,138 | 0,32 | 0,42 | 0,272 | 0,132 |
| 0,08 | 1,95 | 1,265 | 0,614 | 0,120 | 0,33 | 0,400 | 0,262 | 0,127 |
| 0,09 | 1,72 | 0,117 | 0,540 | 0,106 | 0,34 | 0,389 | 0,252 | 0,122 |
| 0,10 | 1,54 | 1,000 | 0,485 | 0,096 | 0,35 | 0,375 | 0,243 | 0,118 |
| 0,11 | 1,39 | 0,940 | 0,439 | — | 0,36 | 0,363 | 0,235 | 0,114 |
| 0,12 | 1,26 | 0,820 | 0,396 | — | 0,37 | 0,350 | 0,227 | 0,110 |
| 0,13 | 1,16 | 0,755 | 0,367 | — | 0,38 | 0,338 | 0,219 | 0,106 |
| 0,14 | 1,07 | 0,695 | 0,337 | — | 0,39 | 0,327 | 0,212 | 0,103 |
| 0,15 | 1,00 | 0,648 | 0,315 | — | 0,40 | 0,317 | 0,205 | 0,099 |
| 0,16 | 0,93 | 0,603 | 0,293 | — | 0,41 | 0,306 | 0,198 | 0,095 |
| 0,17 | 0,87 | 0,564 | 0,274 | — | 0,42 | 0,297 | 0,192 | 0,093 |
| 0,18 | 0,82 | 0,530 | 0,297 | — | 0,43 | 0,289 | 0,186 | 0,090 |
| 0,19 | 0,76 | 0,497 | 0,241 | — | 0,44 | 0,279 | 0,181 | 0,087 |
| 0,20 | 0,72 | 0,470 | 0,228 | — | 0,45 | 0,270 | 0,175 | 0,085 |
| 0,21 | 0,65 | 0,444 | 0,216 | — | 0,46 | 0,262 | 0,170 | 0,082 |
| 0,22 | 0,65 | 0,423 | 0,205 | — | 0,47 | 0,255 | 0,165 | 0,080 |
| 0,23 | 0,62 | 0,402 | 0,195 | — | 0,48 | 0,247 | 0,160 | 0,077 |
| 0,24 | 0,59 | 0,363 | 0,185 | — | 0,49 | 0,240 | 0,156 | 0,075 |
| 0,25 | 0,56 | 0,364 | 0,177 | — | 0,50 | 0,233 | 0,151 | 0,073 |

Після закінчення встановленого терміну (t1 = 1 рік) усі засоби вимірювань "однорідної" групи були піддані повірці, при цьому зі 100 шт. проведених приладів було забраковано 20 примірників, тобто. Ni = 100; ni = 20.

Визначаємо статистичне значення за формулою (2.3):

Оцінку правильності раніше призначеного МПІ проводять з довірчою ймовірністю 0,80, використовуючи таку нерівність (2.5):

Значення       = 0,80 виходить за межі отриманих границь 0,804….0,89. Отже, перший МПІ ((t1 = 1 рік) був призначений неправильно і за результатами проведеної повірки підлягає корекції.

За формулою (2.6) визначаємо коефіцієнт корекції:

МПІ з урахуванням коефіцієнта корекції визначаємо за такою формулою: t2=t1C.

Взявши за основу отриманий результат, приймаємо рішення, вибравши значення МПІ t2 з ряду рекомендованих значень, що дорівнює 6 міс.

Приклад 2. Розрахунок з урахуванням показника T0. З урахуванням ознак, зазначених раніше, сформовано групу з таких засобів вимірювань: ВЗ-20 – 1 шт.; ВЗ-3 – 5 шт.; ВЗ-7 – 6 шт.; ВЗ-4 – 6 шт.

За час експлуатації засобів вимірювальної техніки з 2019 по 2020 роки. проведено збирання статистичної інформації. Для ВЗ-20 зібрані статистичні дані що представлені у табл.2.3.

Напрацювання на відмову для ВЗ-20 год розрахована за формулою (2.4):

T0 = (1100 + 620 + 530 + 610 + 340 + 660 + 630 + 320+630) / 3 = 1813 години,

МПІ для групи, год,

t1  = – Т0  ln(Pдоп)  = – 1813  (– 0,223)   404.

Запитання для самоперевірки до сьомої лекції:

1.Як встановлюються Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ?

2. Як змінюється похибки ЗВТ у часі?

3. Скільки способів визначення (обґрунтування) тривалості міжповірочних інтервал ЗВТ використовують на практиці?

4. Із якого ряду вибирають значення МПІ?

5. Які операції виконують при визначенні міжповірочних інтервалів ЗВТ?

6. Як виконують розрахунок тривалості межповірочного інтервалу ЗВТ?

Література для додаткового вивчення: [11,17].

Лекція 8

Мета лекції – ознайомиться з Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки.

# 3 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Технічний регламент це закон України або нормативно-правовий акт, ухвалений Кабінетом Міністрів України, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, міток, упаковки, маркування або етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу або способу виробництва.

Кількість чинних технічних регламентів в Україні постійно змінюється. Наприклад, на сайті ДП «Укрметртестстандарт» наведено список зі 106 технічних регламентів. Частина з них втрачає чинність, а частина буде введена в дію у зазначені терміни. Якщо засіб вимірювальної техніки підпадає під дію кількох технічних регламентів, його оцінка відповідності має бути проведена за всіма технічними регламентами. Обов'язок визначити під дію яких технічних регламентів підпадає засіб вимірювальної техніки належить виробнику.

Для нас головним із 106 найменувань є Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 12.02.2020 № 102 [5]. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки та розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. щодо гармонізації законодавства держав-членів щодо надання на ринку вимірювальних приладів.

Істотні вимоги до засобів вимірювальної техніки встановлені у додатку 1 (Суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки) регламенту [5], а процедури оцінки відповідності таких засобів – у додатку 2 (Внутрішній контроль виробництва).

## 3.1 Суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки

Загальна частина.

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі – засіб вимірювальної техніки), повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

Суттєві вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені у разі потреби спеціальними вимогами з відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.

Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування засобів вимірювальної техніки і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.

Терміни, що вживаються в цих вимогах, мають таке значення:

1) вимірювана величина – конкретна величина, що є об’єктом вимірювання;

2) впливна величина – величина, яка не є вимірюваною величиною, але впливає на результат вимірювання;

3) нормовані робочі умови – значення вимірюваної величини і впливних величин, що утворюють нормальні робочі умови для засобів вимірювальної техніки;

4) перешкода – впливна величина, що має значення в межах, встановлених відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для засобів вимірювальної техніки. Впливна величина є перешкодою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови;

5) прямий продаж – торговельна операція, під час якої:

- результат вимірювання є основою для визначення суми оплати;

- принаймні одна із сторін, що бере участь в операції, пов’язаній з вимірюванням, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що потребує такого ж рівня захисту;

- усі сторони, залучені до операції, фіксують результат вимірювання одночасно в одному і тому ж місці;

6) кліматичні умови - умови, за яких може експлуатуватися засіб вимірювальної техніки;

7) суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги, - такий суб’єкт господарювання, що розглядається як постачальник електроенергії, газу, тепла або води.

Допустимі похибки

2. За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод похибка вимірювання не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки, яке встановлено спеціальними вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки.

Якщо інше значення не встановлено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, максимально допустима похибка виражається як двостороннє значення відхилення від істинного значення вимірюваної величини.

3. За нормованих робочих умов і за наявності перешкоди вимоги до експлуатаційних характеристик повинні бути такими, як встановлено вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних засобів вимірювальної техніки.

Якщо засіб вимірювальної техніки призначено для застосування в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то допустиме значення експлуатаційних характеристик повинно бути в межах максимально допустимої похибки під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.

4. Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування засобу вимірювальної техніки, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність, з урахуванням вимог, передбачених у вимогах відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних засобів вимірювальної техніки.

Кліматичні умови навколишнього середовища

5. Виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури з будь-яких значень, наведених в таблиці 3.1, якщо інше не зазначено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, і зазначити, чи призначений засіб вимірювальної техніки для роботи в умовах вологості з конденсацією або без неї, а також у відкритому чи закритому місці.

Таблиця 3.1 – Граничні температури використання ЗВТ

| Температурна межа | Границі температури |
| --- | --- |
| Найбільша границя | 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C |
| Найменша границя | 5 °C -10 °C -25 °C -40 °C |

Зовнішні механічні умови

6. Зовнішні механічні умови класифікують за класами від М1 до М3 як описано нижче.

М1. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, засоби вимірювальної техніки, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру або поштовхами, пов’язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо.

М2. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях із значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо.

М3. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для засобів вимірювальної техніки, встановлених безпосередньо на машинах, транспортерних стрічках тощо.

7. Стосовно зовнішніх механічних умов враховують такі впливні величини:

– вібрація;

– механічний удар.

Зовнішні електромагнітні умови

8. Зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами Е1, Е2 або Е3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

Е1. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, що можуть виникати в житлових, торговельних будівлях та будівлях підприємств легкої промисловості.

Е2. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, які можуть виникати в інших промислових будівлях.

Е3. До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі засоби повинні відповідати вимогам Е2 і таким додатковим вимогам:

- падіння напруги, викликане підключенням стартера-мотора двигуна внутрішнього згоряння;

- перехідні процеси через падіння навантаження у разі розрядження акумулятора, відключеного при працюючому двигуні.

9. Стосовно зовнішніх електромагнітних умов враховують такі впливні величини:

- переривання напруги;

- короткочасне падіння напруги;

- перехідні процеси в силових та/або сигнальних колах;

- електростатичні розряди;

- радіочастотні електромагнітні поля;

- наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або сигнальних колах;

- викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних колах.

Інші впливні величини

10. Іншими впливними величинами, які необхідно враховувати у разі потреби, є:

- коливання напруги;

- коливання частоти напруги живлення;

- частотні електромагнітні поля джерела живлення;

- будь-яка інша величина, яка може вплинути значною мірою на точність засобу вимірювальної техніки.

Основні правила для випробувань і визначення похибок

11. Суттєві вимоги, зазначені у пунктах 2 і 3  додатка 2 [5], повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, то застосовуються зазначені суттєві вимоги за умови, що застосовується кожна впливна величина, і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.

Випробування повинні проводитися під час або після дії впливної величини, залежно від того, яка умова відповідає нормальному робочому стану засобу вимірювальної техніки у разі дії впливної величини.

Вологість навколишнього середовища

12. Відповідно до кліматичних робочих умов, для яких призначені засоби вимірювальної техніки, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією).

13. Випробування на вологе циклічне нагрівання проводяться, якщо конденсація є важливою або якщо проникнення пари буде прискорено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначальним фактором, вологе нагрівання є більш придатним.

Відтворюваність

14. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини у разі зміни місця вимірювання або користувача, коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними, є відтворюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.

Повторюваність

15. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань, є повторюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.

Поріг реагування і чутливість

16. Засоби вимірювальної техніки повинні бути досить чутливими і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання.

Довговічність

17. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна забезпечувати стабільність їх метрологічних характеристик протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що вони правильно встановлені, обслуговуються і застосовуються згідно з інструкцією виробника та в умовах навколишнього середовища, для яких вони призначені.

Надійність

18. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна зменшувати, наскільки можливо, вплив перешкоди, що призводить до неточних результатів вимірювань, якщо наявність такої перешкоди не є очевидною.

Придатність

19. Засоби вимірювальної техніки не повинні мати характеристик, що сприяють їх застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними.

20. Для отримання правильних результатів засоби вимірювальної техніки повинні бути придатними для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинні відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.

21. Похибки засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання яких використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, коли значення витрат або струму перебувають за межами контрольованого діапазону вимірювання, не повинні надмірно відхилятися.

22. Якщо засоби вимірювальної техніки створено для вимірювання значень, постійних у часі, то вони повинні бути нечутливими до малих змін значення вимірюваної величини або повинні реагувати відповідним чином.

23. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна бути міцною, і матеріали, з яких їх виготовлено, повинні відповідати умовам, в яких засоби вимірювальної техніки, імовірно, застосовуватимуться.

24. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна сприяти здійсненню контролю за завданнями вимірювання після того, як їх введено в обіг або експлуатацію. У разі потреби для здійснення такого контролю частиною засобу вимірювальної техніки повинні бути спеціальне обладнання або програмний продукт. Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.

Якщо засоби вимірювальної техніки мають додаткове програмне забезпечення, яке підтримує і інші функції, крім вимірювальних, то програмне забезпечення, яке є в цьому разі критичним для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифікованим і не повинно піддаватися неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.

Захист від несанкціонованого втручання

25. Метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого дистанційного пристрою, який приєднаний до такого засобу.

26. Компонент засобу вимірювальної техніки, який впливає на метрологічні характеристики, повинен бути сконструйований з урахуванням вимог безпеки. Передбачені заходи безпеки повинні забезпечувати підтвердження про несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки.

27. Програмне забезпечення, критичне для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифіковане як таке і захищене.

Його ідентифікація повинна легко забезпечуватися засобами вимірювальної техніки.

Докази втручання повинні бути доступні протягом обґрунтованого періоду часу.

28. Дані вимірювань, програмне забезпечення, критичне для вимірювальних характеристик і важливих метрологічних характеристик, що зберігаються або передані, повинні бути належним чином захищені від випадкового або навмисного втручання.

29. Для засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, показання загальної поставленої кількості продукції або показання, з яких може бути визначено загальну кількість поставленої продукції, повне або часткове посилання на які є основою для оплати, не повинні допускати переналаштування в період експлуатації.

Інформація, що нанесена на засоби вимірювальної техніки або така, що його супроводжує

30. На засоби вимірювальної техніки повинні наноситися такі написи:

1) зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг);

2) відомості про їх характеристики точності.

А також у разі потреби:

3) дані про умови експлуатації;

4) границі вимірювань;

5) діапазон вимірювань;

6) ідентифікаційне маркування;

7) номер сертифіката перевірки типу;

8) інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати, положенням «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» [5].

31. Якщо засоби вимірювальної техніки занадто малі або дуже чутливі для того, щоб на них було нанесено відповідну інформацію, то ця інформація повинна наноситися на супроводжувальну документацію і на паковання, якщо таке є, що вимагається відповідно до положень Технічного регламенту.

32. Засоби вимірювальної техніки повинні супроводжуватися інформацією про їх роботу, якщо тільки простота поводження з ними не робить це зайвим. Відомості повинні бути легко зрозумілими і у разі потреби включати в себе:

1) нормовані робочі умови;

2) класи за механічними і електромагнітними умовами;

3) верхню і нижню межі температури із зазначенням того, чи можлива конденсація, чи ні, даними про те, відкрите чи закрите приміщення;

4) інструкції з монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;

5) інструкції щодо правильного застосування і всі спеціальні умови застосування;

6) умови сумісності з інтерфейсами, компонентами, вузлами або іншими засобами вимірювальної техніки.

33. Допускається ненадання окремого керівництва з експлуатації для групи однакових засобів вимірювальної техніки, що використовуються в одному і тому ж місці або для засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги.

34. Діапазон шкали вимірюваного значення, якщо це не обумовлено у відповідних національних стандартах або технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, повинен мати вигляд 1×10n; 2×10n або 5×10n, де n - будь-яке ціле число або нуль. Одиниця вимірювань або її позначення повинні наводитися поряд з числовим значенням.

35. Застосовувані одиниці вимірювань і їх позначення повинні відповідати законодавству.

36. Маркування та написи повинні бути зрозумілими, не стиратися, бути однозначними і такими, що не переносяться.

Показання

37. Результат вимірювань повинен бути виведений на показувальний пристрій або роздрукований.

38. Будь-які показання повинні бути зрозумілими і однозначними, супроводжуватися таким маркуванням і написами, які дають змогу інформувати споживача (користувача) про значення результату вимірювання. У нормальних умовах застосування зазначений результат повинен легко читатися. Додаткові показання можуть використовуватися за умови, що вони не можуть бути помилково прийняті за метрологічно контрольовані показання.

39. Під час використання паперової копії печатка або запис повинні бути чіткими і не стиратися.

40. Засоби вимірювальної техніки, призначені для прямих продажів, повинні бути сконструйовані таким чином, щоб результат вимірювань одночасно було надано обом сторонам, якщо засоби вимірювальної техніки правильно встановлено. За критичності для прямих продажів будь-який чек, що видається споживачеві (користувачеві) додатковим пристроєм, що не відповідає вимогам Технічного регламенту [5], що до нього застосовуються, повинен містити відповідну обмежувальну інформацію.

41. Засоби вимірювальної техніки, призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, з дистанційною системою зчитування або без неї, повинен бути обладнаний метрологічно контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для споживача (користувача). Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який є основою для встановлення оплати.

Подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції

42. Засоби вимірювальної техніки, не призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинні реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дає змогу ідентифікувати конкретну торговельну операцію в разі, коли:

1) вимірювання не повторюється;

2) засоби вимірювальної техніки призначено для звичайного використання за відсутності однієї із сторін операції.

43. Крім того, надійний доказ результату вимірювань та інформація про ідентифікацію операції повинні бути доступними за запитом в момент завершення вимірювань.

Оцінка відповідності

44. Засоби вимірювальної техніки повинні бути сконструйовані таким чином, щоб давати змогу проводити оцінки їх відповідності вимогам Технічного регламенту [5].

3.2 Внутрішній контроль виробництва

1. Внутрішній контроль виробництва – процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 2-4 розділу 3.2, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що засоби вимірювальної техніки відповідають застосовним вимогам Технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки (далі - Технічний регламент).

Технічна документація

2. Виробник розробляє технічну документацію відповідно до пунктів 46-50 Технічного регламенту [5]. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки.

Виробництво

3. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для забезпечення відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки технічній документації, визначеній у пункті 2  цього розділу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Маркування відповідності та декларація про відповідність

4. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам і додаткове метрологічне маркування, що передбачені Технічним регламентом, на кожен окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

5. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення такого засобу в обіг для надання органам державного ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

Уповноважений представник

6. Обов’язки виробника, зазначені в пунктах 4 і 5 цього розділу, можуть бути виконані уповноваженим представником такого виробника від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.3 Внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу

7. Внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу це процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 8-12 цього розділу, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Технічна документація

8. Виробник розробляє технічну документацію відповідно до Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризиків. Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки.

Виробництво

9. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для забезпечення відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки технічній документації, визначеній у пункті 8 цього розділу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Перевірки засобів вимірювальної техніки

10. З метою оцінювання якості внутрішнього контролю засобів вимірювальної техніки за вибором виробника акредитований внутрішній орган з оцінки відповідності виробника або призначений орган з оцінки відповідності проводять перевірки засобів вимірювальної техніки або доручають їх проведення через довільні інтервали часу, визначені таким акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом, з урахуванням, зокрема, технологічної складності виготовлення засобів вимірювальної техніки та обсягів виробництва. Достатня вибірка зразків готових засобів вимірювальної техніки, відібраних акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом у місці виготовлення та перед введенням засобів вимірювальної техніки в обіг, повинна бути досліджена шляхом проведення випробувань, передбачених відповідними частинами національних стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки, або нормативними документами Міжнародної організації законодавчої метрології, та еквівалентних випробувань, передбачених іншими відповідними технічними специфікаціями, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки відповідним вимогам Технічного регламенту. У разі відсутності такого національного стандарту або нормативного документа Міжнародної організації законодавчої метрології акредитований внутрішній орган або призначений орган приймає рішення щодо випробувань, які повинні бути проведені.

У разі коли кількість відповідних засобів вимірювальної техніки у вибірці не відповідає прийнятному рівню якості, акредитований внутрішній орган або призначений орган повинен вжити відповідних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

11. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, що передбачені Технічним регламентом, на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

12. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її разом з технічною документацією для надання органам ринкового нагляду протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати засіб вимірювальної техніки, для якого вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

Уповноважений представник

13. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 11 і 12 цього розділу, можуть бути виконані уповноваженим представником такого виробника від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.4 Перевірка типу

14. Перевірка типу це частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою призначений орган досліджує технічний проект засобу вимірювальної техніки, перевіряє і підтверджує його відповідність застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

15. Перевірка типу може проводитися в один із таких способів:

1) дослідження зразка, що представляє комплектний засіб вимірювальної техніки, запланований для виробництва (виготовлений типовий зразок);

2) оцінка адекватності технічного проекту засобу вимірювальної техніки шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 16 цього додатка, та дослідження зразків одного або кількох критичних компонентів засобу вимірювальної техніки, передбаченого для виробництва (поєднання виготовленого типового зразка і проекту типового зразка);

3) оцінка адекватності технічного проекту засобу вимірювальної техніки шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 16 цього розділу, без дослідження зразка (проект типового зразка).

Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідну кількість зразків приймає призначений орган.

16. Виробник повинен подати заявку для проведення перевірки типу до одного обраного ним призначеного органу, яка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником – найменування та адресу такого представника;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;

3) технічну документацію згідно з описом, визначеним у пунктах 46-50 Технічного регламенту [5]. Технічна документація повинна давати змогу оцінювати відповідність засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту та містити результати аналізу і оцінки ризиків. Технічна документація повинна визначати застосовні вимоги і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки;

4) зразки засобів вимірювальної техніки, запланованих до виробництва. Призначений орган може в разі потреби вимагати додаткові зразки для виконання програми випробувань (у разі потреби);

5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного проекту (у разі потреби). Підтвердні документи повинні містити посилання на всі документи, які були використані, зокрема в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів та/або нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології не застосовані повною мірою. У разі потреби підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями компетентною лабораторією виробника або іншою компетентною випробувальною лабораторією від його імені і під його відповідальність.

17. Призначений орган повинен:

1) стосовно засобу вимірювальної техніки – провести експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту засобу вимірювальної техніки;

2) стосовно зразків:

– перевірити відповідність виготовленого зразка технічному проекту і визначити вузли, які розроблені згідно з положеннями відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології, та вузли, які розроблені згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями;

– провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки правильності застосування обраних виробником положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології;

провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що у разі незастосування положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів та/або нормативних документів Міжнародної організації законодавчої метрології прийняті виробником рішення про застосування інших технічних специфікацій відповідають суттєвим вимогам Технічного регламенту;

- дійти згоди з виробником про місце проведення досліджень та випробувань;

3) стосовно інших частин засобу вимірювальної техніки - провести експертизу технічної документації і підтвердних документів з метою визначення адекватності технічного проекту інших частин засобу вимірювальної техніки.

18. Призначений орган повинен скласти звіт про результати проведення оцінки, в якому зазначаються види робіт, що проведені відповідно до пункту 17 цього розділу, та їх результати. Призначений орган, виконуючи свої зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

19. У разі коли тип засобу вимірювальної техніки відповідає вимогам Технічного регламенту, призначений орган видає виробникові сертифікат перевірки типу засобів вимірювальної техніки, який повинен містити найменування та адресу виробника, результати перевірки, умови (за наявності) його чинності та необхідні дані для ідентифікації затвердженого типу. Сертифікат перевірки типу може мати один або кілька додатків.

Сертифікат перевірки типу та додатки до нього повинні містити інформацію, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу і здійснювати контроль під час експлуатації.

Зокрема, для забезпечення проведення оцінки відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу щодо відтворюваності їх метрологічних характеристик під час їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів у сертифікаті перевірки типу зазначаються:

– метрологічні характеристики типу засобу вимірювальної техніки;

– заходи, що необхідно здійснити для забезпечення цілісності засобу вимірювальної техніки (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);

– інформація про інші вузли, необхідні для ідентифікації засобу вимірювальної техніки та візуальної перевірки їх відповідності типу;

– інформація, необхідна для перевірки характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки (у разі потреби);

– інформація, необхідна для забезпечення сумісності з іншими вузлами або засобами вимірювальної техніки (стосовно вузлів).

Строк дії сертифіката перевірки типу становить 10 років від дати його видачі і може бути продовжений на кожні наступні 10 років.

У разі коли тип не відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту, призначений орган повинен відмовити у видачі сертифіката перевірки типу та повідомити про це заявнику з обґрунтуванням причин відмови.

20. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам Технічного регламенту, і визначати, чи існує необхідність у подальшому дослідженні таких змін. У такому разі призначений орган інформує виробника про своє рішення.

21. Виробник повинен інформувати призначений орган, в якому зберігається технічна документація стосовно сертифіката перевірки типу, про всі зміни у затвердженому типі, що можуть вплинути на відповідність засобу вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності зазначеного сертифіката. Такі зміни можуть потребувати додаткового затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката перевірки типу.

22. Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, які він видав чи відкликав, або періодично чи на запит подавати органові, що призначає, список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких такий призначений орган відмовив, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Орган, що призначає, органи ринкового нагляду та інші призначені органи можуть на запит отримати копії сертифікатів перевірки типу та/або додатків до них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду можуть на запит отримати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зобов’язаний до закінчення строку дії сертифіката перевірки типу зберігати його копію, копії додатків і доповнень до нього, а також технічну документацію, в тому числі документацію, подану виробником.

23. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду копії сертифіката перевірки типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією.

24. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 16 цього розділу і виконувати зобов’язання, визначені в пунктах 21 і 23 цього розділу, за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.5 Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва

25. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва це частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 26-28 цього розділу, та гарантує і заявляє, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

Виробництво

26. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для забезпечення відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Маркування відповідності та декларація про відповідність

27. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

28. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

Уповноважений представник

29. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 27 і 28 цього розділу, можуть бути виконані уповноваженим представником такого виробника від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.6 Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу

30. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу - частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 31-34 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Виробництво

31. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для забезпечення відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Перевірки засобів вимірювальної техніки

32. З метою оцінювання якості внутрішнього контролю засобів вимірювальної техніки за вибором виробника акредитований внутрішній орган або призначений орган проводять перевірки засобів вимірювальної техніки або доручають їх проведення через довільні інтервали часу, визначені акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом, з урахуванням, зокрема, технологічної складності виготовлення засобів вимірювальної техніки та обсягів виробництва. Достатня вибірка зразків готових засобів вимірювальної техніки, відібраних акредитованим внутрішнім органом або призначеним органом у місці виготовлення та перед введенням засобів вимірювальної техніки в обіг, повинна бути досліджена шляхом проведення випробувань, передбачених відповідними частинами національних стандартів з переліку національних стандартів та нормативними документами Міжнародної організації законодавчої метрології, та еквівалентних випробувань, передбачених іншими відповідними технічними специфікаціями, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і відповідним вимогам Технічного регламенту [5].

У разі коли вибірка не відповідає прийнятному рівню якості, акредитований внутрішній орган або призначений орган повинні вжити належних заходів.

Процедура вибіркового контролю повинна проводитися з метою визначення того, чи процес виготовлення засобу вимірювальної техніки здійснюється в прийнятних межах та забезпечує відповідність засобу вимірювальної техніки.

У разі коли випробування проводилися призначеним органом, виробник під відповідальність такого органу наносити його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки під час виробничого процесу.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

33. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

34. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

Уповноважений представник

35. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 33 і 34 цього розділу, можуть бути виконані уповноваженим представником такого виробника від його імені і під його 
відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.7 Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу

36. Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу це частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 37, 47 і 48 цього розділу, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Виробництво

37. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю готової продукції та випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки, яка визначена в пунктах 38-42 цього розділу та підлягає нагляду згідно з пунктами 43-46 цього розділу.

Система управління якістю

38. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником – найменування та місцезнаходження такого представника;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;

3) необхідну інформацію про категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються;

4) документацію щодо системи управління якістю;

5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

39. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту.

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:

– цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

– відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних дій, які використовуватимуться;

– досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

– таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

– засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

40. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 39 цього розділу.

Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців – досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.

Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 38 цього розділу, перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

41. Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною і ефективною.

42. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 39 цього розділу, або необхідності проведення повторної оцінки такої системи.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

Нагляд призначеним органом

43. Метою здійснення нагляду є встановлення факту виконання виробником на належному рівні зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.

44. Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію щодо системи управління якістю;

2) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

45. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та подавати виробникові звіт про аудит.

46. Призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування – протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

47. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 38 цього розділу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

48. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

49. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 38 цього розділу;

2) інформацію про затверджені зміни, зазначену в пункті 42 цього розділу;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 42, 45 і 46 цього розділу.

50. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.

Уповноважений представник

51. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 38, 42, 47-49 цього розділу, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.8 Забезпечення якості виробничого процесу

52. Забезпечення якості виробничого процесу - процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, викладені в пунктах 53, 55, 65, 66 цього розділу, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки задовольняють застосовним вимогам Технічного регламенту.

Технічна документація

53. Виробник розробляє технічну документацію відповідно до пунктів 46-50 Технічного регламенту [5]. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки.

54. Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання її відповідним органам ринкового нагляду.

Виробництво

55. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, здійснення контролю готової продукції та проведення випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з пунктами 56-60 цього розділу і підлягати нагляду згідно з пунктами 61-64 цього розділу.

Система управління якістю

56. Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;

3) необхідну інформацію для категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються;

4) документацію щодо системи управління якістю;

5) технічну документацію, зазначену у пункті 53 цього розділу.

57. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту [5].

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів (записів) щодо якості.

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних дій, які використовуватимуться;

- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

- засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

58. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 57 цього розділу.

Призначений орган повинен робити припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців – досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту [5]. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.

Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в пункті 53 цього розділу, перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобу вимірювальної техніки таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

59. Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, і підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

60. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у такій системі.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 57 цього розділу, або необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд призначеним органом

61. Метою здійснення нагляду є проведення аналізу належного виконання виробником зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.

62. Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію щодо системи управління якістю;

2) технічну документацію, зазначену у пункті 53 цього розділу;

3) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

63. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та подавати виробникові звіт про аудит.

64. Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

65. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 56 цього розділу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

66. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

67. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для подання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 56  цього розділу;

2) інформацію про затверджені зміни, зазначену в пункті 60 цього розділу;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 60, 63, 64 цього розділу.

68. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.

Уповноважений представник

69. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 54, 56, 60, 65-67 цього розділу, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

3.7 Відповідність типу шляхом забезпечення якості засобу вимірювальної техніки

70. Відповідність типу шляхом забезпечення якості засобу вимірювальної техніки – частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 71, 81, 82 цього розділу, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту.

Виробництво

71. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю контролю готової продукції та випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки, яка визначена в пунктах 72-76 цього розділу та підлягає нагляду згідно з пунктами 77-80 цього розділу.

Система управління якістю

72. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;

3) необхідну інформацію про категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються;

4) документацію щодо системи управління якістю;

5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

73. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту.

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів, настанов та протоколів (записів) щодо якості.

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

-засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

74. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 73  цього розділу.

Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Аудиторська група повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців – досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.

Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 72 цього розділу, перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

75. Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною і ефективною.

76. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 73 цього розділу, або необхідності проведення повторної оцінки такої системи.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

Нагляд призначеним органом

77. Метою здійснення нагляду є проведення аналізу належного виконання виробником зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.

78. Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію щодо системи управління якістю;

2) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

79. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та подавати виробникові звіт про проведення аудиту.

80. Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

81. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 72 цього розділу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

82. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

83. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для подання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 72 цього розділу;

2) інформацію про затверджені зміни, зазначену в пункті 76 цього розділу;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 76, 79 і 80 цього розділу.

84. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.

Уповноважений представник

85. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 72, 76, 81-83 цього розділу, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

## 3.9 Забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань ЗВТ

86. Забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань засобів вимірювальної техніки - процедура оцінки відповідності, згідно з якою виробник виконує зобов’язання, визначені в пунктах 87, 89, 99 і 100 цього розділу, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки відповідають застосовним вимогам Технічного регламенту.

Технічна документація

87. Виробник розробляє технічну документацію відповідно до пунктів 46-50  Технічного регламенту [5]. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризику (ризиків). Технічна документація повинна визначати вимоги, що застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та функціонування засобу вимірювальної техніки в обсязі, необхідному для проведення оцінки.

88. Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання її відповідним органам ринкового нагляду.

Виробництво

89. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, здійснення контролю готової продукції та проведення випробувань відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з пунктами 90-94 цього розділу і підлягати нагляду згідно з пунктами 95-98 цього розділу.

Система управління якістю

90. Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:

1) найменування та місцезнаходження виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником - найменування та місцезнаходження такого представника;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подавалася іншому призначеному органові;

3) необхідну інформацію для категорії засобів вимірювальної техніки, які розглядаються;

4) документацію щодо системи управління якістю;

5) технічну документацію, зазначену в пункті 87 цього розділу.

91. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобів вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути задокументовані в систематичний та впорядкований спосіб у формі письмових політик, процедур та інструкцій. Документація такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів (записів) щодо якості.

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків та повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

- таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;

- засобів для проведення моніторингу з метою досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

92. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 91 цього розділу.

Призначений орган повинен робити припущення про відповідність таким вимогам стосовно елементів системи управління якістю, які відповідають технічним вимогам відповідного національного стандарту.

Аудиторська група повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а щонайменше один з її фахівців – досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання застосовних вимог Технічного регламенту. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.

Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в пункті 87 цього розділу, перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту [5] і проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобу вимірювальної техніки таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

93. Виробник повинен виконувати зобов’язання, визначені схваленою системою управління якістю, і підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

94. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у такій системі.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 91 цього розділу, або необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд призначеним органом

95. Метою здійснення нагляду є проведення аналізу належного виконання виробником зобов’язань, визначених схваленою системою управління якістю.

96. Виробник зобов’язаний для проведення оцінки надавати доступ призначеному органові до місць виробництва, здійснення виробничого контролю, випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію щодо системи управління якістю;

2) технічну документацію, зазначену у пункті 87 цього розділу;

3) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу.

97. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити стану застосування виробником системи управління якістю та подавати виробникові звіт про аудит.

98. Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може проводити випробування засобу вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подати виробникові звіт про відвідування та у разі проведення випробування - протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

99. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 90 цього розділу, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

100. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона складена.

Копія декларації про відповідність надається органам ринкового нагляду за їх запитами.

Копія декларації про відповідність повинна надаватися до кожного засобу вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. У разі коли одному споживачу поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, копія декларації про відповідність може надаватися до партії або вантажу зазначених засобів.

101. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 90 цього розділу;

2) інформацію про затверджені зміни, зазначену в пункті 94 цього розділу ;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 94, 97 і 98 цього розділу.

102. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішення щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.

Уповноважений представник

103. Обов’язки виробника, визначені в пунктах 88, 90, 94, 99-101 цього розділу, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

Крім вищезазначених Технічний регламент [5] дозволяє визначити:

- відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки;

- відповідність за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки;

- відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки;

- відповідність на основі цілковитого забезпечення якості;

- відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту

## 3.10 Особливі вимоги до лічильників води

Загальна частина

1. До лічильників води, призначених для вимірювання об’єму чистої холодної або гарячої води для побутових потреб та комерційного обліку, застосовуються відповідні вимоги, що описані у розділі 3.1 цього посібника, особливі вимоги та процедури оцінки відповідності лічильників води, описані в цьому розділі.

2. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:

Рисунок 3.1 – Лічильник води.

1) лічильник води (рис 3.1) це засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання, запам’ятовування і відображення за відповідних умов вимірювання об’єму води, що проходить через вимірювальний перетворювач;

2) мінімальна витрата (Q1) - найменше значення витрати, за якого лічильник води забезпечує показання, що відповідають вимогам до максимально допустимих похибок;

3) перехідна витрата (Q2) - значення витрати між номінальним і мінімальним значенням витрати, за якого діапазон витрати поділяється на верхню ділянку і нижню ділянку. Кожна ділянка характеризується своєю максимально допустимою похибкою;

4) номінальна витрата (Q3) - найбільше значення витрати, за якого лічильник води задовільно працює за нормальних умов експлуатації, тобто за сталих або переривчастих умов потоку;

5) перевантажувальна витрата (Q4) - найбільше значення витрати, за якого лічильник води задовільно працює без погіршення характеристик протягом короткого періоду часу.

Нормовані робочі умови

3. Виробник визначає нормовані робочі умови лічильника води, зокрема:

1) діапазон вимірювання витрати води. Значення діапазону витрати повинні відповідати таким умовам:

Q3/Q1 ≥ 40;

Q2/Q1 = 1,6;

Q4/Q3 = 1,25;

2) діапазон температури води. Значення діапазону температури повинні відповідати таким умовам:

від 0,1 °C до 30 °C;

від 30 °C до 90 °C.

Лічильник води може бути такої конструкції, яка забезпечує роботу в обох діапазонах;

3) відносний діапазон тиску води - від 0,3 бара до 10 бар для Q3;

4) для джерела живлення: номінальне значення напруги змінного струму та/або граничні значення напруги живлення постійного струму.

Максимально допустима похибка

4. Максимально допустима похибка (за модулем) для значень об’єму під час вимірювання витрат води від перехідної (Q2) (включно) і перевантажувальної (Q4) становить:

2 відсотки - для води за температури ≤ 30 °C;

3 відсотки - для води за температури > 30 °C.

Максимально допустима похибка лічильника води не повинна систематично надавати перевагу будь-якій стороні.

5. Максимально допустима похибка (за модулем) для значень об’єму, вимірювання витрат води від мінімальної (Q1) до перехідної (Q2) (включно) становить 5 відсотків за будь-якої температури води.

Максимально допустима похибка лічильника води не повинна систематично надавати перевагу будь-якій стороні.

Допустимий вплив перешкод. Стійкість до електромагнітних завад

6. Наслідки впливу електромагнітних завад на лічильник води повинні бути такими: зміна результату вимірювання не перевищує значення критичної зміни, встановленого в абзацах шостому - восьмому цього пункту, або зареєстрований результат вимірювання не може інтерпретуватися як достовірний результат, наприклад, миттєва зміна не може інтерпретуватися, запам’ятовуватися або передаватися як результат вимірювання.

Після припинення дії електромагнітних завад лічильник води повинен:

- відновлювати свою роботу з похибкою не більше максимально допустимої похибки (за модулем);

- зберігати всі вимірювальні функції;

- забезпечувати відновлення всієї вимірювальної інформації, наявної безпосередньо перед впливом завади.

Значення критичної зміни дорівнює найменшому з двох таких значень:

- значенню, що відповідає добутку половини значення максимально допустимої похибки у верхній ділянці на виміряний об’єм;

- значенню, що відповідає добутку значення максимально допустимої похибки на отримане за одну хвилину за номінальної витрати значення об’єму.

Довговічність

7. Після проведення випробування на довговічність з урахуванням періоду часу, визначеного виробником, лічильник води повинен відповідати таким критеріям:

1) відхилення результату вимірювань після випробування на довговічність відносно первинного результату вимірювань не повинно перевищувати:

3 відсотки виміряного об’єму між Q1 (включно) і Q2 (виключно);

1,5 відсотка виміряного об’єму між Q2 (включно) і Q4 (включно);

2) похибка зареєстрованого значення об’єму після випробування на довговічність не повинна виходити за межі:

± 6 відсотків виміряного об’єму між Q1 (включно) і Q2 (виключно);

± 2,5 відсотка виміряного об’єму між Q2 (включно) і Q4 (включно) - для лічильників води, призначених для вимірювання кількості води з температурою від 0,1 °C до 30 °C;

± 3,5 відсотка виміряного об’єму між Q2 (включно) і Q4 (включно) - для лічильників води, призначених для вимірювання кількості води з температурою від 30 °C до 90 °C.

Придатність до експлуатації

8. Лічильник води повинен функціонувати під час встановлення в будь-якому положенні, якщо на маркуванні чітко не зазначено інше.

9. Виробник повинен зазначати, чи дозволяє конструкція лічильника води вимірювати зворотний потік. У цьому випадку об’єм такого потоку повинен відніматися від накопиченого об’єму або реєструватися окремо. Така ж максимально допустима похибка застосовується як до прямого, так і до зворотного потоку.

Лічильники води, в яких не передбачено вимірювання зворотного потоку, повинні запобігати зворотному потоку або витримувати випадковий зворотний потік без будь-яких пошкоджень чи змін метрологічних характеристик.

Одиниці вимірювань

10. Об’єм, що вимірюється, повинен відображатися в кубічних метрах.

Введення в експлуатацію

11. Суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги, або уповноважена особа, яка має право встановлювати лічильник води, гарантує визначення вимог, викладених у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 3 цього розділу, з метою забезпечення придатності лічильника для точних вимірювань споживання води, передбаченого або прогнозованого.

Оцінка відповідності

12. Виробник може вибрати такі процедури оцінки відповідності (та їх комбінації), що згадані у Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки: B + F або B + D або H1.

Де B, F, D, H1 – відповідні модулі Додатку 2 до Технічного регламенту [5]:

Модуль B – перевірка типу (розділ 3.4);

Модуль F – відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки

Модуль D – відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу (розділ 3.7);

Модуль H1 – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту.

Запитання для самоперевірки до восьмий лекції:

1. Що таке Технічний регламент?

2. Які суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки встановлює технічний регламент?

3. Що таке внутрішній контроль виробництва?

4. Що таке внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу?

5. Що таке перевірка типу?

6. Що таке відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва?

7. Що таке відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу?

8. Що таке забезпечення якості виробничого процесу?

9. Що таке забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань засобів вимірювальної техніки?

10. Які особливі вимоги до лічильників води встановлює технічний регламент?

Література для додаткового вивчення: [5].

Лекція 9

Мета лекції – ознайомлення з методикою перевірки лічильників води.

## 3.11 Методика повірки лічильників води

Перед розглядом методики повірки, давайте подивимося короткий ролик на якому ми можемо побачити сучасне обладнання для повірки лічильників води.

https://www.youtube.com/watch?v=mZvWnozxIfo

Методика повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2016 за № 2129 [15].

### 3.11.1. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується для повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 (далі - лічильник), вироблених згідно з вимогами ДСТУ EN ISO 4064-1 «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги», ДСТУ OIML R 49-1 «Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги» та ДСТУ 3580 «Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги» та встановлює операції і засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку, проведення повірки, обробку та оформлення результатів повірки, яка проводиться на місці експлуатації.

2. Під час розроблення цієї Методики було застосовано EN ISO 4064-2 «Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods».

3. Ця Методика також поширюється на лічильники, які введено в обіг до набрання чинності вищезазначеними національними стандартами.

4. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

1) ковзне середнє об’ємної витрати - середнє арифметичне значень об’ємної витрати, виміряних у трьох циклах вимірювання, що передують моменту осереднення;

2) мінімальна об’ємна витрата – найменше значення об’ємної витрати, за якого лічильник забезпечує показання, що відповідають вимогам до максимально допустимих похибок;

3) номінальна об’ємна витрата – найбільше значення об’ємної витрати, за якого лічильник води задовільно працює за нормальних умов експлуатації, тобто за сталих або переривчастих умов потоку;

4) об’ємна витрата – фізична величина, яка дорівнює границі відношення приросту об’єму води, що протікає в трубопроводі через перетин, перпендикулярний напрямку швидкості потоку, до інтервалу часу, протягом якого це збільшення відбулося, за необмеженого зменшення інтервалу часу;

5) перехідна об’ємна витрата – значення об’ємної витрати між номінальним і мінімальним значеннями витрати, за якого діапазон витрати поділяється на верхній і нижній піддіапазони. Кожний піддіапазон характеризується своєю максимально допустимою похибкою;

6) проливна установка – еталон для калібрування або повірки лічильників за умов, які визначені відповідно до умов застосування, передбачених для лічильників;

7) середня об’ємна витрата – об’ємна витрата, що виражається відношенням об’єму води, яка протекла через перетин трубопроводу, до кінцевого інтервалу часу;

8) старт з ходу – спосіб зняття показів лічильника, за якого зняття показань проводиться під час сталого режиму течії води через витратомір за заданого значення витрати;

9) цикл вимірювання – інтервал часу, який застосовують для розрахунку значення об’ємної витрати замість інтервалу часу, який необмежено зменшується;

10) час вимірювання – проміжок часу між реєстрацією початкових та кінцевих показів об’єму води проливною установкою.

### 3.11.2 Операції і засоби повірки

1. Під час проведення повірки лічильників виконують операцію визначення метрологічних характеристик відповідно до  пункту 4 розділу 3.11.4.

2. Засоби повірки повинні відповідати вимогам ДСТУ OIML D 8 «Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація» та ДСТУ OIML D23 «Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки».

3. Під час проведення повірки застосовують основні засоби повірки (еталони): проливні установки, у яких співвідношення між невизначеністю вимірювань, що забезпечує проливна установка, та максимально допустимою похибкою лічильника, що підлягає повірці, має становити не менше ніж один до трьох. Для встановлення цього співвідношення застосовуються нормовані значення максимально допустимої похибки лічильника під час випуску з виробництва.

4. Діапазон об’ємної витрати проливної установки відповідає нормованим значенням діапазону об’ємної витрати лічильника, що повіряється, у межах від мінімальної об’ємної витрати до 110 % номінальної об’ємної витрати.

5. Вимоги до проливної установки наведено в розділі 3.11.6.

6. Для контролю умов навколишнього середовища та температури води під час проведення повірки застосовують такі допоміжні засоби повірки:

– термометр з невизначеністю вимірювання температури ± 1,0 °С у діапазоні від 0 до 50 °С;

– гігрометр з невизначеністю вимірювання відносної вологості ± 7 % у діапазоні від 0 до 100 %;

– термометр з невизначеністю вимірювання температури ± 1,0 °С у діапазоні від 0 до 100 °С.

7. Еталони та допоміжні засоби повірки, які застосовуються під час проведення повірки, повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів та мати документи, що підтверджують результати їх калібрування.

8. Інші засоби повірки застосовують лише в разі забезпечення ними визначення метрологічних характеристик лічильників, що підлягають повірці, з необхідною точністю.

### 3.11.3 Вимоги до кваліфікації персоналу та умови проведення повірки

1. Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки лічильників, повинен мати професійну підготовку в галузі метрології, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями, досвід роботи не менше ніж один рік.

2. Під час проведення повірки повинні виконуватися такі умови:

- температура навколишнього повітря - від 5 до 40 оС;

- відносна вологість повітря - від 30 до 80 %.

3. Зміна температури води за час повірки на кожній об’ємній витраті не повинна перевищувати 5 оС.

4. Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в експлуатаційних документах на проливну установку та лічильники.

5. Процес проведення повірки на місці експлуатації не належить до робіт зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці.

### 3.11.4 Підготовка, проведення повірки та обробка результатів вимірювань

1. Перед проведенням повірки:

- перевіряють наявність документів, що підтверджують результати калібрування еталона та допоміжних засобів повірки;

- готують проливну установку відповідно до її експлуатаційного документа та підключають згідно зі схемою підключення проливної установки під час проведення повірки лічильників води крильчастих DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації (рис. 3.2);

- установлюють вузол зняття інформації на відліковий пристрій лічильника та за допомогою тестового режиму коригують його положення таким чином, щоб зображення, що отримується, надавало змогу отримувати всю необхідну інформацію про лічильник та його поточні показання;

- перекривають усі інші наявні відгалуження гідравлічної системи холодної (гарячої) води, у якій змонтовано лічильник (далі - гідравлічна система), та візуально переконуються у відсутності протікань через них. У разі якщо протікання усунути неможливо, повірку лічильника не проводять;

- пропускають воду через проливну установку та лічильник з максимально досяжною на місці експлуатації об’ємною витратою з метою видалення повітря з гідравлічної системи.

Рисунок 3.2 – Схема підключення проливної установки під час проведення повірки:

1 - вхід холодної води; 2 - лічильник холодної води; 3 - кран холодної води змішувача; 4 - вхід гарячої води; 5 - лічильник гарячої води; 6 - кран гарячої води змішувача; 7 - змішувач; 8 - вихідний патрубок змішувача; 9 - вузол зняття інформації з лічильника, що повіряється; 9.1 - пристрій кріплення вузла зняття інформації на лічильник; 10 - вузол вимірювання; 10.1 - шланг для підключення до точки розбору води на місці експлуатації; 10.2 - вентиль регулювання об’ємної витрати; 10.3 - вимірювач об’ємної витрати та об’єму; 10.4 - запірний вентиль; 10.5 - вихідний трубопровід проливної установки; 10.6 - пристрій для підготовки потоку; 10.7 – синхронізуючий пристрій; 11 – вузол керування (планшетний комп’ютер чи інше).

2. Зовнішній огляд проводять візуально. Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність пломб, установлених під час повірки, і пломб, установлених під час монтажу на місці експлуатації, у місцях пломбування, що визначені експлуатаційною документацією лічильника;

- відсутність зовнішніх пошкоджень лічильника;

- відсутність дефектів та запотівання відлікового пристрою, що ускладнюють зчитування показань лічильника;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування маркування лічильника;

- наявність чіткого зображення написів на відліковому пристрої лічильника;

- наявність стрілки на корпусі лічильника, яка вказує напрямок потоку води;

- правильність установлення лічильника (стрілка на корпусі лічильника повинна співпадати з напрямком потоку води в гідравлічній системі, у якій змонтовано лічильник).

3. Для перевірки працездатності здійснюють такі операції:

– перевірку герметичності;

– перевірку відсутності зміни показань лічильника за відсутності потоку води через лічильник;

– перевірку зміни показань лічильника за наявності потоку води через лічильник.

Перевірку герметичності та відсутності зміни показань лічильника за відсутності потоку води через лічильник проводять шляхом створення у вимірювальній порожнині лічильника надлишкового тиску водою при повністю відкритих кранах холодної або гарячої води та закритому запірному вентилі в установці.

Результати перевірки вважаються задовільними, якщо в місцях з’єднань та на корпусі лічильника не спостерігається краплепадіння або витікання води і показання лічильника не змінюються.

Перевірку зміни показань лічильника за наявності потоку води через лічильник проводять шляхом створення потоку води через лічильник за допомогою відкривання кранів на трубопроводі, до якого приєднано проливну установку, і вентилів в установці та пропускання через лічильник води.

Результати перевірки вважають задовільними, якщо під час пропускання води через лічильник відбувається збільшення його показів.

4. Визначення метрологічних характеристик здійснюють таким чином:

1) проводять вимірювання за трьох значень об’ємної витрати:

– найбільшої об’ємної витрати, яка досягається в конкретному місці вимірювання при повністю відкритих вентилях проливної установки та кранах холодної або гарячої води, але не більше ніж значення номінальної об’ємної витрати лічильника згідно з експлуатаційним документом;

– перехідної об’ємної витрати лічильника згідно з експлуатаційним документом з урахуванням фактичного (горизонтального чи вертикального) положення лічильника;

– мінімальної об’ємної витрати лічильника згідно з експлуатаційним документом з урахуванням фактичного (горизонтального чи вертикального) положення лічильника;

2) установлюють вищезазначені повірочні об’ємні витрати в таких межах:

– для мінімальної об’ємної витрати - від 1,0 до 1,2 значення мінімальної об’ємної витрати;

– для перехідної об’ємної витрати - від 1,0 до 1,1 значення перехідної об’ємної витрати;

– для номінальної об’ємної витрати - від 0,9 до 1,1 значення номінальної об’ємної витрати (найбільшого значення об’ємної витрати, яке досягається в конкретному місці вимірювання при повністю відкритих вентилях проливної установки та кранах холодної або гарячої води), але встановлене значення об’ємної витрати повинно бути не менше 1,1 значення перехідної об’ємної витрати;

3) проливають за кожного значення об’ємної витрати об’єм води не менше ніж:

– для лічильників, обладнаних коловим стрілочним покажчиком найменшого розряду відлікового пристрою з ціною найменшої поділки відлікового пристрою лічильника 0,05 дм-3, - 10 дм-3;

– для лічильників, обладнаних барабанним покажчиком найменшого розряду відлікового пристрою з ціною найменшого розряду відлікового пристрою лічильника 0,1 дм-3, - 20 дм-3.

Для лічильників з іншими значеннями найменшої поділки шкали та ціною найменшого розряду відлікового пристрою мінімальний об’єм води, який необхідно пролити за кожного значення об’ємної витрати, обирають таким чином, щоб похибка від роздільної здатності відлікового пристрою лічильника перебувала в межах ± 0,5 %;

4) час проходження води становить не менше ніж 60 с для кожного вимірювання;

5) перед проведенням та після проведення повірки на кожній об’ємній витраті вимірюють температуру води в гідравлічній системі.

У посудину ємністю не менше 1 дм-3 наливають воду з гідравлічної системи. Відбирання води слід здійснювати через вихідний трубопровід проливної установки. Термометр необхідно занурити в досліджувану воду таким чином, щоб його чутливий елемент знаходився приблизно в центрі посудини. Знімають показання зі шкали термометра.

У разі якщо зміна температури води за час повірки на будь-якій об’ємній витраті перевищила 5 оС, повірку при цьому значенні об’ємної витрати повторюють;

6) вимірювання виконуються проливною установкою автоматично за алгоритмом, який здійснено контролером проливної установки.

Установлюють необхідну об’ємну витрату в межах згідно з підпунктом 2 пункту 3.11.4 за допомогою вентилів регулювання об’ємної витрати проливної установки чи кранів холодної або гарячої води.

У разі досягнення ковзним середнім об’ємної витрати допустимих меж згідно з підпунктом 2 цього пункту проливна установка автоматично отримує цифрову фотографію з початковими показаннями лічильника в момент часу, що синхронізований з початком накопичення об’єму води проливною установкою, та вносить ці дані до електронного протоколу. Вимоги до змісту електронного протоколу повірки наведено в додатку.

Через лічильник слід пропускати об’єм води не менший, ніж наведено в підпункті 3 цього пункту.

За досягнення заданого значення об’єму води проливна установка автоматично отримує цифрову фотографію з кінцевими показаннями лічильника в момент часу, що синхронізований із закінченням накопичення об’єму води проливною установкою, та вносить ці дані до електронного протоколу повірки згідно з додатком 3 до цієї Методики.

Якщо під час проведення вимірювання ковзне середнє об’ємної витрати виходить за допустимі границі згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу ІV цієї Методики, вимірювання повторюють.

У разі якщо встановити ковзне середнє об’ємної витрати за час вимірювання з допустимими відхиленнями згідно з підпунктом 2 цього пункту неможливо, повірку припиняють;

7) операції згідно з підпунктом 6 цього пункту виконують для кожної об’ємної витрати згідно з підпунктом 1 пункту 4 розділу 3.11.4.

5. Інформація за результатами вимірювань, отримана згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 4 цього розділу, автоматично об’єднується в окремий файл та записується в енергонезалежну пам’ять проливної установки, несанкціонований доступ до якої обмежено пломбуванням, та передається каналами зв’язку до персонального комп’ютера для подальшої обробки результатів повірки.

Контроль похибки лічильників під час вимірювання об’єму води здійснюють шляхом аналізу електронного протоколу за спеціальною процедурою з використанням електронного ключа.

Для кожного значення об’ємної витрати значення об’єму, виміряне лічильником, визначають за такою формулою:

Vв = Vвк – Vвн,

Vв – об’єм за показаннями лічильника, дм-3;

Vвн, Vвк – показання лічильника на початку та наприкінці кожного проливу води, зафіксовані на відповідних цифрових фотографіях відлікового пристрою лічильника, дм-3.

Для кожного значення об’ємної витрати значення відносної похибки лічильників визначають за такою формулою:

ẟп = [ (Vв – Vе)× 100 ] / Vе,

де ẟп – відносна похибка лічильника, %;

Vв – об’єм за показаннями лічильника, дм-3;

Vе – об’єм за показаннями проливної установки, дм-3.

Результат контролю вважається позитивним, якщо відносна похибка лічильників в експлуатації відповідає вимогам додатка С ДСТУ EN ISO 4064-1, або додатка С ДСТУ OIML R 49-1, або підрозділу 5.1 ДСТУ 3580 залежно від того, відповідно до вимог якого національного стандарту вироблено лічильники.

### 3.11.5 Оформлення результатів повірки

1. Результати вимірювань та розрахунків уносять до електронного протоколу повірки.

2. Позитивні результати повірки лічильника засвідчують свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (сторінка 25), що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193 [5].

3. У разі якщо за результатами повірки лічильник визнано таким, що не відповідає встановленим нормам, оформляють довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (сторінка 32), за формою згідно з додатком 4 до Порядку [5].

### 3.11.6 Вимоги до проливної установки

#### 3.11.6.1 Вимоги до конструкції

1. До складу проливної установки входять:

– вузол вимірювання;

– вузол зняття інформації;

– вузол керування.

2. Вузол вимірювання має містити:

– вимірювач об’єму води;

– вимірювач об’ємної витрати води;

– синхронізуючий пристрій вимірювача об’єму води та вузла зняття інформації;

– пристрій обчислення та зберігання даних;

– пристрій для підготовки потоку;

– запірну та регулювальну арматуру;

– шланг для підключення до точки розбору води на місці експлуатації.

Вимірювач об’єму та вимірювач об’ємної витрати води можуть бути конструктивно об’єднані.

3. Вузол зняття інформації містить відеокамеру, канал зв’язку із синхронізуючим пристроєм вузла вимірювання та пристрій для кріплення відеокамери на лічильник.

Відеокамера повинна мати роздільну здатність, що забезпечує можливість візуального розрізнення показів лічильника.

4. Вузол керування – планшетний комп’ютер чи інший аналогічний пристрій.

#### 3.11.6.2 Вимоги до діапазону об’ємної витрати

1. Діапазон об’ємної витрати проливної установки має забезпечувати повірку лічильників води згідно з ДСТУ EN ISO 4064-1 «Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги» та ДСТУ OIML R 49-1 «Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги» з номінальною, мінімальною та перехідною об’ємними витратами, наведеними в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Номінальні, мінімальні та перехідні об’ємні витрати.

| Характеристика | Нормоване значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна об’ємна витрата (Q3), м-3/год | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| R = Q3 /Q1 не менше ніж | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мінімальна об’ємна витрата (Q1) | Відповідно до R |  |  |  |
| Перехідна об’ємна витрата | 1,6 х Q1 |  |  |  |

2. Діапазон об’ємної витрати проливної установки має забезпечувати повірку лічильників води, які введені в обіг до набрання чинності ДСТУ EN ISO 4064-1 та ДСТУ OIML R 49-1, з номінальною, мінімальною та перехідною об’ємними витратами, наведеними в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Номінальні, мінімальні та перехідні об’ємні витрати

| Характеристика | Нормоване значення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна об’ємна витрата (Qn), м-3/год | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Мінімальна об’ємна витрата (Qmin) не більше ніж, м-3/год: |  |  |  |  |
| клас А | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,14 |
| клас В | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Перехідна об’ємна витрата (Qt) не більше ніж, м-3/год: |  |  |  |  |
| клас А | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| клас В | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,28 |

#### 3.11.6.3 Вимоги до вимірюваних величин та невизначеності вимірювань проливної установки

1. Проливна установка повинна вимірювати такі величини:

- об’єм води;

- час вимірювання;

- середню об’ємну витрату води;

- ковзне середнє об’ємної витрати;

- поточне значення об’ємної витрати води.

2. Співвідношення між невизначеністю вимірювань, що забезпечує проливна установка, та максимально допустимою похибкою лічильника, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж один до трьох.

Для встановлення цього співвідношення застосовуються нормовані значення максимально допустимої похибки конкретного типу лічильника під час випуску з виробництва.

3. Невизначеність проливної установки під час вимірювання поточної об’ємної витрати води, середньої об’ємної витрати води за час вимірювання та ковзного середньої об’ємної витрати повинна бути не більше ніж ± 2 %.

Інтервал часу вимірювання поточної об’ємної витрати води проливною установкою має становити не більше ніж 1 с.

4. Невизначеність проливної установки під час вимірювання часу має бути не більше 2 с за одну годину.

#### 3.11.6.4 Вимоги до синхронізації початку та закінчення вимірювання

1. Синхронізації між вузлом вимірювання і вузлом зняття інформації в моменти початку вимірювання згідно з абзацом третім підпункту 6 пункту 4 розділу 3.11.4 та закінчення вимірювання згідно з абзацом п’ятим підпункту 6 пункту 4 розділу 3.11.4. Синхронізації виконуються контролером проливної установки безпосередньо без застосування додаткових пристроїв, що можуть збільшувати значення невизначеності вимірювань, що забезпечує проливна установка.

2. Інтервал часу між подачею синхронізувальної команди з вузла вимірювання та автоматичним отриманням цифрової фотографії вузлом зняття інформації на початку вимірювання та наприкінці вимірювання має бути не більше 0,2 с.

3. Різниця інтервалу часу між подачею синхронізувальної команди та автоматичним отриманням цифрової фотографії на початку вимірювання та інтервалу часу між подачею синхронізувальної команди та автоматичним отриманням цифрової фотографії наприкінці вимірювання має бути не більше ніж 42 мс (1/24 с).

#### 3.11.6.5 Вимоги до алгоритму роботи

1. Вимірювання об’єму здійснюються способом «старт з ходу».

2. Ковзне середнє об’ємної витрати на початку вимірювань об’єму води, що пройшла через лічильник, має перебувати в допустимих межах згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу 3.11.4.

3. Проливна установка проводить фотофіксацію показань лічильника, що повіряється, на початку та наприкінці вимірювання за досягнення заданого об’єму, який нормується для цього вимірювання.

4. Проливна установка функціонує в автоматичному режимі і виконує такі операції:

- на початку кожного вимірювання контролює відповідність ковзного середнього об’ємної витрати заданому інтервалу;

- у разі відповідності ковзного середнього об’ємної витрати заданому інтервалу реєструє показання проливної установки та автоматично отримувати цифрову фотографію лічильного механізму лічильника, що повіряється;

- обчислює величину об’єму води, що пройшла через вимірювач об’єму проливної установки;

- обчислює та відображає ковзне середнє об’ємної витрати та середню об’ємну витрату за час вимірювання;

- після досягнення заданого об’єму для відповідного вимірювання реєструє показання вимірювача об’єму, що входить до складу проливної установки, та автоматично отримує цифрову фотографію лічильного механізму лічильника, що повіряється.

5. Ковзне середнє об’ємної витрати вимірюється проливною установкою протягом усього часу проливу.

Ковзне середнє об’ємної витрати визначається за такою формулою:

Qкt = [Qt + Q(t-1) + Q(t-2)]/n,

де Qкt – ковзне середнє об’ємної витрати в t-му циклі вимірювання, м-3/год;

Qt – значення поточної об’ємної витрати в t-му циклі вимірювання, м-3/год;

Q(t-1) – значення поточної об’ємної витрати в (t-1)-му циклі вимірювання, м-3/год;

Q(t-2) – значення поточної об’ємної витрати в (t-2)-му циклі вимірювання, м-3/год;

n – число циклів в інтервалі згладжування, n = 3.

6. Середня об’ємна витрата вимірюється проливною установкою за час проливу.

Середня об’ємна витрата визначається за такою формулою:

Q = ΣQц/N,

де Q – значення середньої об’ємної витрати за час проливу, м-3/год;

Qц – значення поточної об’ємної витрати, зареєстроване за час проливу, м-3/год;

N – кількість циклів.

#### 3.11.6.6 Вимоги до передачі та зберігання даних

1. Проливна установка має забезпечувати передачу даних від вузла вимірювання і вузла зняття інформації по внутрішніх каналах зв’язку безпосередньо до пристрою обчислення та зберігання даних без можливості зовнішнього втручання у структуру та обсяг даних, що передаються.

2. Застосування будь-яких зовнішніх пристроїв, що забезпечують передачу та зміну даних, не допускається.

3. Пристрій обчислення та зберігання даних повинен мати енергонезалежну пам’ять, захищену від зовнішнього втручання, для забезпечення зберігання в окремих файлах усіх виміряних та отриманих за час повірки даних.

4. Файл електронного протоколу, що зберігається в пам’яті проливної установки та передається для обробки результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника згідно з пунктом 5 розділу ІV Методики, має містити такі дані:

1) загальна інформація про тест:

- номер проливної установки, якою проведено вимірювання;

- GPS-координати проведення вимірювання;

- дата та час вимірювання;

- температура води під час проведення вимірювань;

2) інформація про лічильник, що повіряється:

- виробничий номер;

- тип лічильника;

- рік виробництва;

- накопичений об’єм до початку вимірювання, м-3;

- фотографії лічильника, що повіряється, до початку вимірювання;

3) дані, отримані для кожного вимірювання за об’ємних витрат, згідно з підпунктом 1 пункту 4 розділу 3.11.4:

- задана об’ємна витрата, м-3/год;

- допустима відносна похибка вимірювання об’єму, %;

- об’єм, виміряний проливною установкою, дм-3;

- середня об’ємна витрата за час вимірювання, м-3/год;

- час вимірювання, с;

- показання лічильника води на початку вимірювання, дм-3;

- показання лічильника води наприкінці вимірювання, дм-3;

- дві фотографії лічильника, що повіряється: на початку та наприкінці вимірювання (у точках синхронізації).

### 3.11.7 Вимоги до змісту електронного протоколу повірки

1. Електронний протокол повірки має містити такі дані:

1) дата протоколу;

2) умови навколишнього середовища;

3) заводський номер та рік випуску лічильника;

4) тип та номінальний діаметр лічильника;

5) призначення лічильника (для холодної/гарячої води);

6) виміряне значення температури води;

7) для кожного значення об’ємної витрати:

- задана об’ємна витрата;

- допустима похибка;

- об’єм за еталоном;

- початкове значення лічильника;

- кінцеве значення лічильника;

- об’єм за лічильником;

- час вимірювання;

- фактичне значення об’ємної витрати:

- статус об’ємної витрати (у межах/поза межами допустимих значень);

- розрахункова похибка;

- результат тесту (придатний/непридатний);

- результат повірки (придатний/непридатний);

8) прізвище, ім’я, по батькові персоналу, який виконував роботи з повірки.

2. До протоколу повірки вносяться фотографії шкали лічильника на початку і наприкінці вимірювань для кожної об’ємної витрати.

Запитання для самоперевірки до дев'ятої лекції:

1. На які лічильники води розповсюджується методика їх повірки?

2. Які операції здійснюють при повірки лічильників води?

3. Які вимоги пред'являють до персоналу під час перевірки лічильників води?

4. Яка послідовність підготовки  проведення повірки та обробка результатів вимірювань під час повірки лічильників води?

5. Як здійснюється оформлення результатів повірки лічильників води?

6. Які вимоги пред'являють до проливної установки?

Література для додаткового вивчення: [15].

Лекція 10

Мета лекції – ознайомитись з метрологічною системою України.

# 4 МЕТРОЛОГІЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ

## 4.1 Історія розвитку Метрологічної служби

Нагляд за мірами та вагами у Стародавній Русі. Час появи мір у Стародавній Русі встановлено, але згадки про ці міри зустрічаються у перших пам'ятниках давньоруської писемності. Міри тих часів були примітивними і не точними. Наприклад, лікоть – «відстань від ліктя до переднього суглоба середнього пальця». Саджень спочатку дорівнювала трьом ліктям. Пізніше сажень було прирівняне до  трьох аршин. В вісімнадцятому сторіччі сажень дорівнювала семи англійським футам із поділом її на три аршини. У такому вигляді сажень та аршин увійшли до системи давньо-російських мір довжини.

Верста була одиницею довжини шляху, але розмір її коливався у час і у різних областях від 1000 до 500 сажнів.

Для виміру площі землі застосовувалася десятина - площа квадрата із сторонами, рівними 50 сажням, тобто однієї десятої частини версти. Звідси й пішла назва "десятина". Пізніше десятина замість 2500 кв. сажням було прирівняно 2400 кв. сажням.

Нагляд за мірами у Стародавній Русі доручався духовенству, яке мало «...торговельної веси і всякі мірила... дотримуватися без капості — ні помножити, ні применшити, за все дати йому відповідь у день страшного суду». Нагляд фактично виражався в тому, що у володінні церкви знаходилися ваги та міри, за допомогою яких мали зважуватися та вимірюватися товари при купівлі та продажу.

Покарання за зловживання мірами та вагами при розподілі майна на користь церкви та міської влади передбачалося «близько до смерті». Йшли століття, зростала кількість засобів вимірів, зростали й проблеми загальнодержавного впорядкування заходів. Зростало і кількість непорозумінь через неправильні вимірювання у внутрішній торгівлі і особливо у зовнішніх торгових зносинах. Стан мір вимірювання тих часів охарактеризовано у документі 1758 «Для Провіантського правління регули» (правила). Вказувалося, що в деяких місцях «за відсутністю гир змушені бувають вживати вивішені каміння, зашиваючи вони по кілька в рогожі. Каміння кришиться і вага їх зменшується, рогожі ж, хоч і вивішені, але коли намокнуть і замерзнуть, то вага прибуває. Міри (для сипких тіл) вживаються переважно дерев'яні, з яких деякі ссихаются і справедливі бути не можуть, причому вони швидко псуються. Там, де правильних гир немає, змушені вживати гарматні ядра, яких у фортецях досить є».

Організація першої державної служби мір та ваг.

Рисунок 4.1 – А. Я. Купфер.

Адольф Якович Купфер – академік, відомий фізико-хімік, метролог, засновник першої метрологічної та повірочної установи «Депо зразкових мір та терезів» запропонував план запровадження єдиної системи мір. Був головним виконавцем робіт Комісії з мір і ваг 1832 – 1842 років. Керував розробкою науково обґрунтованої системи державних мір та створенням перших еталонів одиниць маси та довжини – платинових фунтів і сажнів, а також зразкових мір об'єму – відра (12,3 літра) та четверика (26,24 літра). Результати його робіт було узаконено державним указом 1835 року. З цього дня в державі почав своє існування регулярний державний нагляд за мірами та вагами, спрямований на забезпечення точності та єдності одиниць вимірювання по всій країні, тобто те, що ми тепер називаємо державною метрологічною службою.

Були виготовлені основні зразки державних мір: платинова сажень та платиновий фунт. "Зразки ці... вивірені до можливої точності", були тим, що ми тепер називаємо державними еталонами одиниць довжини та маси. Для збереження їх було збудовано вогнетривкий будинок - Депо зразкових мір та терезів.

Положення встановлювало порядок нагляду за виготовленням, випуском, повіркою та тавруванням мір та ваг. Передбачалися також раптові повірки мір і терезів, які були у застосуванні. Встановлювалися межі допустимої «невірності» мір та вагів.

Це був перший великий крок вперед у справі впорядкування застосування засобів вимірювання у загальнодержавному масштабі.

Розвиток державної метрологічної служби йшов надзвичайно повільно. Для його здійснення не було створено мережі метрологічних організацій, а офіційний штат створеного Депо складався з двох осіб: вченого зберігача зразкових мір та ваг та наглядача будинку. Функції вченого зберігача (академік Адольф Якович Купфер) обмежувалися роботами, пов'язаними з повірками зразкових мір. На жаль повірка мір та терезів, які застосовувалися у торгівлі та промисловості, проводилася у «казенних» установах особами які були не знайомими з цією справою.

При будівництві будівлі Депо переслідували лише одну мету - його незгоряння, тому що думали, що для збереження еталонів це найважливіша умова. Але побудована із заліза і цегли будівля виявилося зовсім непридатною для правильного зберігання зразкових мір і тим більше для проведення робіт з ними. Взимку температуру в будинку не вдавалося підняти вище +5°С, а влітку за спекотної погоди в Депо неможливо було не тільки працювати, а й просто перебувати.

Спадкоємець академіка А. Я. Купфера професор В. С. Глухов після поїздки за кордон та ознайомлення з іноземними установами наполегливо став домагатися нової будівлі Депо. Цей будинок, спеціально пристосований для метрологічних робіт, був збудований у 1879 році.

Дмитро Іванович Менделєєв та метрологічна служба на теренах України. У 1892 р. на посаду вченого зберігача зразкових мір було призначено Д.І. Менделєєв, який вважається основоположником української метрології. З прозорливістю генія він раніше і глибше за інших зрозумів значення метрології для розвитку держави і вклав у справу її розвитку притаманні йому пристрасність та енергію.

У 1893 р. Депо зразкових мір і терезів було перетворено на Головну палату мір та терезів, яка стала центральною метрологічною установою держави. Під керівництвом Д. І. Менделєєва у Головній палаті розвивалася науково-дослідна діяльність, що охоплювала дедалі нові області вимірювань. Було організовано багато нових лабораторій.

Під керівництвом Д. І. Менделєєва було зроблено величезну роботу з відновлення прототипів державних мір маси і довжини (фунта і аршина) і порівняння їх із англійськими і метричними еталонами. Нове «Положення про міри та ваги», що біло створене на основі робіт Головної палати та введене в дію з 1900 р., узаконило нові метричні еталони та дозволило їхнє факультативне застосування нарівні з державними. Отже, роботами Д.І. Менделєєва, неперевершеного вченого-метролога, було створено міцний метрологічний фундамент, який забезпечив успішне проведення метричної реформи в нашій країні.

З метою забезпечення єдності мір та вимірювань Д. І. Менделєєв запропонував створити на всій території держави мережу повірочних наметів, підпорядкованих Головній палаті, для проведення повірок та таврування мір та ваг. Д. І. Менделєєв вважав, що, відкриваючи на рік до 15 наметів, необхідно довести їхню загальну кількість до 150. Один з таких наметів біло зроблено в Одесі.

Однак за життя Д. І. Менделєєва було відкрито лише 25 наметів. На цьому й зупинилася організація повірочних органів у дореволюційний час. Обсяг робіт наметів був дуже невеликий, їх функції обмежилися повірками та тавруванням ваг, гир, мір довжини та деяких інших мір та вимірювальних приладів.

Історія повірочної справи в Одесі.

Рівноправність відносин продавця та покупця було і буде важливим завданням суспільства та держави. В Одесі з самого початку її існування для цього використовувалися правила, що діяли в державі. На органи місцевого самоврядування та поліцію були покладені обов'язки стежити за правильністю визначення ваги, обсягу та розмірів товарів, що продаються в торгових закладах. Торгова депутація з-поміж своїх членів обирала найбільш авторитетних представників, які спільно з чинами поліції періодично перевіряли торгові заклади. Під час повірки вони звертали увагу на стан ваг та мір, щоб не було пошкоджених і та таких що не мають державного тавра [18].

Але повірки проводились нерегулярно. Поповнити недолік у контролі були покликані так звані «містові ваги» (російською мовою – «городовые весы»). Такі заклади влаштовувалися на всіх торгових площах та ринках і здавалися в оренду відкупникам. Перша згадка про містові ваги та міри в історії Одеси документована 1808 роком [19], коли відкупник ваг та мір на Грецькому базарі Фроїм Барнас звернувся до міської Думи з проханням «про створення нових ваг і мір у зв'язку зі старістю наявних». Завданням закладів було проведення переважування чи перемірювання куплених товарів. Покупець мав право за незначну встановлену платню перевірити чесність продавця. У разі виявлення обважування або обміру покупець заявляв про це орендарю, який у свою чергу, повідомляв поліцейського чиновника на ринку. Поліцейський чин проводив перевірку торгового закладу і, якщо виявляв порушення, вилучав непридатні міри чи ваги, та ще й міг оштрафувати продавця. Тому ті, хто не мав постійних торгових місць, продавали товари або поштучно, або без оцінки ваги - кружками, відрами, мішками чи бочками. Крім того, ваги та міри, знову виготовлені чи відремонтовані, піддавалися обов'язковій перевірці у губернській казенній палаті. До 30-х років XIX століття вона знаходилася в Херсоні, що створювало додаткові незручності у проведенні перевірки заходів та ваг.

Після прийняття у 1835 році положення про міри і ваги ситуація з контролем за якістю торгівлі дещо змінилася. До Одеси в 1844 році були надіслані порівняльні таблиці державних та іноземних мір, а також «... вивірені з належною точністю копії аршина, фунта, відра та чверті», а також повірені в столичному депо мір і ваг контрольні ваги. Усі засоби вимірювання мали державне тавро. А ще 7 листопада 1842 року в "Одеському віснику" було надруковано офіційне оголошення для всіх торговців, майстрів та художників «...виготовляти сажні, аршини, коромисла, гирі, міри рідини та ємності за формами казенними», які повинні були представлятися для державної повірки та таврування у присутні місця. Але в ті роки охочих робити міри та ваги в Одесі не знайшлося. Такі підприємці з'явилися у місті лише у 80-х роках.

Отримані зі столиці копії зберігалися у торговельній депутації при міській управі. Одному з торгових доглядачів було зобов'язано здійснювати повірку та таврування міським гербом мір та ваг, що застосовувалися в торгових закладах, шляхом звірення їх з копіями.

Але все старіє і зношується від часу та експлуатації. Так сталося і з одеськими копіями зразкових мір, що були отримані в 1844 року. І 17 листопада 1878 року член торгово-господарського відділення Одеської міської управи В.І. Красільніков представив доповідь, в якій вказувалося на недоліки у забезпеченні метрологічного контролю за торговельними закладами: «У міській управі, хоч і є зразкові міри, надіслані казенними установами понад 20 років тому, але, не кажучи вже про те, що їх комплект не повний, вони, від тривалого вживання, а головне - від недбалого зберігання та поводження з ними, здебільшого втратили вже ту досконалу точність, яка вимагається від мір зразкових, справжніх зразкових ваг і мір управа і зовсім не має. Таким чином, та установа, за якою закон визнає авторитет у визначенні вірності чи невірності торгових ваг і мір, та установа, на якій лежить обов'язок головного нагляду за тим, щоб у торгівлі вживали міри та ваги лише вірні, сама не має абсолютно точних зразків , на підставі яких визначення його в цій справі могли б бути непогрішно правильні - і це, треба зауважити, у найбільшому на півдні Росії торговому місті... Найголовніша причина такого сумного явища полягає в тому, що ні для зберігання зразкових мір та ваг, ні для виробництва за ними повірок в управі зовсім немає відповідного приміщення».

Після професійного аналізу недоліків були не менш професійні пропозиції щодо організації метрологічного нагляду в місті: «Однією з вельми важливих обов'язків, покладених законом на міську управу, є спостереження за вірністю вживаних у торгівлі ваг і мір, а також повірка та накладення тавра на міри та ваги. Щоб виконати цей обов'язок з необхідною в подібній справі точністю, міська управа насамперед повинна мати принаймні два екземпляри найточніших копій з нормальних ваг і мір, що зберігаються в столичному депо мір і ваг. Один їх екземпляр необхідний для постачання торговельної депутації в тих випадках, коли буде визнано потрібним призначити раптову повірку по всьому місту ваг, що вживаються в торгівлі, і мір з виробництвом повірки на самих місцях торгівлі, інший же повинен постійно перебувати при управі для виробництва за участю експерта повірок не лише мір і ваг, що подаються в управу до «затаврування», а й тих, які через невірність відбираються у осіб торгуючих і надсилаються у великому числі до управи як поліцією, так і судовими слідчими для визначення ступеня різниці їх із нормальними вагами і мірами. Далі, щоб зберегти зразкові ваги і міри дійсно вірними, їх потрібно утримувати в такому приміщенні, яке давало б можливість охороняти ці зразки від псування, що тягне за собою невірність, а для цього необхідно приміщення сухе і окреме, в яке мали б доступ лише особи, що охороняють зразкові ваги та міри та виробляють по них повірку; для правильності ж самої повірки так само необхідно окреме сухе і світле приміщення, в якому можна було б підтримувати під час повірки мір відповідну температуру; необхідні, крім того, різні пристрої, наприклад – міцно та нерухомо встановлений стіл» [19].

Міська Дума, враховуючи важливість питання як у сенсі забезпечення єдності вимірювань у державі, так і з точки зору захисту городян, включила до кошторису на 1879 рік витрати в сумі 1589 рублів на облаштування приміщень для повірки і на придбання двох комплектів найточніших копій з нормальних ваг та мір. Було підготовлено та надіслано листа до столиці з проханням виготовити необхідні комплекти зразкових мір довжини, ваги та міри обсягу. У ті роки в державі проводилася робота з переходу на метричну систему мір, і тому питання про придбання перенесли на 1880 рік.

У листопаді 1880 року управа звернулася до вченого зберігача столичного депо мір та ваг В.С. Глухова з проханням про виготовлення та повірку комплектів мір для міста. У грудні було отримано відповідь з рекомендаціями щодо вибору виробника. Ним виявився механічний заклад А. Шперлінга та В. Бейльштейна, який обслуговував депо.

Торговий доглядач торгово-господарського відділення управи, який завідував повіркою та тавруванням ваг та мір, Алозій Іванович Зволінський склав кошторис і за одеською звичкою спробував переконати виробників зробити знижку з вартості виготовлення. Тому 26 червня 1881 року у століці на адресу В.С. Глухова та виробників було надіслано листи та перераховано аванс на виготовлення та повірку комплектів зразкових мір. Були замовлені міри II і III розрядів: гирі точені литої бронзи - від двох фунтів до двох пудів, гирі бронзові сферичні - від 1 золотника до 1 фунта, платинові пластинчасті міри маси - від 1 до 48 золотників, аптекарські різновиди бронзові сферичні - від 1 скропули до 1 фунта та платинові пластинчасті - від 1 до 10 гран, латунні ваги на 1 і 10 фунтів, ваги залізні до двох пудів міри, мідні питні - від чарки до двох відер, міри питні латунні - від получарки до 1 відра, міри латунні для сипучих продуктів на 1/8 і 1/4 четверика, міри чавунні зернові - від 1/16 четверика до півчверті, залізні сажень, аршин та фут з поділами на фути, дюйми, лінії та вершки, повірочний стіл для мір довжини від футу до сажня, скляні мірні склянки та лійки. До серпня 1882 року комплекти зразкових мір були виготовлені, повірені в депо та доставлені до Одеси.

Крім того, було виготовлено на монетному дворі 12 державних та 6 міських тавр. На той же час у будинку міських присутніх місць було підготовлено та обладнано дві кімнати у напівпідвалі з боку двору для зберігання, повірки та таврування мір та ваг. Будівля, в якій розмістилася міська повірочна камера, і досі знаходиться на Приморському бульварі, 7. Завідування камерою повірки продовжив здійснювати торговий доглядач А.І. Зволінський, а виконавцем робіт по повірки був призначений службовець пробірного намету Міністерства фінансів пробірер Іван Федорович Зубарєв. Це був перший повіритель в Одесі, який мав спеціальну освіту!

Тому саме від цієї дати – серпня 1882 року – слід вести відлік часу існування в Одесі справжнього метрологічного центру як з технічного, так і з організаційного погляду!

Протягом наступних двадцяти років контроль за правильністю застосування мір та терезів у торгівлі проводився службовцями міської управи спільно з поліцейськими чинами з використанням мір, що зберігалися у торговельній депутації. А другий комплект мір у повірочній камері використовувався для звірення не тільки вилучених з обігу ваг і міг, але й для порки ваг, що виготовлялися одеськими підприємцями.

У 1883-1884 роках в Одесі було відкрито дві фабрики децимальних ваг: Густава Мірендзе на Прохоровській, 82 та інженера Іллі Семеновича Каца на Інститутській, 3. А до 1895 року до них додалося ще дві: Бемера на Болгарській, 72 та Зельдовича на Млинової. Не залишилася Одеса і без майстерні з ремонту ваг та виготовлення мір ємності. Ці роботи виконував майстер Герш Пінкус на Старорізничній. На початку XX століття фабрика Каца переїхала на Балківську вулицю, а після закінчення громадянської війни була перейменована на держзавод №13 ім. Старостіна. Сьогодні цей завод є флагманом вітчизняного вагобудування.

У 1886 році міська Дума прийняла ухвалу про правила торгівлі, а наступного року інструкцію про порядок контролю правил. Цими документами дуже чітко визначалися права та обов'язки всіх суб'єктів торгово-обмінних операцій та органу місцевого самоврядування. Так, §56 наказував: «На кожному ринку і базарі знаходиться контора торгового наглядача, в якій є тавровані ваги та міри, а також книги для записування письмових та словесних скарг покупців на продавців». А в обов'язки торгового наглядача входило: «...щоб заходи, ваги і гирі були не тільки затаврованими в установленому порядку, а й щоб між затаврованими вагами та мірами не були допустимі у вживання такі, які ветхістю або псуванням приведені в непридатність; щоб під час вживанні хоча б правильних мір і ваг не було допущено обмірювання та обважування.

Завідувачу міської камери таврування заходів та ваг було визначено «...відкривати камеру два рази на тиждень у призначені управою дні та години та здійснювати повірку та таврування мір, що доставляються в камеру, та здійснювати стягнення за це плати, яка встановлена управою». Крім того, «спільно з призначеним управою експертом проводити повірку мір та ваг, що надсилаються для експертизи урядовими та громадськими організаціями (маються на увазі виробники)».

Після того, як Д.І. Менделєєв у 1892 році став головним доглядачем депо мір та ваг, почалися кардинальні зміни у справі метрологічного забезпечення в державі. У 1899 році було затверджено нове «Положення про міри та ваги». На підставі цього документа передбачалося відкрити до 150 спеціальних державних установ – повірочних наметів мір та ваг. І, звичайно, Одеса потрапила до перших міст. Адже, крім того, що в місті вже існувала камера для повірки та в місті вироблялося 25% усіх ваг у державі.

У червні 1902 року в одеських газетах було надруковано оголошення, а слідом за ним постанова одеського градоначальника, яка сповіщала всіх підприємців: «Повірка гир, мір і ваг проводиться у повірочному наметі торгових мір та ваг за адресою Ковальська, 21, відкритої з 15 липня 1902 року на підставі положення про міри та ваги від 4 червня 1899 р. Всі міри та ваги, що застосовуються в торгівлі та промисловості при будь-яких угодах, мене, купівлі та продажу, повинні бути вірні та забезпечені встановленими повірочними таврами. При виявленні мір і ваг, невірних або таких що не мають встановлених тавр, будуть складатись протоколи про притягнення винних до відповідальності: грошовий штраф до 100 рублів, ув’язнення до трьох місяців і позбавлення права торгівлі» .

Перший штат повірочного намету був невеликий – всього чотири особи. Завідував наметом керуючий Одеським пробірним округом гірський інженер статський радник Ілля Єгорович Сорокін, старшим повірителем був Віктор Миколайович Доливо-Добровольський, молодшими повірниками були Іван Миронович Новіков та Олексій Іванович Астапов. Намет забезпечував періодичну, раз на три роки, повірку мір ваги, довжини та об'єму.

У наступні роки, до початку першої світової війни, повірочний намет двічі змінював свою дислокацію, і до 1917 займав приміщення на Єлизаветинській, 2. До цього часу її завідувачем став один з перших повірителів А.І. Астапів.

Рисунок 4.3 – Вулиця Ковальська, 21

Після завершення «смутного часу» метрологічна служба у місті відновила свою роботу. До 1925 року вона мала назву - Повірочна палата мір і ваг. Управителем залишався А.І. Астапов, а повірниками працювали В.П. Філіппов, В.А. Рілло, А.Ф. Суліма, функції секретаря виконував О.В. Дідріхсон. У 1925-1926 роках назва була змінена на Відділ мір та ваг №3, керуючим був призначений І.Є. Матросов і додався ще один повіритель – І.М. Михайлів.

У 1927-1928 роках було відновлено початкову назву, а в штаті з'явилися повірителі Н.М. Левенко, Л.І. Савчинський, В.П. Синяєв та діловод М.В. Добровольська.

У 1928-1929 роках вкотре змінилася назва на 9-у Повірочну палату мір та ваг, а в структурі з'явилися перевірочні бюро в Миколаєві та Зиновіївську (майбутній Кропивницький).

У 1930 році палата переїхала на вулицю Чорноморську, 20, до будівлі, яка займає й досі, вкотре змінилася назва – Бюро стандартизації Одеської області. Вперше у складі з'явився сектор стандартизації та група експертів-повірителів.

1932 року, після чергової реорганізації територіального поділу України, намет перейменований на Обласне бюро стандартизації та метрології. Завідувачем було призначено І.М. Гассул. Свою діяльність бюро поширювало на територію, яка підвідомча Одеському центру стандартизації, метрології та сертифікації й у наші дні.

У 1934-1936 роках метрологічна служба називалася Обласне управління мір та ваг, але з 1937 по 1941 роки знову іменувалася Обласним відділом мір та ваг.

Одразу після звільнення Одеси метрологічна служба відновила свою роботу. В 1965 році метрологічна служба була перейменована на Одеську міжобласну лабораторію держнагляду за стандартами та вимірювальною технікою.

За попередні роки організація розвивалася, перейменовувалась. Але зараз це Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Одесастандартметрологія»), що постійно розвивається та оновлює свою технічну базу. За свою більш ніж вікову історію підприємство переживало і «злети» і труднощі, але завжди витримувало натиск неприємностей і продовжувало розвиватися.

Лише за останні роки в нашій країні відбулося багато змін у влаштуванні та законодавстві, які справили суттєвий вплив, у тому числі й на діяльність підприємства. Це і передача функцій технічного нагляду та держконтролю, скасування обов'язкової сертифікації, скасування метрологічного контролю на окремих підприємствах та багато іншого. Впливають і обмежені фінансові можливості підприємств, конкуренція, низька ефективність заходів ринкового нагляду, відсутність стимулів для виробників продукції і на послуги до добровільної сертифікації тощо.

На сьогоднішній день підприємство розміщується у двох корпусах. Адміністративний корпус є пам'яткою архітектури та розташований в одному з мальовничих місць з видом на море на вулиці Чорноморська, 10.

Метрологічний корпус на Ковальській 13 розташований у сучасній будівлі у самому центрі Одеси.

Кількість стандартів у фонді відділу стандартизації та нормативного забезпечення становить 41 100 стандартів, з них гармонізовано 4000. Центр має штат висококваліфікованих професіоналів.

Наразі сфера ДП "Одесастандартметрологія" охоплює 8 (вісім) технічних регламентів, а також харчову продукцію, продовольчу сировину та матеріали. Оцінка відповідності харчової продукції, продовольчої сировини проводиться на добровільних засадах.

Спостерігається стійка позитивна динаміка зростання всіх фінансово-економічних показників. Лише за 2020-2021 роки підприємству вдалося збільшити рівень доходів на 7,5 мільйона гривень. Доходи від сертифікації, загалом, є одними з найвищих порівняно з аналогічними підприємствами.

## 4.2 Метрологічна система України

Відповідно до закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [3] метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі.

Основними завданнями цієї системи є:

1) реалізація єдиної технічної політики у галузі метрології та метрологічної діяльності;

2) захист громадян та національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

3) здійснення фундаментальних та прикладних досліджень та наукових розробок у галузі метрології та метрологічної діяльності;

4) економія всіх видів енергетичних та матеріальних ресурсів;

5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних засад забезпечення єдності вимірювань в у державі.

Метрологічна система України включає:

- національну метрологічну службу;

- нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;

- систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів оцінки відповідності у випадках, визначених законами України;

- навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що розповсюджують знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Діяльність, пов'язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі метрології та діяльності (Мінекономіки України).

Координацію діяльності Метрологічної системи України здійснює Мінекономіки України через Метрологічну службу України.

# 5 НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА

## 5.1 Структура національної метрологічної служби

До національної метрологічної служби належать [3]:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі метрології та метрологічної діяльності;

2) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі метрології та метрологічної діяльності;

3) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;

4) наукові метрологічні центри;

5) державні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та здійснюють метрологічну діяльність в областях та містах обласного значення (далі – метрологічні центри);

6) Служба єдиного часу та еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин та матеріалів;

7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій;

8) органи оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні лабораторії.

## 5.2 Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірів в Україні.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- організація проведення фундаментальних досліджень у галузі метрології;

- забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;

- розробка або участь у розробці державних наукових та науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

- представництво та участь України у діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;

- здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:

- координація діяльності із забезпечення функціонування метрологічної системи України;

- організація функціонування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення національної еталонної бази;

- повноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації;

- здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.

## 5.3 Наукові метрологічні центри

Наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, створюють, удосконалюють, зберігають та застосовують національні еталони.

Положення про наукові метрологічні центри затверджуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі метрології та метрологічної діяльності.

Наукові метрологічні центри у сферах діяльності, визначених положеннями про них та нормативно-правовими актами:

1) проводять фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов'язані з розробкою та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

2) здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи, пов'язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, звіркою, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць виміру;

3) беруть участь у розробці проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

4) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

5) виробляють оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

6) виробляють калібрування та повірку засобів вимірювальної техніки;

7) проводять вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

8) ведуть інформаційний фонд за напрямами його діяльності;

9) здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їхньої компетенції.

Наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірів.

Відповідно до закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [3] визначено такі наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Мінекономіки України та створюють, удосконалюють, зберігають та застосовують національні еталони:

1) Національний науковий центр «Інститут метрології»;

2) державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»;

3) державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем»;

4) підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Запитання для самоперевірки до десятої лекції:

1. Як здійснювався нагляд за мірами та вагами у Стародавній Русі?

2. Як здійснювалося організація першої державної служби мір та ваг?

3. Як здійснювалося організація метрологічної служби на теренах України в 19 сторіччі?

4. Як здійснювалося організація повірочної справи в Одесі?

5. Яка структура національної метрологічної України?

6. Які повноваження має центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності?

7. Які повноваження має центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності?

8. Яку діяльність здійснюють Наукові метрологічні центри?

9 Які наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Мінекономіки України мам відомі?

Література для додаткового вивчення: [3,18,19,20].

Лекція 11

Мета лекції – ознайомлення з науковими метрологічними центрами та видами національних метрологічних служб метрологічної системи України.

### 5.3.1 Національний науковий центр «Інститут метрології»

В Харкові 8 жовтня 1901 року за ініціативою видатного ученого Д. І. Менделєєва, була відкрита перша в Україні повірочна палатка для повірки та таврування торгових мір та ваг. З цієї події бере початок більш ніж сторічна історія Національного наукового центру (ННЦ) «Інститут метрології».

ННЦ «Інститут метрології» виконує функції [21]:

- головного центру із забезпечення єдності вимірювань в Україні;

- служби стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів;

- головного центру Служби єдиного часу та еталонних частот;

- проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за такими програмами:

1. «Програма створення еталонної бази України».

2. «Програма створення державних стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів в Україні».

За ННЦ «Інститут метрології» закріплено такі види вимірювань.

https://www.youtube.com/watch?v=Bz4Pm6j_S6I

Вимірювання часу та частоти – не тільки дуже поширений, але й найточніший вид вимірювань. Досить сказати, що відносна похибка відтворення одиниці часу – секунди – за допомогою точних установок становить ~10-14…10-15, що майже на шість порядків краще, ніж, наприклад, найближча за значенням відносна похибка відтворення одиниці маси кілограма (10-9). ННЦ продовжує роботи з метою зниження відносної похибки відтворення секунди до ~10-17…10-18 завдяки використанню квантових стандартів в оптичному діапазоні та розробці нових технологій вимірювання частоти.

Не менш унікальною є і різноманітність у використанні цього виду вимірювань. В побуті – це мільярди годин, в економіки – системи управління технологічними процесами, системи зв'язку, інформаційно-вимірювальні комплекси і, нарешті, космічні системи.

Одиниці часу та частоти відтворюються та зберігаються стандартами. Створений у ННЦ «Інститут метрології» державний первинний еталон одиниць часу та частоти є сукупністю діючих безперервно основних та допоміжних комплексів.

Основу еталона становить група квантових зберігачів часу та частоти у складі одного цезієвого та п’яти водневих стандартів частоти. Атомна секунда визначається як інтервал часу протягом якого здійснюється 9192631770 коливань цезієвого еталону. За наслідками роботи групи зберігачів формується національна шкала координованого часу України UTC (UA). Різниця між національною шкалою координованого часу UTC (UA), що відтворюється державним первинним еталоном, та Міжнародною шкалою координованого часу UTC становить ±0,1 мкс.

Комплекс еталона розташований у спеціально обладнаних приміщеннях, де підтримується температура не більше ±1 °С. Для безперервного живлення апаратури еталону електроенергією призначений окремий комплекс, що включає відповідні системи автоматичного перемикання джерел.

Рисунок 5.1 – Національний еталон часу та частоти України

Для підтвердження метрологічних показників еталону виробляються зовнішні звіряння з еталонами інших держав з використанням сигналів глобальних навігаційних супутникових систем.

Безперервні звіряння еталона з еталонами інших країнах показують, що відносна нестабільність його частоти ~(2-3)·10-14 на добовому інтервалі часу.

Національний (державний первинний) еталон одиниць часу та частоти є основою Головного центру Служби єдиного часу та еталонних частот в Україні. В рамках служби проводиться метрологічний контроль еталонних сигналів часу та частоти, що передаються різними технічними засобами шляхом порівняння їх метрологічних характеристик з характеристиками еталона. Крім того, забезпечується передача розміру одиниці споживачам за допомогою комп'ютерних систем та ліній зв'язку. Інформація про результати контролю та характеристики еталона висвітлюється на веб-сторінці ННЦ «Інститут метрології» в Інтернеті [21].

Вимірювання механічних величин один із найпоширеніших видів вимірюввань. Вимірювання маси, сили, жорсткості, лінійних швидкостей та прискорень, зокрема гравітаційних, у великому обсязі використовуються в науці, промисловості, будівництві, на транспорті, торгівлі тощо.

Завдання, які вирішуються за допомогою механічних вимірювань, можна згрупувати наступним чином: вимірювання кількості речовин та матеріалів, визначення їх механічних властивостей, визначення параметрів руху твердих, рідких та газоподібних речовин та матеріалів, визначення геофізичних та геодинамічних параметрів.

При зниженні рівня точності механічних вимірювань виникають неминучі труднощі у торгівлі, ускладняється облік енергоносіїв і сировини за її виробництві, добуванні, зберіганні, транспортуванні, розподілі, підвищується ризик техногенних катастроф тощо. З метою забезпечення необхідного рівня точності та єдності механічних вимірювань у ННЦ «Інститут метрології» створено еталонну базу у цій галузі.

Протягом 1993-1997 років у ННЦ «Інститут метрології» було створено державний первинний еталон одиниці маси 1 кг та державну повірочну схему для засобів вимірювання маси, яка охоплює кілька мільйонів робочих та еталонних засобів вимірювання. Останнім часом завдяки вдосконаленню зразка значно розширився діапазон відтворення одиниці маси (від 1 міліграма до 50 кг) з точністю, що відповідає сучасному світовому рівню, що було підтверджено під час звірок з відповідними еталонами Німеччини, Словаччини, Польщі, Литви.

Єдність вимірювань твердості металів базується на створених в 1999 році в ННЦ «Інститут метрології» державних початкових еталонах жорсткості за шкалами Брінелля, Віккерса, Роквелла, Суперроквелла, якими вже оснащене велику кількість промислових підприємств.

Така актуальна проблема для України та всього людства, як підвищення рівня безпеки експлуатації атомних електростанцій, зумовила необхідність створення низки систем захисту АЕС від впливу зовнішніх факторів. У ННЦ «Інститут метрології» розроблено та організовано серійне виробництво апаратури антисейсмічного захисту АЕС, що дозволяє відключити атомний реактор при сейсмічних поштовхах у зоні розташування енергоблоків. Одночасно створено державний початковий еталон одиниці прискорення для трикомпонентної акселерометрії для метрологічного забезпечення цих сейсмодатчиків. Такими сейсмодатчиками в Україні вже обладнано кілька АЕС.

Для вимірювання прискорення вільного падіння використовується балістичний метод, коли параметри руху тіла, що вільно падає у вакуумі, вимірюються за допомогою лазерного інтерферометра. Такі прилади – балістичні гравіметри – було створено лише у національних метрологічних інститутах кількох провідних країн світу: США, Японії, Франції, Великобританії, Італії, Австралії, Китаю. Метрологічне забезпечення гравітаційних вимірювань дозволило вирішити фундаментальні завдання: забезпечити відтворення одиниць фізичних величин (сили, тиску) та атестацію гравіметричних полігонів та опорних пунктів, створити опорні геодезичні та гравіметричні мережі, забезпечити дослідження геодинамічних процесів, створити нові методи пошуку корисних копалин тощо.

У ННЦ «Інститут метрології» також розроблено та виготовлено стаціонарні гравіметри, наземні польові, морські надводні, значна частина яких ще перебуває в експлуатації.

Вимірювання довжини. Вимірювання геометричних величин супроводжує людство з його виникнення протягом усієї історії. Можна сміливо сказати, що багато в чому точність геометричних вимірювань характеризує рівень розвитку науку й техніки. Сьогодні потрібні високоточні вимірювання геометричних величин у широкому спектрі: від мікросвіту (нанотехнології) до розмірів всесвіту (технології дослідження та освоєння космосу).

Рівень забезпечення єдності вимірювань геометричних величин який відображає науково-технічний рівень економіки, а й багато чому визначає якість своєї продукції, і навіть техніко-екологічну безпеку країни.

Забезпечення єдності високоточних вимірювань геометричних величин особливо необхідне в таких галузях, як оборонна техніка (локація та далеко-метрія ), прецизійне машинобудування, авіаційна та космічна техніка (координато-розмірні вимірювання, вимірювання шорсткості поверхні), екологічний моніторинг та безпека (геодезія та картографія) калібрування далекомірної апаратури, приладів геодезичного призначення, приймачів супутникової навігаційної системи), сучасні нанотехнології (вимірювання параметрів нано-об'єктів та забезпечення позиціонування зонда технологічного обладнання), наукові дослідження (вимірювання під час проведення унікальних фізичних експериментів).

Реалізація системи єдності вимірювання геометричних величин на кожному рівні передачі одиниці вимірювання передбачає забезпечення їхньої простежуваності в одиницю довжини – метра відповідно до чинних у сучасній міжнародній практиці стандартів.

Як відомо, в 1983 році Генеральна конференція з мір і ваг прийняла наступне визначення метра: «Метр – одиниця довжини, що дорівнює шляху, що проходить світло у вакуумі за 1/299 792 458 частку секунди». За такого визначення швидкість світла постулюється рівною 299 792 458 м/с точно, а носієм одиниці довжини є джерело світлового випромінювання – лазер. Саме за цим визначенням відтворюється одиниця довжини у державному первісному еталоні України ДЕТУ 01-03-98.

Свого часу значення швидкості світла, експериментально отриманого в ННЦ «Інститут метрології», було визнано одним із найточніших у світі, увійшло до довідників та таблиць значень фізичних констант і фактично вписано в історію світової науки.

Розвитку термометрії, зокрема безконтактної та теплофізики в ННЦ «Інститут метрології» приділялася особлива увага, починаючи майже з середини 20 століття. Науковий та практичний досвід, накопичений в інституті, і сьогодні сприяє успішному вирішенню завдань забезпечення єдності вимірів у цій галузі.

Термометрія. Еталонна база ННЦ «Інститут метрології» в галузі термометрії є комплексом з ряду еталонів, згрупованих за діапазонами та сферами застосування (контактна та безконтактна термометрія), а також з урахуванням особливостей їх технічної реалізації.

Державні первинні еталони України у сфері термометрії реалізують температурну шкалу в діапазоні від 13,8 К до 2800 К.

Державні первинні зразки в області контактної термометрії охоплюють діапазони від 13,80 К до 273,16 K і від 273,16 до 1357,77 К. До складу еталонів входить обладнання, що реалізує температури реперних точок високочистих речовин:

- потрійних точок водню, неону, кисню, аргону, ртуті, води;

- точки плавлення галію;

- точок затвердіння індію, олова, цинку, алюмінію, срібла, міді.

Державні первинні зразки в області безконтактної термометрії охоплюють діапазон від 692,67 К до 2800 К.

Температурна шкала вище 961,78 ͦ С будується оптичними методами з урахуванням закону випромінювання Планка.

Передача температурної шкали у сфері безконтактної термометрії здійснюється за допомогою еталонів ДЕТУ 06-07-04, ВЕТУ 06-03-02-98, ВЕТУ 06-03-03-98. До складу даних еталонів входять:

- випромінювачі «чорне тіло» з реперними точками цинку, алюмінію та срібла;

- випромінювачі «чорне тіло» змінної температури в діапазоні від 240 К до 2300 К;

- випромінювачі «чорне тіло» та тест-об'єкти для повірки (калібрування) тепловізорів;

- еталонні пірометри-компаратори (0,660 мкм; 1,0 мкм; 3,9 мкм; 8,0 – 14,0 мкм);

- еталонні стрічкові вольфрамові лампи.

В галузі теплофізичних вимірювань функціонують первинні еталони в галузі вимірювань енергії згоряння (ДЕТУ 06-04-97) та теплоємності твердих тіл (ДЕТУ 06-02-96).

Державний первинний еталон одиниці температури по інфрачервоному випромінюванню в діапазоні від 692,67 К до 1234,93 К ДЕТУ 06-07-04 представлений на рисунку 5.2.

Вимірювання іонізуючих випромінювань. Вимірювання іонізуючих випромінювань та ядерних констант широко використовують в промисловості, медицині, науці, зокрема:

- для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виробництва електроенергії на АЕС;

Рисунок 5.2 – Еталон одиниці

температури ДЕТУ 06-07-04.

- для розвідки корисних копалин методами ядерної геофізики;

- у ядерно-фізичних методах аналізу речовин;

- для дослідження квантових явищ у фізиці високих енергій та взаємодії елементарних частинок;

- для діагностики захворювань у медицині: при контролі радіаційної чистоти продуктів харчування, питної води та повітря.

Для забезпечення єдності вимірювань характеристик іонізуючих випромінювань та їх джерел в Україні створено державні первинні еталони:

• державний первинний стандарт одиниці об’ємної активності радону-222;

• державний початковий стандарт одиниці активності радіонуклідів;

• державний первинний еталон одиниць потоку та густоти потоку нейтронів;

• державний первинний стандарт одиниць потужностей поглиненої та еквівалентної доз нейтронного випромінювання;

• державний первинний еталон одиниць поглиненої дози, потужності поглиненої рентгенівської дози та гамма-випромінювань (рис. 5.3);

Рисунок 5.3 – Державний первинний еталон

ДЕТУ 12-05-02.

• державний первинний еталон одиниць еквівалентної дози, потужності еквівалентної рентгенівської дози та гамма випромінювань;

• державний первинний еталон одиниць експозиційної дози, потужності рентгенівської експозиційної дози та гамма-випромінювань;

• державний первинний еталон одиниць об'ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів;

• державний первинний еталон одиниць об'ємної активності бета-випромінюючих аерозолів;

• державний первинний еталон одиниць об'ємної активності гамма-випромінюючих аерозолів.

Метрологічні характеристики державних початкових еталонів України у галузі вимірювання іонізуючих випромінювань знаходяться на рівні метрологічних характеристик національних еталонів Англії та Німеччини.

На зберігання та використання джерел іонізуючих випромінювань, що входять до складу державних первинних еталонів, отримано дозвільні документи: Ліцензія Державного комітету ядерного регулювання та Санітарний паспорт МОЗ України.

Фотометрія та радіометрія. Поширеність оптичних вимірювань у різних галузях науки, техніки, промисловості, сільському господарстві, медицині пов'язана з унікальністю та обсягом інформації, яку здатне нести оптичне випромінювання, про склад, властивість та будову речовин, живих клітин, матеріалів.

Різні галузі промисловості (металургія, машинобудування, хімія, приладобудування) широко використовують методи фотометрії (вимірювання параметрів випромінювання в оптичному діапазоні) та радіометрії для розвитку та удосконалення технологій, контролю якості виробів тощо.

Історично фотометрія виникла як наука про візуальні світлові виміри, значення яких визначається тією важливою роллю, яку відіграє зір у життєдіяльності людини.

Підвищення точності світлових вимірювань має велике значення не тільки для розвитку промисловості та наукових досліджень, але й справляє значний економічний ефект, враховуючи кількість електроенергії, що витрачається на освітлення. Одним із головних напрямків розвитку оптико-фізичних вимірювань є колориметрія (вимірювання параметрів кольорів). Необхідність у цьому виді вимірювань існує у таких галузях промисловості, як поліграфічна, текстильна, взуттєва, лакофарбова, паперова, ювелірна, автомобільна, нафтохімічна, а також у кіно та на телебаченні.

З появою лазерів діапазон оптико-фізичних вимірювань значно розширився, і важко уявити якусь галузь, де не були актуальними результати точних оптико-фізичних вимірювань.

Ідеологія побудови державного первинного еталона одиниці сили світла, розробленого в ННЦ «Інститут метрології», базується на застосуванні абсолютного кріогенного радіометра, за допомогою якого досягнуто суттєвого прогресу в точності вимірювань потужності оптичного випромінювання. Як за метрологічними, так і технічними характеристиками еталон відповідає світовому рівню. За допомогою абсолютного кріогенного радіометра можлива найбільш оптимальна побудова системи еталонів у сфері спектрорадіометрії.

Електричні та магнітні вимірювання широко використовують в багатьох галузях промисловості, енергетиці, сільському господарстві, наукових дослідженнях, житті та побуті людей. Даний вид вимірювань включає велику кількість вимірюваних величин і типів засобів вимірювання. Єдність електричних вимірювань забезпечується шляхом простежуваності до державних первинних еталонів, більшість яких створено та зберігається у ННЦ «Інститут метрології».

Головним напрямом створення еталонів у даному виді вимірювань є використання в них квантових ефектів та фундаментальних фізичних постійних, що дозволяє забезпечити найвищу точність та стабільність відтворюваних електричних величин. До таких еталонів відносять зразки одиниць електрорушійної сили (постійної напруги) – вольта, заснованого на квантовому ефекті Джозефсона, електричного опору – ома, заснованого на квантовому ефекті Холла, магнітної індукції – тесла, заснованого на ефекті ядерного магнітного резонансу. Саме ці зразки разом з еталоном часу та частоти становлять базову систему еталонів у галузі електричних, магнітних та радіотехнічних вимірювань.

У ННЦ «Інститут метрології» створено два квантові еталони: одиниць тесла та вольта, а також перша черга апаратури державного первинного еталона одиниці електричного опору (ДЕТУ 08-02-98), який зберігає розмір одиниці ом та передає його численним засобам вимірювань. Розробка системи відтворення на ефекті Холла запланована програмою подальшого розвитку еталонної бази.

Державний первинний еталон одиниці магнітної індукції – тесла (ДЕТУ 08-01-96) використовує зв'язок між значеннями магнітної індукції постійного поля (В) та частотою прецесії ядр водню (протонів) (f) у магнітному полі через електромагнітну константу – гіромагнітне відношення протона.

Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили та постійної напруги – вольта (ДЕТУ 08-03-07) побудований на багатоелементній матриці контактів Джозефсона і включає кріогенний комплекс, що працює при температурі рідкого гелію; НВЧ-генератор, стабілізований за частотою державного первинного еталону одиниць часу та частоти; групу нормальних елементів. За своїми характеристиками еталон відповідає сучасному світовому рівню.

Державний еталон ома повинен базуватися на двох автономних системах: системі відтворення одиниці електричного опору на основі квантового ефекту Холла та системі зберігання та масштабування одиниці електричного опору на базі еталонних мір електричного опору.

Для зберігання та експлуатації первинних еталонів у галузі електрики створено необхідну унікальну інженерну інфраструктуру, яка забезпечує температурну стабілізацію приміщень та захист еталонів від впливів електромагнітних та механічних перешкод.

Національний (державний первинний) еталон одиниці напруженості електромагнітного поля в діапазоні частот від 0,01 МГц до 43 ГГц НДЕТУ ЕМ-05-2021 представлений на рисунку 5.4.

Рисунок 5.4 – Національний еталон НДЕТУ ЕМ-05-2021

Науковий потенціал ННЦ «Інститут метрології» – це 10 докторів та 25 кандидатів наук, 4 лауреати Державних премій, діючі аспірантура та докторська спеціалізована рада із захисту дисертацій. Рішенням Міністерства освіти і науки від 20.07.2004 р. ННЦ «Інститут метрології» внесене до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво НБ №00547).

Важливим загальнодержавним аспектом діяльності ННЦ «Інститут метрології» є його співпраця з міжнародними та регіональними метрологічними організаціями, такими як: Генеральна конференція з мір та ваг (CGPM), Євро-Азіатське співробітництво державних метрологічних установ (CООМЕТ) та Європейське співробітництво , та виконання «Угоди про взаємне визнання національних еталонів та сертифікатів калібрування та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами» (CIPM MRA).

### 5.3.2 Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

Науковий метрологічний центр – державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») належить до сфери управління Мінекономіки.

У 1902 році за ініціативою Д. І. Менделєєва, керівника Головної палати мір і ваг, була створена повірочна палатка в м. Києві, спадкоємцем якої сьогодні є ДП «Укрметртестстандарт» [22].

Основними завданнями ДП «Укрметртестстандарт» є:

- Створення національних еталонів;

- удосконалення, зберігання та застосування національних еталонів за видами та підвидами вимірювань, наведеними в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Національні зразки за видами та підвидами вимірювань

| Вид вимірювання | Підвид вимірювання |
| --- | --- |
| Електрика та магнетизм (EM) | Імпеданс (до діапазону в МГц) |
|  | Змінна напруга (до діапазону в МГц) Змінний струм Потужність змінного струму |
|  | Висока напруга і струм |
| Довжина (L) | Кут |
| Маса та пов'язані з нею величини (M) | Сила |
|  | Обертальний момент В'язкість |
|  | Витрата гарячої води |
| Кількість речовини (QM) | Гази pH Електролітична провідність |
| Термометрія (T) | Вологість |

ДП «Укрметртестстандарт»:

- здійснює фундаментальні дослідження у сфері метрології, а також виконує роботи, пов’язані з розробкою та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

- здійснює науково-прикладні дослідження, виконання науково-дослідних робіт, що пов’язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, звіркою, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

- бере участь у розробці проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

- здійснює оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

- здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;

- проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації за умови:

- наявності міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань;

- застосування національних еталонів;

- наявності повноважень на проведення повірки відповідних коштів;

– здійснює вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

– веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;

– здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

### 5.3.3 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем» (ДП НДІ «Система») засновано у 1968 року во Львові.  Інститут є державним науковим метрологічним центром, що входить до державної метрологічної служби Департаменту технічного регулювання Мінекономіки України [23].

ДП НДІ «Система» має статус національного метрологічного інституту (НМІ) та є підписантом Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та результатів вимірювань, що виробляються у НМІ.

Наукова діяльність національного метрологічного інституту ведеться за такими напрямами:

- метрологія систем;

- акустичні вимірювання;

- системи менеджменту якості та екологічного управління;

- сертифікація продукції, послуг, систем якості;

- оцінка відповідності;

- технічний захист інформації;

- стандартизація.

ДП НДІ «Система»:

- виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі акустичних, ультразвукових та гідроакустичних вимірювань, пов'язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням та використанням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

- координує та здійснює науково методичний супровід робіт із забезпечення єдності вимірювань у галузі акустичних вимірювань;

- здійснює координацію науково-метрологічної діяльності, пов'язаної з метрологічним забезпеченням вимірювальних систем та систем управління;

- виконує функції Секретаріату національного технічного комітету зі стандартизації у сфері управління якістю;

- бере участь у розробці проектів технічних регламентів інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- виконує роботи з оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів при призначенні його органом з оцінки відповідності;

- виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані зі створенням, зберіганням, забезпеченням функціонування та удосконалення національних еталонів України;

- проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації, за відповідними видами та підвидами вимірювань із застосуванням національних еталонів, за умови уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;

- здійснює калібрування засобів вимірювань, які використовують у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології;

- здійснює співпрацю з міжнародними організаціями з метрології.

Інститут як національний метрологічний центр має сертифікат довіри на Систему управління якістю у міжнародній організації КООМЕТ, акредитований на право проведення робіт з державних приймальних випробувань та повірки вимірювальних та управляючих систем.

ДП НДІ «Система» веде підкомітет ПК-93/1 національного технічного комітету стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» (ТК-93) та активно співпрацює з міжнародним технічним комітетом ISO/TC-176.

Технічному комітету з акредитації України ДП НДІ «Система» доручено вести підкомітет ПКА-08 «Управління системами якості, довкіллям та персоналом. Послуги».

Одним із важливих науково-практичних напрямків діяльності інституту є проведення досліджень та надання послуг у галузі оцінки відповідності. Зокрема, в інституті працює науково-методичний центр сертифікації готельних послуг. Вченими інституту розроблено методичні засади сертифікації послуг короткострокового розміщення (проживання), у тому числі послуг готелів, мотелів, турбаз, пансіонатів, санаторіїв будинків та баз відпочинку, індивідуальних засобів розміщення. Розроблено перші національні стандарти у сфері туристичних послуг. Інститут веде навчання, перепідготовку кадрів та консультації щодо сертифікації готельних послуг для фахівців усієї України. Науково-методичний центр організовує та проводить семінари для керівників готельних підприємств щодо підвищення якості готельних послуг та впровадження систем менеджменту якості.

### 5.3.4 Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія») веде свій літопис з 2 лютого 1940 року, коли при Івано-Франківському (на той час Станіславському) облвиконкомі був створений підрозділ з 6 осіб державної метрологічної служби Комітету в справах мір і вимірювальних приладів [24].

Предметом діяльності ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» є:

– надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам інформаційних послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;

– здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту споживачів;

– виконання функцій наукового метрологічного центру;

– виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, які не заборонені законодавством та передбачені Статутом.

## 5.4 Види національних метрологічних служб

### 5.4.1 Служба єдиного часу та еталонних частот

Служба єдиного часу та еталонних частот (далі – Служба) – це система структурних підрозділів підприємств, установ та організацій, які постійно проводять науково-метрологічну діяльність з вимірювань часу та частоти в єдиних на всій території України одиницях та шкалах та забезпечення споживачів часів-частотної інформації з відповідною технічною базою.

Основними завданнями Служби є:

- здійснення міжгалузевої координації;

- виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу та частоти;

- визначення параметрів обертання Землі;

- надання тимчасової інформації та інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.

Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

- відтворення та зберігання одиниць часу та частоти з високою можливою точністю в Україні;

- відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її зі шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

- формування та передача еталонних сигналів часу та частоти каналами радіо, телебачення, зв’язку та Інтернету, а також забезпечує споживачів таких сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

- проведення оцінки точності передачі еталонних сигналів, у тому числі технічними засобами недержавних організацій та доведення такої інформації споживачам еталонних сигналів;

- визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі, а також споживачів, що забезпечують, відповідною інформацією;

- проведення аналізу простежуваності вимірювань часу та частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

- участь у розробці та впровадженні нормативних документів щодо вимірювання часу та частоти;

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з метою підвищення точності відтворення та зберігання одиниць часу та частоти та шкал часу, передачі еталонних сигналів, створення високоточних засобів вимірювань для вимірювань часу та частоти;

- здійснення міжнародного співробітництва з вимірювання часу та частоти;

- надання в межах своїх повноважень науково-методичних консультацій;

- надання інформації про час, еталонні частоти та параметри обертання Землі, яка є вихідною для застосування в Україні.

Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономіки України.

Мінекономіки визначає серед наукових метрологічних центрів, що входять до складу системи Служби, Головний центр Служби, який:

- забезпечує відтворення та зберігання одиниць часу та частоти з високою можливою точністю в Україні;

- здійснює координацію науково-метрологічної діяльності, пов'язаної з вимірюванням та обчисленням часу території України;

- взаємодіє зі структурними підрозділами підприємств, установ та організацій, що становлять систему Служби та подають інформацію про свою діяльність у Службі Головного центру Служби;

- подає Мінекономіки узагальнений звіт про діяльність Служби;

- розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про точний час та дату в Україні, інформацію про діяльність Служби;

- співпрацює з іншими підприємствами, установами та організаціями, що підтримують функціонування систем передачі, прийому та контролю еталонних сигналів.

Систему Служби складають:

1) структурний підрозділ Національного наукового центру «Інститут метрології», що відноситься до сфери управління Мінекономрозвитку та:

- виконує роботи з відтворення та зберігання одиниць часу та частоти, відтворення та зберігання національної шкали часу UTC(UA) та порівняння її зі шкалою Всесвітнього координованого часу UTC;

- виконує роботи з формування та передачі еталонних сигналів каналами радіо, телебачення, зв’язку та Інтернету, а також забезпечення споживачів цих сигналів необхідною інформацією довідкового характеру;

- оцінює точність передачі еталонних сигналів, зокрема технічними засобами недержавних організацій, та доводить таку інформацію споживачам еталонних сигналів;

- виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з метою підвищення точності відтворення та зберігання одиниць часу та частоти та шкал часу, удосконалює методи передачі еталонних сигналів, створює нову вимірювальну техніку;

- проводить аналіз простежуваності вимірювань часу та частоти та постійне вдосконалення методів аналізу;

- здійснює міжнародне співробітництво з вимірювань часу та частоти та бере участь у міжнародній кооперації з формування шкали атомного часу TAI;

- забезпечує проведення фундаментальних наукових досліджень з метою підвищення точності вимірювання часу та частоти на основі використання нових фізичних принципів та нових наукових технологій;

2) структурний підрозділ державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», що відноситься до сфери управління Мінекономрозвитку та зберігання шкали координованого часу UTC(UC) вторинного еталона одиниць часу та частоти, синхронізованої з національною шкалою часу UTC(UA), формування та передача каналами зв’язку еталонних сигналів науково-технічним комплексам та засобам вимірювальної техніки споживачів;

3) структурний підрозділ Метрологічного центру військових еталонів Збройних сил України Міноборони, який здійснює оперативний контроль еталонних сигналів, що використовуються Збройними силами, забезпечує єдність та точність вимірювань часу та частоти у Збройних силах та інших військових формуваннях;

4) структурний підрозділ Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук, яка здійснює координацію робіт з визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі, що виконуються астрономічними обсерваторіями, станціями лазерних спостережень штучних супутників Землі, пунктами прийому сигналів космічних навігаційних систем. здійснюють спостереження з метою визначення параметрів обертання Землі та забезпечує споживачів відповідною інформацією;

5) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку та забезпечують передачу еталонних сигналів різними каналами зв'язку;

6) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо та забезпечують формування та впровадження еталонних сигналів у програми телебачення та України;

7) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного космічного агентства (ДКА) та забезпечують використання супутникових каналів зв'язку для передачі, прийому та контролю еталонних сигналів.

У технічній базі Служби є:

- еталонна база Служби – національний первинний еталон одиниць часу та частоти, а також вторинні еталони одиниць часу та частоти Національного наукового центру Інститут метрології та державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів;

- система передачі еталонних сигналів - комплекси технічних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо, ДКА які забезпечують передачу еталонних сигналів по всій території України через радіо, телебачення, супутникові канали зв'язку тощо;

- система контролю еталонних сигналів – технічні засоби Національного наукового центру Інститут метрології, Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України Міноборони, які забезпечують контроль та управління передачею еталонних сигналів та інформаційне обслуговування споживачів таких сигналів;

- система визначення всесвітнього часу та параметрів обертання Землі – науково-технічні комплекси підприємств, установ та організацій Національної академії наук, Мінекономрозвитку, ДКА, МОН та Міноборони, за допомогою яких визначаються параметри обертання Землі.

### 5.4.2 Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів

Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів – це система підприємств, установ та організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, які постійно проводять науково-метрологічну діяльність з розробки та застосування стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів (далі – стандартні зразки).

Основними завданнями Служби є:

- здійснення міжгалузевої координації;

- забезпечення єдності вимірювань і простежуваності у тих видах вимірювань, які можуть бути забезпечені за допомогою еталонів;

- виконання робіт, пов'язаних з розробкою та впровадженням стандартних зразків.

Служба відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

- науково-методичне керівництво роботою з розробки та застосування стандартних зразків;

- визначення та прогнозування потреб економіки та невиробничої сфери у стандартних зразках;

- визначення основних напрямів розробки та встановлення необхідної точності стандартних зразків, що застосовуються в економіці та невиробничій сфері;

- проведення наукових досліджень зі створення нових типів стандартних зразків;

- здійснення міжнародного співробітництва з розробки та застосування стандартних зразків.

Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономіки України.

З метою здійснення координації науково-метрологічної діяльності та забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, які беруть участь у роботі Служби, Мінекономіки визначає науково-методичний центр Служби наукових метрологічних центрів, який може забезпечити документально підтверджене спостереження встановлених значень властивостей стандартних зразків до національним еталонам основних одиниць та забезпечити найменшу невизначеність вимірів таких значень.

Систему Служби складають:

1) науково-методичний центр Служби, який:

- здійснює науково-методичне керівництво та координацію робіт зі створення стандартних зразків виробниками стандартних зразків;

- проводить наукові дослідження щодо створення стандартних зразків;

- здійснює встановлення значень властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31;

- визначає в установленому законодавством порядку придатність стандартних зразків до застосування під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

- розробляє настанови та рекомендації щодо розробки та застосування стандартних зразків;

- здійснює міжнародне співробітництво з розробки та застосування стандартних зразків;

- бере участь у розробці державних науково-технічних програм у галузі метрології та метрологічної діяльності щодо створення стандартних зразків;

- надає в межах своїх повноважень науково-методичні консультації щодо розробки та застосування стандартних зразків;

- подає Мінекономрозвитку звіт про діяльність Служби;

- визначає в установленому законодавством порядку придатність стандартних зразків до застосування під час проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

- розробляє настанови та рекомендації щодо розробки та застосування стандартних зразків;

- здійснює міжнародне співробітництво з розробки та застосування стандартних зразків;

- бере участь у розробці державних науково-технічних програм у галузі метрології та метрологічної діяльності щодо створення стандартних зразків;

- надає в межах своїх повноважень науково-методичні консультації щодо розробки та застосування стандартних зразків;

- подає Мінекономрозвитку звіт про діяльність Служби;

2) виробники стандартних зразків, які мають у встановленому порядку підтверджену компетентність, які:

– створюють стандартні зразки для задоволення потреб економіки чи невиробничої сфери та встановлюють значення властивостей таких стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань та простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31;

– залучаються науково-методичним центром Служби до наукових досліджень зі створення стандартних зразків.

### 5.4.3 Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів – це система підприємств, установ і організацій усіх форм власності, їх структурних підрозділів, об’єднаних постійною науково-метрологічною діяльністю щодо розроблення і впровадження стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів [25].

Основними завданнями Служби є:

- здійснення міжгалузевої координації;

- забезпечення єдності вимірювань шляхом впровадження стандартних довідкових даних;

- забезпечення виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює науково-методичне керівництво роботами з розроблення і впровадження стандартних довідкових даних;

- визначає і прогнозує виникнення в економіці та невиробничій сфері потреб у стандартних довідкових даних;

- визначає пріоритети розроблення стандартних довідкових даних, що впроваджуються в економіці та невиробничій сфері;

- проводить наукові дослідження щодо розроблення нових стандартних довідкових даних;

- організовує міжнародне співробітництво з питань розроблення і впровадження стандартних довідкових даних.

Координацію діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку Служби здійснює Мінекономрозвитку.

Для здійснення координації науково-метрологічної діяльності та забезпечення взаємодії підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, що беруть участь у роботі Служби, Мінекономрозвитку визначає науково-методичний центр Служби із числа наукових метрологічних центрів, які можуть забезпечити єдність вимірювань з розроблення і впровадження стандартних довідкових даних.

Систему Служби становлять:

1) науково-методичний центр Служби, який:

- здійснює науково-методичне керівництво та координацію науково-дослідних робіт з розроблення стандартних довідкових даних;

- проводить науково-дослідні роботи із створення стандартних довідкових даних;

- проводить атестацію стандартних довідкових даних згідно з ДСТУ 2568;

- надає відповідно до компетенції науково-методичні консультації щодо розроблення і впровадження стандартних довідкових даних;

- подає Мінекономрозвитку узагальнений звіт про діяльність Служби;

2) підприємства, установи і організації усіх форм власності, їх структурні підрозділи, які:

- проводять наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки у сфері метрології та метрологічної діяльності для задоволення потреб економіки або невиробничої сфери у стандартних довідкових даних;

- можуть залучатися науково-методичним центром Служби до проведення науково-дослідних робіт з розроблення стандартних довідкових даних.

Затвердження стандартних довідкових даних здійснює Мінекономрозвитку.

## 5.5 Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій

У центральних органах виконавчої влади, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державна політика у сфері метрологічного нагляду, в інших державних органах, в органах управління об'єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов'язаних із забезпеченням єдності вимірів у певних сферах діяльності.

На підприємствах та організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, обов'язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

Структура, функції, права та обов'язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визначаються положеннями про такі служби, які затверджуються керівниками цих органів, підприємств та організацій.

### 5.5.1 Загальні положення щодо метрологічних служб

1. Типове положення встановлює структуру, основні функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - метрологічні служби), а також основні функції, права та обов’язки осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях [26].

Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб визначаються положеннями про такі служби, розробленими згідно з Типовим положенням, які затверджуються керівниками центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій.

2. Метрологічні служби можуть утворюватися:

- у центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, для виконання робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності;

- в органах управління об'єднань підприємств для виконання делегованих підприємствами, що входять до складу об'єднань, функцій з метою виконання робіт (надання послуг) щодо забезпечення єдності вимірювань у визначених сферах діяльності;

- на підприємствах, в установах та організаціях для виконання робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності [3].

На підприємствах, в установах та організаціях, що виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

3. Метрологічні служби виконують роботи (надають послуги) у сфері законодавчо регульованої метрології, до якої належать види діяльності, визначені статтею 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

### 5.5.2 Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів

1. Структура метрологічної служби центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу містить або поєднує в собі:

- структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, на які покладено функції метрологічної служби;

- структурні (відокремлені) підрозділи органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, на які покладено функції метрологічної служби, або осіб, відповідальних за забезпечення єдності вимірювань.

2. Основними функціями метрологічної служби центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу є:

- забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

- здійснення аналізу стану забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

- організація, проведення аналізу інформації стосовно міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери 
управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

- забезпечення ефективної взаємодії з іншими суб’єктами структури національної метрологічної служби щодо забезпечення єдності вимірювань;

- розроблення програм щодо вдосконалення забезпечення єдності вимірювань, спрямованих на підвищення безпечності та якості продукції, що випускається (послуг, що надаються), шляхом підвищення точності та достовірності результатів перевірки на всіх етапах технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг) з використанням засобів вимірювальної техніки;

- здійснення аналізу матеріалів, наданих метрологічними службами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, або особами, відповідальними за забезпечення єдності вимірювань, щодо наявності, використання та потреби в методиках вимірювань та засобах вимірювальної техніки; підготовка пропозицій з упорядкування їх номенклатури;

- участь у розробленні сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

- підготовка пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- підготовка пропозицій та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

- розроблення планів робіт з перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів з метрології та метрологічної діяльності;

- організація і проведення експертизи технічних завдань, звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що проводяться у визначеній сфері діяльності;

- організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

- організація нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань забезпечення єдності вимірювань, інших заходів з обміну досвідом у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- облік підприємств, установ та організацій у визначеній сфері діяльності, що займаються виробництвом, ремонтом, продажом і прокатом засобів вимірювальної техніки, виконують певні вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології, а також повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки, та калібрувальних лабораторій;

- підтримка в контрольному стані нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності з метою інформаційного забезпечення;

- організація робіт з підвищення кваліфікації метрологів та фахівців, що працюють у відповідних метрологічних службах.

3. Метрологічна служба центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу має право:

– отримувати в установленому порядку від органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, необхідні узагальнені звіти та інші матеріали щодо забезпечення єдності вимірювань;

– координувати роботу метрологічних служб органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, щодо додержання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [3], технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4. Метрологічна служба центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу зобов’язана додержуватися метрологічних вимог.

### 5.5.3 Метрологічні служби органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань

1. Метрологічна служба органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації очолюється головним метрологом, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації.

Структура метрологічної служби органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації містить або поєднує в собі структурні або відокремлені підрозділи, що здійснюють діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Якщо через недостатній обсяг робіт (надання послуг) із забезпечення єдності вимірювань утворення метрологічних служб є недоцільним, призначається відповідальна особа, на яку покладаються функції із забезпечення єдності вимірювань.

2. Основними функціями метрологічної служби органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації та особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, є:

- здійснення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях розроблення та виготовлення продукції (надання послуг);

- забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

- узагальнення результатів аналізу та оцінки стану засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і використання, а також забезпечення єдності вимірювань для розроблення та виробництва продукції (надання послуг);

- визначення необхідної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх застосування з метою ефективного контролю технологічних процесів та характеристик готової продукції (послуги, що надається);

- надання методичної та практичної допомоги органам управління об’єднань підприємств, підприємствам, установам та організаціям щодо розроблення і застосування нових засобів вимірювальної техніки;

- забезпечення зберігання еталонів, засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів повірки;

- створення та застосування сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

- участь у розробленні методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки та створенні допоміжних засобів повірки, узгодження пропозицій щодо їх розроблення та випуску із заінтересованими органами управління об’єднань підприємств, підприємствами, установами та організаціями;

- участь у розробленні стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

- проведення експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації, звітів про науково-дослідні роботи;

- розроблення та застосування стандартів та інших документів органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, що регламентують питання забезпечення єдності вимірювань;

- проведення моніторингу причин виготовлення неякісної продукції (надання неякісної послуги), що не відповідає метрологічним вимогам;

- організація проведення в установленому порядку калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;

- установлення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки;

- взаємодія з науковими метрологічними центрами та державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність;

- проведення внутрішньої перевірки органами управління об’єднань підприємств, підприємствами, установами та організаціями щодо забезпечення єдності вимірювань у визначеній сфері діяльності;

- організація і проведення робіт з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки метрологів та фахівців, що працюють у відповідних метрологічних службах.

3. Метрологічній службі органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації або особі, відповідальній за забезпечення єдності вимірювань, надається право:

- залучати до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань інші структурні (відокремлені) підрозділи;

- отримувати від керівників підрозділів матеріали і відомості, необхідні для виконання своїх обов’язків;

- вимагати від підприємств, установ, організацій (їх структурних (відокремлених) підрозділів) припинення порушень метрологічних вимог в установленому органом управління об’єднань підприємств (підприємством, установою, організацією) порядку;

- бути представником за дорученням керівництва органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації в інших організаціях і центральних органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції метрологічної служби (особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань);

- подавати керівництву органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації пропозиції щодо впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки.

4. Метрологічні служби органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань, зобов’язані додержуватися метрологічних вимог.

Запитання для самоперевірки до одинадцятої лекції:

1. Які функції виконує ННЦ «Інститут метрології»?

2. Які види вимірювань види вимірювань за ННЦ «Інститут метрології»?

3. Які основні завдання виконує ДП «Укрметртестстандарт»?

4. За якими напрямами ведеться наукова діяльність ДП НДІ «Система»?

5. Що є предметом діяльності ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»?

6. Що таке Служба єдиного часу та еталонних частот?

7. Що таке Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів?

8. Які основні завдання виконує Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів?

9. Що таке Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів?

10. Які основні завдання виконує Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів?

11. Де можуть утворюватися метрологічні служби?

12. Які основні функції метрологічної служби центрального органу виконавчої влади або іншого державного органу?

13. Які основні функції метрологічної служби органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації та особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань?

14. Які права надаються Метрологічній службі органу управління об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації або особі, відповідальній за забезпечення єдності вимірювань?

Література для додаткового вивчення: [3, 20, 21, 22, 23, 24, 25].

Лекція 12

Мета лекції – ознайомиться з основними видами метрологічної діяльності.

# 6. МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД

## 6.1 Метрологічний нагляд та його види

1. Метрологічним наглядом є діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності [3].

Видами метрологічного нагляду є:

- державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;

- метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

- метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

3. Метрологічний нагляд здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.

## 6.2 Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів

1. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів здійснюється відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

## 6.3 Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:

– стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;

– додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;

стану та дотримання правил

застосування ЗВТ

ВИДИ МЕТРОЛОГІЧНОГО

НАГЛЯДУ

державний ринковий нагляд

за відповідністю законодавчо

регульованих ЗВТ

вимогам технічних регламентів

метрологічний нагляд

за законодавчо

регульованими ЗВТ, що

перебувають в експлуатації

(80 категорій ЗВТ)

метрологічний нагляд за

кількістю фасованого

товару в упаковках

додержання вимог

до періодичної

повірки ЗВТ

застосування дозволених

одиниць вимірювання

під час експлуатації ЗВТ

– застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Рисунок 6.1 – Види метрологічного нагляду.

2. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України «"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

## 6.4 Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках

1. Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.

2. На упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, а у випадках, встановлених нормативно-правовими актами, - також інша інформація згідно з метрологічними вимогами до відповідних фасованих товарів.

3. Метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.

4. Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

## 6.5 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

1) перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги);

2) подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;

3) перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;

4) у разі виявлення порушення метрологічних вимог:

- забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;

- анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

- видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;

- забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;

- вживає в порядку, встановленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

- вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;

- надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством;

5) здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Кабінету Міністрів України.

2. Поновлення застосування та випуску з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, реалізації партій фасованих товарів в упаковках здійснюється на підставі позитивних висновків повторної перевірки.

3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, щодо здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів встановлюються Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

6.6 Права та обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду

1. Державні інспектори з метрологічного нагляду, якими є уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (далі - державні інспектори), під час виконання своїх обов’язків мають право:

- відповідно до вимог законодавства та за умови пред’явлення службового посвідчення відвідувати суб’єктів господарювання з додержанням встановлених у них порядку і режиму роботи;

- за згодою суб’єктів господарювання, що перевіряються, використовувати під час проведення перевірки їх технічні засоби та залучати до перевірок їх працівників;

- одержувати необхідні відомості та матеріали з метрологічної діяльності;

- складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;

- видавати приписи про усунення порушення метрологічних вимог;

- вносити пропозиції щодо передачі до правоохоронних органів матеріалів про порушення метрологічних вимог.

2. Справи про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності розглядаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, його заступниками та іншими уповноваженими керівником посадовими особами за місцезнаходженням цього органу.

3. Державні інспектори зобов’язані здійснювати метрологічний нагляд з додержанням вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4. Права та обов’язки державних інспекторів у межах здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів встановлюються Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

## 6.7 Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами

1. Працівники правоохоронних органів повинні надавати допомогу державним інспекторам у виконанні ними службових обов’язків та припиняти незаконні дії осіб, які перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на державних інспекторів.

# 7 ВИДИ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність метрологічних служб підприємств включає різні види робіт. До основних видів метрологічної діяльності належать:

1. Аналіз стану вимірювань.

2. Метрологічна експертиза нормативної документації.

3. Повірка засобів вимірювання.

4. Калібрування засобів вимірювання.

Останні два види діяльності ми вже розглянули, докладніше розглянемо перший та другий види метрологічної діяльності.

## 7.1 Аналіз стану вимірювань

Аналіз стану вимірювань здійснюється з метою встановлення відповідності сучасним вимогам науки і техніки засобів та методів вимірювань, що застосовують у різних галузях народного господарства. На основі аналізу розробляються заходи щодо удосконалення метрологічного забезпечення підприємств, оснащення їх сучасними засобами та методами вимірювання, необхідних для підвищення ефективності виробництва та забезпечення якості продукції.

Для аналізу метрологічного забезпечення на підприємствах створюється комісія. Обстеження підприємства комісія здійснює за напрямами, аналізуючи:

• стан та наявність НД продукції, методів випробувань та контролю, в обов'язковому порядку аналізуються державні та галузеві стандарти, технічні умови, конструкторську та технологічну документацію, методи випробувань;

• рівень стандартизації методик виконання вимірювань;

• стан оснащення виробничих (технологічних) процесів необхідними засобами та методиками вимірювань;

• стан організаційної структури та ефективності діяльності метрологічної служби;

• стан метрологічного обслуговування ЗВТ, що застосовуються на підприємстві.

За результатами аналізу стану вимірювань для підприємства складається пояснювальна записка, з пропозиціями щодо поліпшення метрологічного забезпечення виробництва підприємства. Ці пропозиції включаються до загального плану організаційно-технічних заходів удосконалення метрологічного забезпечення підприємства або до коригувальних впливів системи якості виробництва підприємства.

З усіх видів метрологічної діяльності найважливішу роль у вдосконаленні виробничих процесів виготовлення різних товарів та підвищення їх якості відіграє аналіз стану вимірювань та метрологічного забезпечення виробництва.

## 7.2 Метрологічна експертиза нормативної технічної документації

### 7.2.1 Загальні положення та завдання метрологічної експертизи

Під метрологічною експертизою конструкторської та технологічної документації розуміють аналіз та оцінку технічних рішень щодо вибору параметрів, що підлягають вимірюванню, встановленню норм точності та забезпеченню методами та засобами вимірювань процесів розробки, виготовлення, випробування, експлуатації та ремонту виробів.

Експертизу проводять при розробці проектів нових технологічних процесів, установок, машин, апаратів та приладів з метою:

• удосконалення метрологічного забезпечення технологічного процесу;

• скорочення тривалості технологічної підготовки виробництва та можливих втрат, пов'язаних із застосуванням недосконалих або недостатньо точних засобів та методів вимірювань;

• забезпечення надійного визначення параметрів, що характеризують якість готових виробів, напівфабрикатів, матеріалів та гарантії стабільності технологічних процесів, роботи обладнання та інструментів.

В результаті проведення експертизи документації мають бути виявлені доцільність застосування стандартизованих та уніфікованих засобів та методів виконання вимірювань, рівень механізації та автоматизації існуючих та необхідність розробки нових засобів вимірювань, контролю та випробувань, а також методів та засобів їх метрологічної повірки або калібрування.

Експертизу документації здійснюють відповідно до правил та положень, регламентованих державними стандартами. Серед цих НД насамперед використовують:

1) Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), стандарти ЕСКД позначаються перед номером стандарту цифрою 2, наприклад, ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. «Єдина система конструкторської документації. Загальні положення».

2) Єдина система технологічної документації (ЕСТД), стандарти ЕСТД позначаються цифрою 3, наприклад, ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 «Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення».

3) ДСТУ-Н РМГ 63:2013 «Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації».

4) Система стандартів безпеки праці (ССБП), стандарти ССБП позначаються цифрою 12, наприклад, ДСТУ ГОСТ 12.2.113:2007 «Преси кривошипні. Вимоги щодо безпеки».

5) Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЕСТПВ) стандарти ЕСТПВ позначаються цифрою 14, наприклад, ГОСТ 14.004-83 «Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий»;

6) ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення».

7) Галузеві стандарти, Стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України та інша НТД підрозділів метрологічної служби (МС).

Експертизу документації здійснюють підприємства (організації), а також конструкторські та технологічні підрозділи та служби стандартизації під методичним керівництвом та контролем метрологічної служби підприємств.

За наявності необхідної НТД, яка визначає вимоги до метрологічного забезпечення, проводять метрологічний контроль. Якщо такої документації немає, то необхідна метрологічна експертиза.

Метрологічний контроль чи експертизу рекомендується проводити одночасно з нормоконтролем конструкторської та технологічної документації. Нормоконтроль проводить спеціальний нормоконтролер.

Конкретні види конструкторських та технологічних документів, що підлягають експертизі або контролю на різних стадіях розробки; порядок подання документації на експертизу; методики проведення експертизи окремих видів документів, підрозділи підприємства (організації), які проводять експертизу, та її тривалість регламентуються залежно від виду виробів та характеру виробництва галузевими стандартами, стандартами підприємств та наказами підприємства.

Метою метрологічної експертизи є:

1. Визначення оптимальності номенклатури вимірюваних параметрів під час контролю з метою забезпечення ефективності та достовірності контролю якості та взаємозамінності. Виконання цього завдання вимагає залучення наступних документів:

• операційної картки (ОК);

• технологічної інструкції (ТІ);

• карти технологічного процесу (КТП);

• карти типового технологічного процесу (КТТП);

• операційної картки типової (ОКТ);

• відомості операцій технічного контролю (ВОТК);

• операційна картка технічного контролю (ОКТК).

2. Визначення відповідності показників точності вимірювань вимогам ефективності та достовірності контролю та взаємозамінності.

3. Визначення відповідності показників точності вимірювань вимогам забезпечення оптимальних режимів технологічних процесів на основі аналізу вимог викладених у ТІ, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК.

4. Визначення повноти та правильності вимог до методик виконання вимірювань (на основі ТІ, ВОТК, ОКТК).

5. Визначення повноти та правильності вимог до засобів вимірювання, відповідності їх технічних параметрів сучасному рівню вимірювальної техніки, вимогам державних стандартів та способів їх нормування (на основі ТІ, ВОТК, ОКТК).

6. Забезпечення виконання вимог до показників надійності ЗВТ.

7. Оцінка правильності вибору засобів вимірювань (у тому числі нестандартних) та методик виконання вимірювань (на основі всіх документів).

8. Забезпечення пріоритетного застосування стандартизованих чи наявних атестованих методик виконання вимірювань (на основі ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).

9. Забезпечення правильності рекомендацій щодо організації та проведення вимірювань для забезпечення безпеки праці.

10. Оцінка забезпечення застосовуваними ЗВТ мінімальної трудомісткості та собівартості контрольних операцій при заданій точності (на основі ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).

11. Оцінка відповідності часу вимірювання ЗВТ продуктивності технологічного обладнання (на основі ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).

12. Виявлення можливості та пріоритетного застосування уніфікованих автоматизованих засобів вимірювання, що забезпечують отримання заданої точності вимірювань та необхідної продуктивності (на основі ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).

13. Визначення доцільності обробки на комп'ютері результатів вимірювань, наявності стандартних або спеціальних програм обробки та відповідності їх вимогам обробки результатів вимірювань (округлення, розрядність тощо), а також форм подання результатів вимірювань, контролю та випробувань (на основі ТІ).

14. Визначення правильності назв та позначень фізичних величин та їх одиниць (необхідні всі документи).

### 7.2.2 Організація та порядок проведення метрологічної експертизи

Підприємства здійснюють експертизу документації, що розробляється, а також документації, що надійшла від інших організацій. Представники організацій, від яких надійшла документація, можуть бути залучені для проведення експертизи. Номенклатура виробів, документація яка підлягає експертизі, визначаються планом експертизи. У плані може бути враховано проведення експертизи виробів як основного так  і допоміжного виробництв. Документація на вироби, що виробляються основним виробництвом, є обов'язковою і її наявність передбачають у річних планах і проводять їх експертизу у міру розробки  цієї документації.

Підрозділи, що розробляють конструкторську та технологічну документацію, надають метрологічній службі пропозиції щодо черговості експертизи документації щодо кожного виробу, включеного до річного плану із зазначенням термінів подання документів та проведення експертизи.

Терміни розгляду поданої документації та видачі зауважень щодо неї встановлює метрологічна служба залежно від значущості, складності, обсягу різноманітних документів. Метрологічна служба узагальнює пропозиції розробників та складає річний графік проведення експертизи, погоджує його з розробниками документації та подає на затвердження керівництву підприємства.

Підрозділи, що розробили документацію, готують і подають згідно з затвердженим план-графіком технічну документацію метрологічної службі або особам відповідальним за проведення експертизи. Документація на експертизу має подаватися комплексно згідно з державними стандартами.

На основі проведення експертизи розробляються пропозиції щодо внесення необхідних змін до документації. Пропозиції мають носити конкретний характер, наприклад, замінити один вид засобу вимірювання іншим, або зводитися до констатації факту про неприйнятність встановлених норм точності або розроблених методів контролю та вказівки про необхідність їх переробки.

Оформлені у вигляді списку пропозицій та зауважень, пропозиції підписуються особою, яка проводила експертизу, і затверджується головним метрологом підприємства. Документацію разом із списком пропозицій та зауважень повертають розробникам для внесення поправок.

При наявності великої кількості зауважень, чи серйозному їх характері, документація може бути повернута на доопрацювання (без виявлення повного обсягу недоліків) з наступним повторним поданням на експертизу. Питання про терміни повторної експертизи вирішують керівник підрозділу-розробника документації та головний метролог підприємства.

Результати експертизи технічної документації, що діє на даному підприємстві, або яка надійшла від інших організацій та підприємств, за якими потрібно оформлення змін технічної документації або розробка заходів щодо підвищення ефективності метрологічного забезпечення, наводять у експертному висновку складеному у двох примірниках. Перший екземпляр направляють розробнику, а другий за його підписом з датою, зберігають у підрозділі, який проводив експертизу.

Технічну документацію, що пройшла експертизу, після коригування візують особи, відповідальні за її проведення. Без візи відділу головного метролога документи не можуть бути подані на затвердження.

У разі розбіжностей між відділом-розробником документації та метрологічною службою остаточне рішення приймає керівництво підприємства.

Документацію, що пройшла експертизу, реєструють у спеціальному журналі, при цьому копії списків пропозицій та зауважень до документації та експертні висновки складають на зберігання в архіві.

За результатами експертизи, аналізу внутрішньозаводського браку та дефектів продукції, зазначених у рекламаціях та протоколах випробувань, перевірки дотримання вимог НТД, контролю за станом та правильністю застосування ЗВТ у виробництві щорічно, або після завершення основного етапу підготовки виробництва, метрологічна служба підприємства розробляє спільно з технологічними та конструкторськими підрозділами організаційно-технічні заходи, створені задля подальше вдосконалення метрологічного забезпечення виробництва.

Фахівцям (експертам-метрологам, спеціальним нормо-контролерам тощо), відповідальним за проведення експертизи слід керуватися положеннями стандартів, що діють на момент експертизи, та іншої НТД.

### 7.2.3. Метрологічна експертиза конструкторської документації

Конструкторська документація підлягає метрологічній експертизі з метою забезпечення ефективності вимірювань при контролі виробів у процесі розробки, виготовлення, експлуатації та обслуговування.

У процесі проведення метрологічної експертизи конструкторської документації вирішують такі задачі:

• перевірка оптимальності номенклатури та обґрунтованості норм точності контрольованих параметрів з метою забезпечення ефективності та достовірності контролю якості та взаємозамінності;

• оцінка забезпечення конструкції виробу можливостями контролю необхідних параметрів у процесі їх виготовлення, випробування, експлуатації та ремонту;

• перевірка відповідності засобів та методів вимірювання сучасним вимогам виробництва при забезпеченні мінімальної трудомісткості та собівартості контрольних операцій при заданій точності;

• встановлення правильності та обґрунтованості вимог до засобів вимірювальної техніки;

• перевірка повноти вимог та норм методів вимірювання;

• оцінка правильності вибору засобів та методик виконання вимірювань;

• встановлення правильності найменувань та позначень фізичних величин та їх одиниць.

У процесі проведення метрологічної експертизи конструкторської документації підлягають перевірці такі документи:

- технічне завдання;

- ескізний проект;

- робоча документація;

- технічні умови;

- пояснювальна записка;

- програма та методика випробувань;

- експлуатаційна документація;

- карта технічного рівня та якості продукції;

- розрахунки;

- протоколи всіх видів випробувань;

- стандарти підприємств;

- раціоналізаторські пропозиції на засоби вимірювання.

Документація на метрологічний контроль має подаватися комплектно, в межах одного виробу. При контролі креслень допускається документація обсягом складальної одиниці.

Окрім цього, розробник за потреби має подати додаткову інформацію. Наприклад, при контролі технічних умов мають бути подані: технічне завдання на розробку продукції, карта технічного рівня та якості; технічний, ескізний проект або інший документ, в якому наводиться обґрунтування прийняття рішень щодо метрологічного забезпечення даної продукції, креслення, експлуатаційні документи або інші документи, що дозволяють розібратися у пристрої, складі та принципі дії виробу (продукції) та документ, що відображає результати метрологічного контролю технічного завдання.

При контролі програм та методик випробувань розробником додатково надається така документація: технічне завдання на розробку продукції, текстова конструкторська документація (технічні умови на продукцію, пояснювальна записка, карта технічного рівня, експлуатаційна документація); креслення загального вигляду, різні схеми; документація на унікальне обладнання та засоби випробувань; протокол проведення дослідницьких випробувань макетного зразка чи складових експериментальних одиниць, результати науково-дослідної роботи.

На виконання завдання керівниками проекту з урахуванням вихідних вимог замовника, тобто заявки, повинна бути вироблена чітка конструктивна концепція, для чого і проводять метрологічну експертизу заявки. У ході її встановлюють обсяг вимог до метрологічного забезпечення виробів та дають попередню оцінку вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробів. Експертиза заявки дозволяє визначити обґрунтування та достатність норм точності, встановлених для виробів. У процесі експертизи визначають відповідність встановленим нормам точності державним та галузевим стандартам, якщо їхня дія поширюється на вироби. При цьому також виявляють придатність до контролю встановлених норм точності за допомогою існуючих або запланованих до розробки та виготовлення засобів вимірювальної техніки.

При метрологічній експертизі технічного завдання має бути встановлений обсяг вимог до метрологічного забезпечення розробки виробу та оцінка вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробу. При метрологічній експертизі технічного завдання перевіряються:

- необхідність проведення метрологічних досліджень при розробці виробів, їх види та обсяг;

- необхідність розробки нових спеціальних засобів та методів вимірювання, які будуть використовуватися при розробці виробу;

- необхідність додаткових вимірювальних засобів;

- необхідність виділення або побудови приміщення та придбання спеціального обладнання для забезпечення умов проведення метрологічних досліджень, пов'язаних із розробкою виробу;

- необхідність у розробці спеціальних вимірювальних засобів та методів вимірювання для метрологічного забезпечення виробництва виробу;

- правильність вибору та технічне обґрунтування вихідних параметрів, що забезпечують достовірну оцінку якості виробу;

- правильність встановлення норм точності вимірювання.

У процесі метрологічної експертизи ескізного проекту розглядають рекомендації, які вироблені під час експертизи технічної пропозиції, та перевіряють відповідність норм точності, встановлених для виробу.

Метрологічна експертиза технічного проекту включає перевірку виконання рекомендацій експертизи ескізного проекту щодо відповідності встановлених для виробу норм точності, тим, які містяться в ескізному проекті. Технічний проект після погодження, проведення експертизи та затвердження в установленому порядку є основою для розробки робочої конструкторської документації.

Робочу документацію на виріб розглядають у два етапи:

1) робочу документацію на дослідний зразок (дослідну серію);

2) робочу документацію для серійного та масового виробництва.

Розроблена робоча конструкторська документація підлягає метрологічній експертизі, за якої перевіряють закладені у ній норми точності та методи контролю. За метрологічної експертизи норм точності перевіряють:

• взаємне ув’язування допусків, встановлених на розміри, відхилення форми, розташування поверхонь та шорсткість поверхні;

• достовірність встановлених норм точності для всіх елементів, що визначають вихідні параметри виробу, можливість контролю норм точності засобами вимірювань, які є у виробника;

• обґрунтування норм точності та вибору нормативних параметрів, які проводять у разі неможливості або труднощі контролю засобами вимірювань, що є в наявності.

У процесі перевірки конструкторської документації слід перевірити правильність розрахунку розмірних ланцюгів, що визначають вихідні параметри виробу, використовуючи пояснювальні записки та розрахунки, та переконатися у правильності ходу розрахунків, а при необхідності – і у правильності викладок.

Перевірка норм точності входить у обов'язки конструкторської та технологічної служб, і під час експертизі її проводять вибірково. У разі виявлення великої кількості недоліків та відхилень, може бути ухвалено рішення про повернення документації на доопрацювання.

Велике значення під час проведення експертизи має перевірка методів контролю. У ході її виконання перевіряють:

• правильність методів контролю, які передбачають забезпечення вимірювань із допустимою похибкою;

• правильність вибору засобів вимірювальної техніки, враховуючи передбачені вимоги методів виконання вимірювань;

• обґрунтованість норм точності та правильності вибору нормованих параметрів;

• обґрунтованість вимог, що відносяться до кожної величини, що впливає.

Послідовність опису всіх операцій, які виконують у процесі контролю, має бути настільки повною, щоб тільки на її основі можна було здійснити контроль.

Метрологічна експертиза креслення деталі, тобто документа, що містить зображення деталі та інші дані, що необхідні для її виготовлення та контролю, передбачає перевірку:

• взаємної ув'язки допусків розмірів, відхилень форми, розташування поверхонь та шорсткості поверхні деталі;

• встановлення норм точності, тобто наявність норм точності для всіх елементів, які визначають експлуатаційні параметри виробу;

• можливості здійснення норм точності.

За результатами метрологічної експертизи креслення деталі складають список зауважень та пропозицій, який затверджується головним метрологом.

Експертиза креслення деталі та взаємна ув'язка допусків нерозривно пов'язана з експертизою складального креслення. У результаті метрологічної експертизи складального креслення, тобто документа, що містить зображення виробу та інші відомості, які необхідні для його збирання та контролю, встановлюють правильність розрахунку розмірних ланцюгів, що визначають експлуатаційні параметри виробу, та контролепридатність виробу.

При метрологічній експертизі монтажного креслення перевіряються достатність встановлених норм точності та контролепридатність виробу.

При метрологічній експертизі пояснювальної записки та розрахунків перевіряють відповідність розрахунків метрологічним вимогам та нормам, правильність метрологічної термінології та найменування позначень фізичних величин та їх одиниць.

Під час метрологічної експертизи технічних умов перевіряють відповідність норм точності, встановленим у технічних умовах вимогам технічного завдання, відповідність технічних умов вимогам стандартів та методів контролю.

При метрологічній експертизі програми та методики випробувань перевіряють:

• повноту програми, тобто наявність у ній випробувань усіх експлуатаційних параметрів виробу;

• норми точності показників якості та надійності виробів, режимів випробувань;

• норми точності вимірювань, які проводяться під час випробувань;

• опис методів випробувань та засобів вимірювальної техніки та контролю;

• відхилення;

• надійність ЗВТ;

• методи контролю.

При метрологічному контролі карти технічного рівня та якості виробу перевіряють відповідність вибраних одиниць вимірювання та правильність їх позначення.

Метрологічний контроль ремонтних та експлуатаційних документів повинен проводитись тільки для тих розділів, де встановлюються норми точності та містяться описи операцій контролю.

### 7.2.4. Метрологічна експертиза технологічної документації

Експертизу технологічної документації проводять з метою встановлення відповідності норм точності, методів, засобів, умов та процедур виконання вимірювань, показників точності вимірювань, наведених у цій документації, вимог стандартів та інших нормативних документів.

Проведення метрологічної експертизи технологічної документації вирішує такі задачі:

• визначення оптимальної номенклатури параметрів, що вимірюють;

• встановлення показників точності вимірювань, що відповідають вимогам забезпечення оптимальних режимів технологічних процесів;

• оцінка правильності вибору засобів та методик виконання вимірювань;

• виявлення можливості переважного застосування уніфікованих, автоматизованих засобів вимірювальної техніки, що забезпечує отримання заданої точності вимірювань та необхідної продуктивності;

• оцінка забезпечення обраними ЗВТ мінімальної трудомісткості та собівартості операцій при заданій точності;

• встановлення пріоритетного використання стандартизованих чи наявних атестованих методик виконання вимірювань;

• оцінка відповідності продуктивності засобів вимірювальної техніки та продуктивності технологічного обладнання;

• визначення доцільності обробки результатів вимірювання, контролю та випробувань виробів засобами обчислювальної техніки;

• встановлення правильності найменувань та позначень фізичних величин та їх одиниць;

• оцінка рекомендацій щодо організації та проведення вимірювань для забезпечення безпеки праці.

Технологічні документи, що підлягають метрологічній експертизі:

• карти ескізів;

• маршрутні картки;

• операційні картки;

• карти типових технологічних процесів;

• технологічна інструкція;

• відомість технологічних документів;

• відомість операцій технологічного контролю;

• операційна картка технологічного контролю;

• відомість оснащення;

• специфікація технологічних документів.

Особливу увагу при метрологічній експертизі технологічної документації необхідно звернути на стислість і чіткість формулювань, вимоги, що обумовлені стандартами ЕСКД, ЕСТД та іншою НТД.

Щоб спростити роботу технолога та експерта метролога, рекомендується замість індивідуальних технологічних процесів проектувати типові, що враховують конструктивні та технологічні особливості всіх деталей тієї чи іншої класифікаційної групи.

Типізація та стандартизація технологічних процесів виготовлення деталей та монтажно-складальних робіт сприяють підвищенню якості технологічної документації, скорочують терміни та цикл її розробки та суттєво зменшують її обсяг, дозволяють використовувати у дрібносерійному та серійному виробництві прогресивну технологію багатосерійного та масового виробництва.

Кожен технологічний документ має бути підписаний особами, які склали, перевірили та затвердили його.

Запитання для самоперевірки до дванадцятій лекції:

1. Що таке Метрологічний нагляд?

2. Які є види метрологічного нагляду?

3. Які повноваження має центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду?

4. Які права та обов’язки мають державні інспектори з метрологічного нагляду?

5. Які види робіт включає діяльність метрологічних служб підприємств?

6. Як здійснюється аналіз стану вимірювань на підприємстві?

7. Що розуміють під метрологічною експертизою конструкторської та технологічної документації?

8. Які НД використовують під час здійснення метрологічної експертизи документації?

9. Яка мета метрологічної експертизи?

10. Яка послідовність здійснення метрологічної експертизи документації виробництва?

11. Які задачі вирішують під час здійснення метрологічної експертизи конструкторської документації?

12. Які документи підлягають перевірці в процесі проведення метрологічної експертизи конструкторської документації?

13. Що перевіряють під час здійснення метрологічної експертизи технічного завдання?

14. Що перевіряють під час здійснення перевірки методів контролю?

15. Яку перевірку передбачає метрологічна експертиза креслення деталі?

16. Що перевіряють під час метрологічної експертизи програми та методики випробувань?

17. Які задачі вирішує проведення метрологічної експертизи технологічної документації?

18. Які технологічні документи підлягають метрологічній експертизі?

Література для додаткового вивчення: [3].

Лекція 13

Мета лекції – ознайомитись з методами та принципами вимірювання

# 8 МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ

## 8.1 Види методів вимірювання

Конкретні методи вимірювання визначаються видом вимірюваних величин, їх розмірами, необхідною точністю результату, швидкістю процесу вимірювання, умовами, за яких виробляються вимірювання, та деякими іншими ознаками.

Під поняттям метод вимірювання мається на увазі сукупність процесів використання принципів та засобів вимірювання.

Принцип вимірювання це сукупність фізичних явищ, на яких ґрунтується вимірювання. Наприклад, вимірювання температури з використанням термоелектричного ефекту; вимірювання витрати газу з перепаду тиску на діафрагмі.

Кожну фізичну величину можна вимірювати декількома методами які можуть відрізнятися один від одного особливостями як технічного, так і методичного характеру. Відносно технічних особливостей можна сказати, що існує безліч методів вимірювання, і в міру розвитку науки і техніки їх кількість все збільшується. З методичного боку всі методи вимірювання піддаються систематизації та узагальненню відповідно до загальних характерних ознак.

Рисунок 8.1 – Принцип дії ваг.

Розгляд та вивчення цих ознак допомагає як правильному вибору методу та його зіставленню з іншими, а й значно полегшує розробку нових методів вимірювання.

## 8.2 Перетворення вимірюваної величини у процесі вимірювання

Якщо ми проаналізуємо відомі нам процеси вимірювання, то знайдемо, що в переважній більшості випадків ми отримуємо числове значення вимірюваної величини тільки після того, як тим чи іншим способом її видозмінимо. Розглянемо як приклад вимірювання маси тіла, яку ми вимірюємо за допомогою звичайних рівноплечих ваг (рис.8.1). Під впливом земного тяжіння створюються сили ваги. Сила ваги тіла тисне на одну чашу, а вага гир на іншу. Підбираючи гирі, ми добиваємось рівноваги, тобто рівності цих сил. Це дає нам право сказати, що маса тіла, що зважується, дорівнює масі гир, приймаючи, що сила земного тяжіння на відстані між чашками залишається однією і тією ж. Як бачимо, для вимірювання маси нам довелося перетворити маси тіла і гир у сили їхньої ваги, а для порівняння сил між собою розглядати переміщення чаш ваг під дією сил ваги.

Інший приклад – це вимірювання тиску газу за допомогою трубчастого манометра (рис. 8.2). Металева трубка 2, вигнута по дузі, одним кінцем з'єднується з резервуаром, в якому необхідно виміряти тиск газу Р. Інший кінець трубки запаяний. Під дією тиску газу трубка розгинається і тим більше, чим більший тиск. Вільний кінець трубки переміщається у просторі. Так здійснюється перший ступінь перетворення. Переміщення кінця трубки за допомогою важеля 5 і зубчастих коліс 4 перетворюється на обертання осі стрілки 3 (другий ступінь перетворення) по дузі над шкалою з поділками. Цей третій ступінь перетворення - положення стрілки щодо шкали дозволяє отримати числове значення вимірюваного тиску.

Наведені приклади показують, що навіть прості вимірювання здійснюються шляхом перетворення вимірюваної величини. Винятків дуже мало; мабуть, лише довжина може вимірюватися без перетворень. Прикладаючи лінійку, ми за її шкалою відраховуємо довжину.

Рисунок 9.2 – Принцип дії манометра.

За допомогою штангенциркуля довжина вимірюється без перетворення, а в мікрометрі для відліку часток міліметра їх перетворять на переміщення покажчика на колі. В індикаторі годинникового типу прямолінійне переміщення стрижня перетворюється на обертальний рух і переміщення стрілки щодо кругової шкали.

Слід зазначити; що перетворення вимірюваних величин завжди таять у собі небезпеку внесення похибок. Наприклад, при зважуванні, описаному вище, ми не врахували закон Архімеда, згідно з яким вага тіла, що знаходиться в будь-якому середовищі, зменшується на вагу витісненого тілом об’єму середовища, якщо щільність матеріалу гир відрізняється від щільності речовини тіла, що зважується. Іншими словами, обсяг витісненого повітря різний, при зважуванні вплив цього явища може спотворити результат. Щоправда, цей вплив виявляється дуже невеликим і враховувати його доводиться лише для дуже точних зважувань, зокрема у порівнянні еталонів.

Основним висновком із сказаного і те, що у переважній більшості випадків, вимірювання пов'язане з перетворенням вимірюваної величини.

## 8.3 Метод безпосередньої оцінки

Метод безпосередньої оцінки дозволяє визначити значення вимірюваної величини безпосередньо без будь-яких додаткових дій з боку того хто проводить вимірювання і без обчислень, крім множення показань на постійну вимірювального приладу або ціну поділки.

Швидкість процесу вимірювання методом безпосередньої оцінки робить його часто незамінним для практичного використання, хоча точність вимірювання зазвичай обмежена.

Найбільш численними засобами вимірювання, що служать для вимірювання методом безпосередньої оцінки, є прилади, що показують, і в тому числі так звані стрілочні прилади. Вимірювальні прилади, що показують, нерідко протягом тривалого часу безпосередньо контактують з вимірюваною величиною. Покажчик таких приладів безперервно слідує за зміною даної величини, що має велике значення при здійсненні технологічних процесів, спостереженні за явищами природи і т.п.

До вимірювальних приладів безпосередньої оцінки відносяться манометри, динамометри, барометри, амперметри, вольтметри, ватметри, фазометри, витратоміри, рідинні термометри і багато інших.

Вимірювання за допомогою інтегруючого вимірювального приладу-лічильника також використовує метод безпосередньої оцінки.

У ряді випадків засіб вимірювання приводиться в контакт з величиною, що вимірюють тільки в той момент, коли виникає необхідність дізнатися значення вимірюваної величини. До такого виду методу безпосередньої оцінки відносяться, наприклад, зважування вантажів на циферблатних вагах, вимірювання довжини за допомогою лінійки з поділками або рулетки, вимірювання електричних величин за допомогою переносних приладів і т.п.

Вимірювання за допомогою записуючих вимірювальних приладів – це також метод безпосередньої оцінки. Проте визначення значення будь-якої величини шляхом визначення площі, обмеженої записаної кривою, і перерахунок її значення в величину вимірюваної величини не є методом безпосередньої оцінки. Його слід зарахувати до непрямих методів.

## 8.4 Диференціальний метод

Х

a

l

Рисунок 8.3 – Схема відносного

методу вимірювання

Диференціальний (різницевий) метод – це метод порівняння з мірою, при якому на вимірювальний прилад впливає різниця вимірюваної величини і відомої величини, відтвореної мірою. Метод дозволяє отримати результати з високою точністю навіть за умови застосування грубих засобів вимірювання. Однак здійснення методу можливе лише при відтворенні з великою точністю відомої величини, значення якої близьке до значення вимірюваної (наприклад, за допомогою кінцевих мір довжини). Це у багатьох випадках виявляється легшим, ніж зробити засіб вимірювання високої точності.

Проілюструємо сказане з прикладу вимірювання довжини як найбільш наочне. На рис. 8.3 поряд з тілом, довжиною Х яку потрібно виміряти, розташовано міру довжини. Розмір міри l відомий із достатньою точністю. Вимірявши невелику різницю між довжинами цих двох об'єктів, ми зможемо знайти довжину Х= l + а. Припустимо, що похибка вимірювання розміру а не перевищує , тоді результат вимірювання можна буде записати у вигляді виразу а ±  або а( l ± /а), де /а відносна похибка вимірювання величини а.

Визначимо відносну похибку вимірювання величини Х: x= l+a=(l+a)(l)/(l+), где /(l+а) – відносна похибка виміру Х.

Оскільки величина l значно більша за величину а, то відносна похибка вимірювання Х значно менша від відносної похибки вимірювання a тому що /(l+а) << (/а).

Нехай l = 500 мм; a= 5 мм; /а = 0,01 (1%), тоді /(l+а) = 0,0001 (або 0,01%).

Таким чином, для досягнення такої високої точності ми можемо скористатися порівняно грубим приладом. Щоправда, у цьому вимірюванні ми застосували дуже точну міру, значення l якої з меншою (ніж 0,01%) похибкою. І все ж переваги цього методу безперечні, тому що виготовити точну міру і порівняно грубий прилад для вимірювання невеликих величин легше, ніж засіб вимірювання високої точності для вимірювання всієї величини в цілому.

Наведений приклад слід розглядати як наочну схему різницевого методу взагалі. При вимірюванні різних величин ця схема набуває специфічних особливостей. Так, застосовуваний на практиці різницевий метод вимірювання довжини не відрізняється від описаної схеми, але засоби вимірювання та методи вимірювання довжини прийнято характеризувати не відносною похибкою, а похибкою, вираженою в одиницях вимірюваної величини. Однак переваги різницевого методу вимірювання довжини від цього не знижуються.

У галузі лінійних та кутових вимірювань різницевий метод вимірювання отримав найменування «відносний метод».

## 8.5 Нульовий метод

В історії розвитку техніки точних вимірювань нульовий метод з'явився одним із перших. Зважування вантажів за допомогою вагів (як рівноплечих, так і нерівноплечих) це характерний приклад нульового методу вимірювання.

Загалом нульовий метод полягає в наступному. Змінювану величину порівнюють із величиною, значення якої відомо. Останню вибирають таким чином, щоб різниця між вимірюваною і відомою величинами дорівнювала нулю. Збіг значень цих величин відзначають за допомогою нульового покажчика (нуль-індикатора).

При порівнянні нульового та різницевого методів, між ними виявляється щось спільне. Якщо при здійснені різницевого методу ми вимірюємо різницю між двома величинами, то в нульовому методі ми практично наводимо цю різницю до нуля.

Порівняно з різницевим методом, недолік нульового методу полягає в необхідності мати засіб вимірювання, що дозволяє відтворювати будь-яке значення відомої величини без істотного зниження точності. Найчастіше це бувають міри змінного значення чи набори (магазини) мір, з яких набирають значення величини, що рівне вимірюваної. Класичним прикладом таких мір є набори гирь.

Практично у багатьох випадках метод, що розглядається як нульовий, виявляється різницевим. Так, при зважуванні на точних рівноплечих вагах на чашку кладуть гирі у спадному порядку значень їхньої маси. У результаті досягається таке становище, коли накладення гирі з найменшою масою змушує покажчик ваг переходити через нуль і відхилятися в інший бік від нього. В сьому випадку використовують метод інтерполяції.

Інтерполяцію у цьому разі можна розглядати як різницевий метод. За допомогою шкали, покажчика та гирки з найменшим значенням маси ми визначаємо різницю між вимірюваною масою та сумарною масою гир на іншій чашці.

Однак нульовий метод має істотну перевагу в порівнянні з різницевим методом. При використанні різницевого методу потрібна міра, значення якої близьке до значення вимірюваної величини. Для вимірювання нульовим методом можна використовувати міри, які набагато менше цієї величини. Наприклад, у важелях для зважування великих мас гиря 1 кг врівноважує 100; 1000 кг та більше. Досягається це у вигляді нерівноплечих важелів, застосування яких дозволяє значно розширити можливості нульового методу.

Зміна відомої величини, що служить для порівняння, не завжди зручна чи можлива. Тому для здійснення нульового методу використовують наступний спосіб. Використовуючи постійного значення величину змінюють ефект її дії шляхом зміни плеча, до якого вона прикладена. Можна навести такі приклади. Для зважування використовують безмін, одному плечі якого вміщена гиря. Гиря пересувається вздовж плеча (рис. 8.4).

Чим більший вантаж, що зважується, тим далі від точки опори слід відсунути гирю. На плечі нанесена шкала, що вказує на значення врівноваженого вантажу. Аналогічний пристрій мають так звані шкільні ваги: від невеликих – поштових та дитячих до великих – автомобільних та вагонних.

Рисунок 8.4 – Безмін

b

a

Рисунок 8.5 –

В електричних вимірюваннях широко використовують мости для вимірювання опору, індуктивності та ємності. На рис. 8.5 показано схему моста для вимірювання опору Rх. Схема складається із трьох опорів з відомими значеннями R1; R2; R3 нульового індикатора – гальванометра VG та джерела струму. Змінюючи числове значення опору R2 домагаються, щоб покажчик гальванометра вказував на нуль. Це може бути тільки тоді, коли між точками D – B не було різниці потенціалів, або, іншими словами, спад напруги між точками D – A дорівнював спаду напруги між точками D – C. Як наслідок спади напруги між точками A – B та B – C також мають бути рівні між собою. На підставі цих рівностей одержують формулу R1/R2 = R3/ Rх або Rх = R3 R2/ R1. У такому мосту змінюється відомий опір R2.

Є мости (міст Уітстона), у яких плечі r2 і r3 це дріт (реохорд), вздовж якого ковзає пересувний контакт (рис. 8.6). Так як дріт по всій довжині має однаковий переріз, то опір тієї чи іншої її ділянки пропорційний до його довжини. Отже, r2/r3  = l2/l3.

Пересуваючи рухливий контакт, досягають нульового показання гальванометра. Тоді Х= r1l2/l3. Похибки такого реохордного моста невеликі при положенні контакту в середній третині реохорду, але в міру наближення його до кінців реохорду різко зростають.

Приклад характеру зміни похибок вздовж реохорду показано на рис. 8.7. Такий характер кривої пояснюється тим, що похибка відліку положення контакту протягом реохорду та ж сама (наприклад, 1 мм).

У середині реохорду ця величина порівняно з відносно великими значеннями l2 і l3 здійснює на похибку вимірювання незначний вплив, але з наближенням до того чи іншого кінця реохорду l2або l3 зменшується і похибка відліку виявляється все більшою порівнянно з довжиною короткого плеча. Наприклад, при l2 = 100 мм похибка 1 мм буде відповідати 1%, а при l3 = 10 мм вона становитиме вже 10%.

Третій приклад наведемо в галузі світлотехнічних вимірювань. Світлові характеристики джерела світла визначають, порівнюючи його із зразковою лампою розжарювання, характеристики якої відомі. Роль нульового покажчика у цьому разі виконує око людини. У полі зору ока поміщають поряд дві білі площини. Одна з них висвітлюється джерелом світла, інша - зразковою лампою. Можна обидва джерела помістити на однакових відстанях від поверхонь і, змінюючи силу струму в еталонній лампі, домогтися рівності видимої освітленості обох поверхонь. Можна зробити по-іншому: не змінюючи сили струму в зразковій лампі, видалити або наблизити її до поверхні, що висвітлюється нею, домагаючись однакової освітленості поверхонь. Зі співвідношення відстаней від обох джерел світла до освітлюваних поверхонь визначають світлові характеристики джерела, що випробовується.

Рисунок 8.7 – Зміна похибок вздовж реохорду.

Рисунок 8.6 – Міст з пересувним контактом.

Використання ока людини як нульового покажчика в даному випадку ґрунтується на здатності людини з високою точністю фіксувати збіг освітленості двох поверхонь, що лежать поруч. Точніше було б сказати, що око сприймає найменше відхилення від цього збігу. У той самий час, людина неспроможна з достатньою точністю оцінити освітленість. Наприклад, сірий малюнок на білому тлі здається більш темним, ніж такий самий малюнок на чорному тлі.

На використанні збігу яскравості заснована так звана оптична пірометрія – один із способів вимірювання високих температур розплавлених чи розпечених металів чи вогню.

Принцип дії оптичного пірометра полягає в наступному. Усередині зорової труби знаходиться електрична лампа (рис.8.8, 5) і її нитка розжарювання перебуває у полі зору. Об'єктив труби 5 наводять на об'єкт, температуру якого слід виміряти, при цьому стежать, щоб все поле зору було висвітлено цим об'єктом. Регулюючи розжарення нитки змінним опором 6, можна домогтися того, що її яскравість стане рівною яскравості фону, і тоді вона зільється з фоном, як би зникне. При більшій чи меншій яскравості нитку буде видно. На рис. 8.8 показано три можливі випадки: нитка злилася з фоном (рис. 8.8, III), яскравіше за фон (рис. 8.8, II) і темніше за фон (рис. 8.8, I). На амперметрі 8 відраховують силу струму в нитки розжарювання лампи, що відповідає моменту її «зникнення», або на вольтметрі – напруга, що подана при цьому на затискачі лампи. Зазвичай шкалу амперметра або вольтметра градуюють у градусах температурної шкали Цельсія на випромінювачах з відомою температурою, наприклад, на чистих розплавлених металах або зразкових лампах відповідного пристрою.

Рисунок 8.8 – Вимірювання температури пірометром

Різновидом нульового методу є компенсаційний метод вимірювання, який застосовується в основному для вимірювання фізичних явищ, у тих випадках, коли важливо їх виміряти, не порушуючи умов, в яких відбувається явище, що вимірюють. У принципі компенсаційний метод полягає в тому, що якщо з'єднати об'єкт, в якому відбувається вимірюване явище з вимірювальним пристроєм, то в цьому пристрої створюється аналогічне явище, спрямоване назустріч дії явища, що вимірюють. Регулюючи створене нами явище, домагаємося повної компенсації впливу вимірюваного явища на засіб вимірювання. Це може статися тільки в тому випадку, якщо створене нами компенсуюче явище дорівнює вимірюваному. Вимірюючи компенсуюче явище, визначаємо з нього розмір вимірюваного. У момент компенсації вимірюване явище протікає так, як воно протікає, коли засіб вимірювання до нього не підключено.

Найбільш характерним прикладом застосування компенсаційного методу є вимірювання електрорушійної сили елементів за відсутності струму.

Індикатор рівності

Джерело компенсуючої

напруги Uk

Джерело вимірюваної

напруги Ux

Компенсаційний метод вимірювання напруги заснований на порівнянні (компенсації) невідомої напруги Ux, що вимірюється, з відомою компенсуючою напругою Uk. Джерела вимірюваної та компенсуючої напруги з'єднуються однойменними полюсами (рис. 8.9). При цьому два полюси з'єднують безпосередньо, а два інші через індикатор рівності (чутливий гальванометр). Сила та напрямок струму, що протікає через гальванометр, визначатиметься різницею Ux та Uk. У цьому нульове показання плавно регулюючи зміною величини Uk, з допомогою цього регулювання можна досягти нульового показання «індикатора рівності». Тоді невідома напруга Ux, що вимірюється, дорівнює відомому компенсуючому напрузі Uk.

Рисунок 8.9 – Приклад компенсаційного методу вимірювання.

Очевидно, що при компенсаційному методі внаслідок відсутності струму вимірювального ланцюга в момент компенсації не вноситься спотворень в режим роботи ланцюга, де проводиться вимірювання. Тому похибки вимірювання виключаються. Як індикатор використовують чутливі гальванометри з нулем посередині. У високоточних потенціометрах використовують спеціальні фотогальванометричні індикатори. Індикатор повинен лише фіксувати відсутність струму, у цьому випадку має значення лише чутливість індикатора, яке він має клас точності ролі не грає. Все зазначене призводить до того, що компенсаційний метод вимірювання і зараз є одним з найбільш точних та чутливих методів вимірювання.

## 8.6 Метод збігів

Цей метод характеризується використанням збігу позначок шкал чи періодичних сигналів (рис. 8.10). Докладемо лінійку з міліметровими поділками до лінійки з дюймовими поділками та сумістим їх нульові оцінки. При цьому знайдемо, що точно збігаються позначки, що відповідають 127 мм та 5 дюймам; 254 мм та 10 дюймів і т.д. Звідси можна виявити, що 1 дюйм = 25,4 мм.

Метод збігів - це метод порівняння з мірою, при якому різниця між вимірюваною величиною і величиною, що відтворюється мірою, вимірюється відповідно до збігу поділок шкал або періодичних сигналів. За принципом методу збігу побудовано ноніус штангенциркуля та інших приладів. Шкала ноніуса штангенциркуля має десять поділок по 0,9 мм. Коли нульовий поділ шкали ноніуса з’явиться між поділками основної шкали штангенциркуля, це буде означати, що до цілої кількості міліметрів слід додати деяке число х десятих часток міліметра (0,1). Для визначення числа х знаходимо оцінку шкали (рис. 8.11). Нехай такою оцінкою буде n-я поділка шкали ноніуса. Так як вимірювана частина міліметра 0,1х дорівнює різниці між цілим числом міліметрів на основній шкалі штангенциркуля (мм) і відстанню на шкалі ноніуса від нульової до відповідної позначки, що дорівнює n0,9 мм, можна написати ,1х = n – n0,9 = 0,1n, тобто х = n.

a

b

Рисунок 8.10 – Приклади використання методу збігів.

Отже, порядковий номер збігається позначки ноніуса безпосередньо дає число десятих часток міліметра. На рис. 8.11 n = 7 і 0,1 n = 0,7 мм.

Рисунок 8.11 – Ноніус ЗВТ.

Метод збігу застосовується також прийому сигналів часу. По радіо передаються ритмічні сигнали (мова йде не про шість сигналів, що передаються радіомовними станціями в кінці кожної години, інтервал між якими дорівнює 1 с), з якими порівнюють удари хронометра. Якби інтервал між переданими ритмічними сигналами дорівнював 1 с, то вони могли б не збігатися з сигналами хронометра в усьому проміжку часу передачі, а порівняння ходу годин з переданими сигналами було б дуже неточно. Тому ритмічні сигнали передаються через інтервали часу на 1/60 коротше за секунду. Іншими словами, кількість сигналів протягом 1 хвилини дорівнює 61. Ритмічні сигнали подаються в кількості п'яти серій протягом 5 хвилин (всього 306 сигналів) і є «ноніусом» часу. При одночасному прослуховуванні ритмічних сигналів і сигналів від годинника з секундним маятником відзначають сигнали що збігаються. Похибка годинника обчислюють з інтервалів часу між сигналами що збігаються.

Рисунок 8.12 – Складання частот.

Принцип збігу сигналів є також основою методів вимірювання, у яких використовують явища биття, Явище биття. У радіотехніці для порівняння двох близьких частот коливань використовують явище, що отримало назву биття. Амплітуди двох високочастотних коливань при збігу складаються, потім вони перестають збігатися по фазі і через деякий час виявляються в протифазі. Якщо амплітуди рівні, їх сума стає рівної нулю (рис. 8.12). Через такий самий час збігаються і складаються негативні амплітуди і т.д. Так утворюються низькочастотні коливання, як звані «биття». Чим менша різниця порівнюваних частот, тим менша частота биття. Так, при складанні частот 100 і 101 кГц частота одного биття дорівнюватиме 1 кГц. Така частота легко сприймається на слух. Якщо різниця частот дорівнюватиме 10 Гц, то амплітуди збігаються через кожну десяту секунду. Коливання з такою частотою можна відзначати не тільки на екрані осцилографа, але навіть на електровимірювальному стрілочному приладі. Явище биття використовують головним чином для встановлення рівності чи різниці двох частот. Змінюючи одну з частот, стежать за допомогою динаміка або осцилографа за частотою биття і призводять її до нуля або, визначаючи частоту биття, знаходять різницю між відомою і невідомою частотами.

Стробоскопічний ефект. До способів збігів відносяться засновані на використанні стробоскопічного ефекту способи вимірювання різних величин, в основному пов'язаних зі швидкістю періодичних дій: швидкість обертання, частоти коливань, частоти змінного струму і т.п.

Рисунок 8.13 – Диск стробоскопа.

Принцип стробоскопічного способу вимірювання можна пояснити на прикладі. Друге внутрішнє кільце диска, розділене на чотири сектори, два чорні та два білі (рис. 8.13) – обертається з певною кутовою швидкістю, наприклад ω = 4 оберт/с. Якщо диск освітлюватиме спалахами з частотою чотири рази за секунду, то кожен спалах буде висвітлювати друге кільце в тому ж положенні; друге кільце диска буде здаватися нерухомим. Якщо кутова швидкість диска трохи збільшиться, то наступний спалах висвітлить диск, коли він вже пройде вихідне положення і його сектори другого кільця займуть зрушене на невеликий кут положення по ходу руху. Наступні спалахи будуть висвітлювати диск, зміщений по відношенню до попереднього положення на той же кут. Загалом це створює враження повільного обертання малюнка другого кільця у бік обертання диска. При кутовій швидкості, меншій за 4 оберт/с, представлене обертання малюнка буде направлено в протилежний бік. Таким чином, кількість секторів на кільці буде відповідати частоті спалахів, при якому кільце здаватиметься нерухомим і в свою чергу частоті спалахів стробоскопа. На диску розміщують ряд концентричних кіл, розділених на різну кількість поділів (рис. 8.13). Відповідно уявної зупинки того чи іншого кола і судять про кутову швидкість. Якщо жодне коло не зупиняється, то визначають уявну кутову швидкість кола, що найбільш повільно обертається і обчислюють дійсне значення кутової швидкості.

Зазвичай вибирається велика частота спалаху, унаслідок чого значно покращуються умови спостереження стробоскопічної картини у зв'язку з інерцією зору. При частоті спалахів більше 15 за секунду око перестає відрізняти окремі спалахи, і малюнок здається безперервно освітленим.

Стробоскопічним методом можна вимірювати частоту змінного струму, причому струмом вимірюваної частоти живлять синхронний двигун, на осі якого насаджений диск. Диск висвітлюється спалахами відомої стабільної частоти. Можна діяти і інакше: до джерела частоти, що вимірюється, підключити лампу, що дає спалахи, а струмом відомої частоти запитати двигун.

Для отримання наочного уявлення про стробоскопічний ефект давайте подивимося короткий ролик.

https://www.youtube.com/watch?v=mWbawfUz9o4

## 8.7 Принципи непрямих вимірювань

Вище було сказано, що при непрямому вимірюванні результат визначається виходячи з вимірювання величин, пов'язаних з вимірюваною величиною відомою залежністю. При цьому як приклади розглядалися випадки, коли закономірна залежність виражалася строго математично. Проте строга закономірність залежності між величинами може бути невідома, хоч і відомо, що така залежність існує. Наприклад, відомо, що електрорушійна сила термопар залежить від температури. Визначити цю залежність на підставі відомих нам законів фізики ми не можемо навіть для однієї пари металів. На цю залежність впливають найменші відхилення у складах сплавів та способу їх обробки. У цих випадках необхідну залежність ми можемо визначити методом спільних вимірювань. І не лише визначити, а й дослідити, і вивчити сталість та відтворюваність цієї залежності впливу на неї зовнішніх факторів. Коли залежність однієї величини від іншої буде добре відома, ми маємо можливість вимірювати потрібну нам величину на підставі вимірювання інших величин, пов'язаних з нею відомою залежністю.

Описані вимірювання слід також віднести до непрямих вимірювань як один з його різновидів. Різновидом непрямих вимірювань є випадок знаходження значення вимірюваної величини шляхом прямих вимірювань компонентів відомої формули, що визначає її залежності від цих компонентів. Цей різновид непрямих вимірювань відноситься до випадку пошуку значення вимірюваної величини за її залежності від інших величин, що визначається шляхом прямих вимірювань. Другий різновид непрямих вимірювань може розглядатися як вимірювання шляхом перетворення вимірюваної величини в іншу, що природно істотно відрізняється від вимірюваної, але пов'язану з нею стійкою залежністю.

У метрологічної літературі зазвичай щодо посередніх вимірювань розглядається лише перший їх різновид. Вимірювання шляхом перетворення до жодного виду вимірювань не ставилися. У той самий час за своєю природою вони є у сенсі слова непрямими, якщо не розглядати це слово як термін вузького значення.

Перетворення вимірюваних величин в електричні та магнітні величини. Розвиток електроприладобудування, універсальність електровимірювальних приладів, можливість передачі результатів вимірювання на великі відстані привели до того, що пряме перетворення вимірюваної величини переміщення покажчика стали замінювати перетворенням її в електричну величину, що вимірюється за допомогою електровимірювального приладу. У ряді випадків цей шлях відкрив можливість підвищення точності вимірювання або вимірювання величин, що раніше не піддавалися вимірюванню. Пристрої, що застосовуються для перетворення неелектричних величин в електричні відносяться до вимірювальних перетворювачів.

Розглянемо деякі типові принципи та фізичні явища або властивості речовин, що дозволяють перетворювати вимірювані величини на електричні.

1. Нагрівання місця спаю двох електродів з різнорідних матеріалів (спаї термопари) викликає появу е.р.с., що дозволяє вимірювати температуру. При цьому може бути досягнуто дуже високої точності.

2. Нагрів електричних провідників та напівпровідників викликає зміну їх опору (термометри опору, термістори). Одні матеріали (наприклад, платина) дозволяють отримати високу точність вимірювання температури, інші матеріали (особливо напівпровідники) дозволяють вимірювати дуже малі інтервали температур та температуру тіл дуже малого обсягу, наприклад комах, листя, рослин тощо.

3. Розтягування або стиснення деяких металів у межах їх пружності викликає зміну їхнього електричного опору. Це явище дає можливість виробляти електротензометри та вимірювати малі деформації тіл та зусилля в умовах, за яких вимірювання іншими методами неможливо, наприклад, деформації різних частин машин під час їх роботи. Це явище дозволяє також вимірювати високий і надвисокий тиск (манганіновий манометр).

4. У прикордонному шарі між деякими напівпровідниками та металами при їх освітленні виникає е.р.с. Це явище називають фотоелектричним ефектом. На використанні його засновані фотоелементи, що дозволяють вимірювати світлові величини методом безпосередньої оцінки, а також у ряді випадків виключати візуальне спостереження.

5. Електричний опір деяких напівпровідників під впливом світла дуже помітно змінюється. Це використовується для виготовлення фотоопорів. Застосування фотоопорів вимагає стороннього джерела струму, проте фотоопіри мають значно більшу чутливість, ніж фотоелементи.

6. Залежність яскравості свічення тіла від температури, що у свою чергу залежить від сили струму, що розжарює нитки лампи, дозволяє вимірювати температуру безконтактним методом, наприклад, за допомогою оптичного пірометра.

7. На гранях деяких кристалів, коли до двох граней прикладена сила, що здавлює або розтягує їх, виникає е.р.с. Це явище, зване п'єзоелектричним ефектом, оборотне, тобто коли до двох граней прикладена напруга, кристал деформується (це явище використовують для створення ультразвукових вібраторів для зняття зубного каменю). П'єзоелектричний ефект, практично безінерційний, отримав широке та різноманітне застосування. Він використовується для вимірювання тиску, вібрації, частоти електричних коливань тощо. Особливого значення цей ефект має для стабілізації частоти високочастотних генераторів. Для цього використовують, зазвичай, кристали кварцу. Так, кварцовий годинник, заснований на використанні п'єзоелектричного ефекту в кварці, був нещодавно найбільш точним приладом для вимірювання інтервалів часу.

8. Магнітна проникність тіл з феромагнітних матеріалів змінюється залежно від прикладених до них механічних сил (що розтягують, стискають, згинають або скручують). Спостерігається і протилежне явище: у феромагнітному тілі при внесенні їх у магнітне полі виникають механічні деформації. Ці явища дістали назву магнітострикції. Магнітне поле, що змінюється при механічному впливі, вимірюється за допомогою котушки, обмотка якої міститься на феромагнітному сердечнику. Магнітострикційні перетворювачі використовуються головним чином в техніці вимірювання звукових і ультразвукових коливань.

9. Як відомо, електрична ємність плоского конденсатора виражається формулою C =S/d, де C – ємність конденсатора;   – діелектрична проникність діелектрика, що знаходиться між пластинами; S – площа пластин; d – відстань між пластинами.

Зміна електричної ємності використовується для вимірювання малих розмірів та малих переміщень.

10. Переміщення вимірюють також щодо зміни індуктивності котушки з сердечником з магнітом'якого матеріалу. Зміна повітряного зазору в котушки з сердечником викликає зміну індуктивного опору котушки, що визначається тим чи іншим електричним методом.

11. Електрохімічні перетворювачі (хімотрони) використовують для вимірювання різних фізичних величин. У цих перетворювачах використовуються фізико-хімічні явища, що супроводжують протікання електричного струму через рідини, в тому числі процес гальванічного осадження металів, концентраційну поляризацію, електроосмос та ін. .

Хімотрони використовують при вимірюванні тиску, рівня рідини, витрат речовин, температурі, вібрації, швидкості обертання, прискорення і т.п. Вони прості конструктивно і дуже чуттєві, водночас споживають струм, у 100—1000 разів менше, ніж напівпровідникові прилади, та недорогі. Хімотрони можуть застосовуватися при низьких частотах та постійному струмі, де використання електронних приладів утруднене.

Хімотроніка розвивається зараз дуже інтенсивно і знаходить широке та різноманітне застосування. Але методи електрохімічного перетворення використовуються давно. Доречно нагадати, що протягом досить багато часу міжнародним еталоном одиниці сили електричного струму ампера служив срібний вольтаметр.

12. Існує ряд способів перетворення показань в вимірювальних приладах в електричну величину, яка зручна для передачі на відстань. Телевимірювання в даний час здійснюється найрізноманітнішими способами. Каналами передачі перетворених показань приладів є електричні дроти, канали радіозв'язку та оптичні кабелі. Як приклад можна навести гідроелектростанції, насосні станції та інші пристрої нафто-і газопроводів, керування та спостереження за режимом роботи яких здійснюються іноді на дуже великих відстанях. Телевимірювання у разі проводяться з допомогою ЕОМ.

Ще яскравішим прикладом є застосування телевимірювань на космічних кораблях та штучних супутниках Землі, Місяця та інших планет.

Покази вимірювальних пристроїв, встановлених на космічних кораблях, передаються по радіо. В усіх цих випадках показання вимірювальних приладів перетворюються на ті чи інші електричні величини, зручні для передачі.

Запитання для самоперевірки до тринадцятої лекції:

1. Що таке принцип вимірювання?

2. Чому здійснюють перетворення вимірюваної величини у процесі вимірювання?

3. В чом полягає суть методу безпосередньої оцінки?

4. В чом полягає суть диференціального методу вимірювання?

5. В чом полягає принцип дії оптичного пірометра?

6. В чом полягає суть компенсаційного методу вимірювання?

7. В чом полягає суть методу збігів?

9. В чом полягає принцип збігу сигналів?

10. Що таке стробоскопічний ефект?

11. Як використовують принцип непрямих вимірювань?

12. Які перетворення вимірюваних величин в електричні та магнітні величини Вам відомі?

Література для додаткового вивчення: [1, 3].

Лекція №14

Метою лекції є ознайомлення з основними механічними ЗВТ, зокрема з вимірювальними лінійками, кронциркулями та штангенінструментом.

# 9 МЕХАНІЧНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

Конструкція переважної більшості механічних засобів вимірювання складається з послідовно розташованих елементів і пристроїв, кожний з яких у цій послідовності виконує певну задачу при вимірюванні. Для того щоб надалі щодо засобів вимірювання було легше представляти їх дію, розглянемо коротко ці пристрої та їх призначення.

Основа вимірювального засобу – це конструктивний елемент, на базі якого змонтовані все елементи даного діючого засобу вимірювання. Наприклад, штанга штангенциркуля, скоба мікрометра, корпус індикатора годинникового типу.

Елемент сприймання це частина засобу вимірювання, яка здійснює його зіткнення з об'єктом вимірювання і сприймає величину цього об'єкта, наприклад, вимірювальні губки штангенциркуля, вимірювальний наконечник індикатора. Частина елемента сприймання, що безпосередньо торкається поверхні об'єкта, іноді називають чутливим елементом.

Розмірний елемент це одна з деталей засобу вимірювання, яка володіє власним точним, зазвичай багатозначним розміром, з величиною якого в процесі вимірювання безпосередньо зіставляється сприйнята засобом вимірювання величина об'єкта вимірювання (наприклад, штанга зі шкалою штангенциркуля: розмір деталі, сприйнятий губками, порівнюється з нею ).

Перетворюючий пристрій це внутрішній механізм або елемент засобу вимірювання, який перетворює (видозмінює) малі переміщення, сприйняті від об'єкта вимірювання, у великі переміщення на відліковому пристрої так, що ці великі переміщення виконавець може безпосередньо спостерігати та відраховувати (наприклад, зубчаста передача в індикаторі годинникового типу).

Відліковий пристрій створює можливість відраховувати показання засобу вимірювання. У більшості випадків відлікові пристрої мають шкалу та покажчик, яким служить окремий штрих, група штрихів або стрілка. Останнім часом поширюються засоби вимірювання із цифровими відліковими пристроями. Прикладом відлікового пристрою може бути ноніус штангенциркуля, кругла шкала та покажчик (стрілка) індикатора годинникового типу, цифрове табло приладу з цифровою індикацією.

Залежно від призначення та принципу дії конкретного засобу вимірювання та його конструкції використовують ті чи інші комплекси цих пристроїв та елементів, що становлять структуру цього засобу вимірювання.

## 9.1 Лінійки вимірювальні

Лінійка вимірювальна є гнучкою сталевою смугою з нанесеною на ній прямою шкалою з ціною поділки 1 мм. Металеві лінійки виготовляють зі шкалами від 0 до 150 мм, від 0 до 300 мм, від 0 до 500 мм та від 0 до 1000 мм. Початком шкали лінійки є площина торця стрічки; торець розташований перпендикулярно до поздовжнього ребра стрічки. Із торцем збігається середина нульового штриха шкали. Кінець штрихів шкали виходить на поздовжнє ребро. Кожен 5-й і 10-й штрих шкали подовжений, кожен 10-й має цифру, що показує відстань в сантиметрах від цього штриха до початку шкали. Другий кінець стрічки закруглений та забезпечений отвором для підвішування лінійки (рис. 9.1, а). Лінійки з ціною поділу 1 мм можуть мати на довжині 50 мм від початку шкали напівміліметрові поділки.

а.

б.

Рисунок 9.1 – Вимірювальні лінійки: а – стрічкова, б – брускова.

Вимірювальні лінійки відносяться до штрихових мір та призначені для вимірювання розмірів виробів 14...18 квалітетів точності прямим методом.

Вони призначені для вимірювання висот, довжин, діаметрів, глибин у різних галузях промисловості, у тому числі й у машинобудуванні. Їхня основна перевага – простота конструкції, низька вартість, надійність і простота  вимірювання. Вимірювання проводять прикладанням лінійки до об'єкту, що вимірюють, найчастіше поєднуючи нульовий штрих лінійки з краєм деталі. Відлік за шкалою на іншому краю деталі дає результат вимірювання.

Допустимі відхилення дійсної загальної довжини шкали лінійок від номінального значення перебувають у межах (0,10...0,20) мм залежно від загальної довжини шкали, а окремих видів – не більше (0,05...0,10) ) мм.

Повірку (калібрування) лінійок, роблять за допомогою еталонних вимірювальних лінійок, які називають штриховими мірами. Похибка такого порівняння не перевищує ± 0,01 мм (рис.9.2).

Рисунок 9.2 – Скляна еталонна вимірювальна лінійка 400 мм, ціна поділки шкали 1 мм, абсолютна похибка  ±0,001 мм.

Для вимірювання габаритів предметів або об'єктів можуть бути використані різні прилади та інструменти. Найпростіший із них – вимірювальна рулетка, яка призначена для визначення розмірів лінійних об'єктів.

Конструкція найпростішої вимірювальної рулетки дуже проста (рис.9.3 а):

• Вимірювальне полотно – пластмасова або металева вузька лінта, на лицьовій частині якої нанесена шкала.

• Корпус – невелика пластмасова або металева коробка, в якій і зберігається полотно у згорнутої формі в вигляді рулету (звідси і назва).

• Зачіп – металевий наконечник вимірювальної стрічки. Служить для фіксації нульової позначки шкали за кут об'єкта, що вимірюють, або будь-який його виступаючий елемент. Це дозволяє використовувати інструмент однією рукою. Існують варіанти, оснащені подвійним зачепом – два зуби, що виступають з лицьового та тильного боку стрічки.

• Фіксатор – розташований на корпусі механізм, що дозволяє зафіксувати стрічку на вибраної поділки. Найчастіше це клавіша – повзунок, що притискує стрічку до корпусу під час натискання. Як варіант, на рулетці може бути встановлено автостопор або так звана кнопка паузи.

• Пружина – мабуть найважливіший елемент, що забезпечує зручність використання інструменту. Відповідає за самостійне змотування стрічки в корпус.

Крім елементів, що становлять основу конструкції рулетки, на корпусі можуть бути встановлені додаткові механізми, наприклад, невеликий ліхтарик для підсвічування шкали, ремінець для зручного вилучення інструменту з кишені або носіння на зап'ясті, кліпса для фіксації на поясі.

Основні параметри, що характеризують інструмент:

• розміри та матеріал стрічки;

• параметри вимірювальної шкали;

• параметри корпусу;

• тип фіксатора;

• клас точності;

• параметри зачепу.

Рисунок 9.3 – Рулетка: а – будівельна; б – геодезична.

а.

б.

Корпус побутової та будівельної рулетки, як правило, виготовляється із міцної пластмаси. Цього матеріалу цілком достатньо для забезпечення конструктивної міцності, тому що сама коробка корпусу має невеликі розміри, при цьому зібрана монолітною. Зазвичай корпус пофарбований у чорний колір, однак, зустрічаються і різнобарвні яскраві варіанти. Взагалі яскравий колір кращий, тому що він дозволяє швидко знайти рулетку серед будівельних інструментів та матеріалів, де вона була необережно залишена. Ще один варіант - інструмент з прозорим полікарбонатним корпусом, який має ударну в'язкість і міцність. За рахунок білого кольору стрічки він теж одразу впадає у вічі. Для додаткового захисту від механічних пошкоджень, а також для зручності утримання в руці виготовляють гумовий пластмасовий корпус рулетки, який поступається компактністю варіантам без гумового покриття.

Спеціальні геодезичні рулетки з довжиною полотна понад 30 метрів практично усі мають металевий корпус.

Залежно від довжини стрічки, рулетки умовно поділяються на:

• короткі: 2-10 м;

• середні: 10-30 м;

• довгі: 30 м і більше.

Будівельна рулетка, як правило, виконана в компактному пластиковому прогумованому корпусі з металевою стрічкою, покритою поліамідом, на кінці якого знаходиться зачіп з гачком або магнітами (рис. 9.3 а). Вона активно використовується як у будівництві, так і в побуті. Має пружинний механізм для змотування та фіксатор стрічки.

У геодезичної рулетки вимірювальна стрічка скручена в бобіну (рис. 2.3, б) і розташована в закритому або відкритому корпусі. Стрічка виготовляється із склопластику або нержавіючої сталі. Корпус з ручкою зовні (для скручування вручну) виготовляється з металу та пластику. Зачіп виконується у вигляді металевого кільця. Інша назва інструменту – землемірна рулетка, через її пряме призначення.

Сучасні вимірювальні рулетки оснащуються допоміжними приладами та механізмами, які підвищують зручність роботи з ними. Наприклад, при проведенні вимірювань в умовах з недостатнім освітленням, незамінною буде рулетка з підсвічуванням. Такий інструмент має невеликий вбудований в корпус світлодіодний ліхтарик, що розташовано над шкалою. Рулетки з автостопом – ще один приклад успішного вирішення питання зручності використання. Спеціальний механізм самостійно блокує положення стрічки при її вилученні з корпусу. Щоб зібрати полотно назад, потрібно натиснути клавішу. У рулеток з фіксатором у вигляді автостопора, при зісковзуванні зачепа, полотно не змотується автоматично назад, і оператору немає необхідності постійно стежити за положенням фіксуючої клавіші. Для вимірювання габаритів металевих виробів зручно використовувати рулетку з магнітним захопленням.

У деяких рулеток, на перших 20 сантиметрах вимірювальної стрічки нанесена інформація про її довжину, матеріал, з якого вона виготовлена, а також один із класів (всього 3) точності шкали. Шкала може мати двосторонню розмітку, де одиниці вимірювання просто дублюються. Ще один варіант, з одного боку стрічки буде нанесено розмітку в метричній системі, а з іншого боку в дюймової. На деяких стрічках з одного або кожного боку нанесено обидві розмітки. Рулетка з будь-якою вимірювальною шкалою підходить для визначення діаметра циліндричних об'єктів, наприклад труб. Для цього достатньо обернути полотно навколо об'єкта та заміряти довжину кола. Знаючи число π (3,14) легко розрахувати діаметр. Для цього довжину кола потрібно поділити на 3,14.

Кожен вид рулетки підходить для виконання конкретних завдань. Залежно від матеріалу вимірювальної стрічки відзначаються такі особливості інструментів:

• Фібергласова стрічка – безпечна, м'яка та легка, але водночас здатна розтягуватися (при постійному використанні) та зношуватися. За рахунок цього термін експлуатації таких рулеток помітно нижчий. Крім того, скручування стрічки в бобіну корпусу відбувається, як правило, вручну. Винятком є інструменти з електричним механізмом змотування.

• Металева стрічка небезпечне, оскільки має досить гострі краї, про які можна легко пошкодити руку. Рулетки з таким полотном довговічні, проте, при частому використанні, шкала все ж таки помітно стирається.

## 9.2 Кронциркулі та штангенінструмент

### 9.2.1 Кронциркулі

При проведенні слюсарних, токарних, монтажних та інших видів робіт часто виконують визначення та звіряння різних розмірів. Для цього призначений спеціальний інструмент – кронциркуль, який має дві металевих ніжки, які з'єднані шарніром (рис. 9.4).

а.

б.

в.

д.

г.

Рисунок 9.4 – Типи кронциркулів: а – для внутрішніх вимірювань на шарнірі; б – для внутрішніх вимірювань з гвинтом; в – для зовнішніх вимірювань на шарнірі; г – для зовнішніх вимірювань зі шкалою; д – індикаторний для швидких зовнішніх вимірювань.

Кронциркуль призначений для вимірювання параметрів об'ємних виробів – довжини, ширини, висоти та діаметра. Його ніжки стосуються зовнішніх та внутрішніх стінок деталі, а отриманий розмір переноситься на стандартну вимірювальну лінійку (рис.9.5).

Якщо інструмент використовують для двоступеневого вимірювання, то спочатку розводять ніжки на необхідну відстань, потім щільно прикладають їх своїми вимірювальними гранями до зовнішнього габаритного розміру, фіксують ніжки затискних гвинтом, акуратно витягують кронциркуль і прикладають ніжки до лінійки. І тут точність відліку визначається лише точністю шкали. Це допустимо при грубих вимірюваннях, з допуском на розмір ± 0,5 мм і вище. Виробники точніших інструментів оснащують їх шкалами з ноніусом (рис. 9.6). У цьому випадку користувач спочатку повинен прочитати значення на фіксованої шкалі, а потім – на ноніусі, результат вимірювання в цьому разі буде з точністю до двох десяткових знаків – практично таке саме, як і при використанні штангенциркуля.

Рисунок 9.5 – Вимірювання

кронциркулем.

Рисунок 9.6 – Кронциркуль зі шкалою та ноніусом.

Для кронциркуля, оснащеного регулювальною гайкою, знадобиться лише кілька кроків для проведення вимірювання:

• Розвести вимірювальні ніжки, навіщо повернути гайку в потрібному напрямку.

• Розмістити вимірюваний об'єкт між вимірювальними гранями ніжок.

• Повертаючи регулювальну гайку, добитися того, щоб ніжки зімкнулися навколо найширшої частини об'єкта.

• Затягнути вісь кронциркуля так, щоб вимірювальні поверхні могли вільно ковзати вздовж зовнішнього розміру.

• Не змінюючи положення ніжок, видалити інструмент (або об'єкт) із вимірювальної зони.

• Прикласти вимірювальний інструмент, наприклад, лінійку до ніжок. Для цього одну з них встановлюють на початку шкали і читають відстань до іншої ніжки.

• Після вимірювання вимірювальні грані необхідно ретельно очистити.

Інструмент з'явився кілька тисяч років тому, про що свідчать ідеальні кола на рештках стародавніх споруд. Під час дослідження у Франції у курганах древніх галлів було виявлено практично точну залізну копію сучасного кронциркуля. Археологи, які працюють на розкопках Помпеї, знайшли складно влаштований інструмент аналогічного призначення.

Цікаво, що з часів Стародавнього Риму кронциркуль практично не змінився. І якщо не брати до уваги сучасні цифрові модифікації, то він, як і раніше, являє собою дві металеві ніжки та мікрометричний гвинт для фіксації. Якщо кронциркуль оснастити прямолінійною шкалою, нанесеною на стеблі, то вийде штангенциркуль.

### 9.2.2 Кронциркулі для креслення

Інструмент креслярського типу має на кінчиках ніжок гострі голки, за допомогою яких можна наносити на деталі розмітку шляхом залишення подряпин (рис. 9.7). Його застосування дозволяє швидко нанести розмітку заготовки без необхідності докладання лінійки і широко використовується слюсарями лекальниками.

Рисунок 9.7 – Кронциркуль для креслення.

Голки подібних кронциркулів є змінними. Вони можуть виконуватися із звичайної сталі або твердих сплавів, що дозволяє наносити подряпини на металі. Для фіксації голок на кінчиках ніжок є гвинтові притискачі. Зовні цей інструмент практично нічим не відрізняється від звичайного циркуля. За бажання одну з голок можна замінити, встановивши графітовий стрижень олівця. Це дозволить використовувати інструмент для креслення кіл.

Використання цього інструменту має на увазі, те що в початковій точці відліку встановлюється одна голка кронциркуля, а наприкінці друга. Перша голка використовується в якості осі обертання, а друга робить подряпані як позначки. Якщо креслення відбувається на деревині, то кронциркуль можна використовувати як циркуль, оскільки перша голка надійно фіксується на поверхні, що виклює зсовування з точки.

Рисунок 9.8 – Розмічувальний кронциркуль.

Розмічувальний кронцир-куль із дугою для прямої розмітки використовують для прямої розмітки будь-яких об'єктів (рис.9.8). Він оснащується металевою дугою, яка фіксується гвинтом, і служить для запобігання випадковому розкриття ніжок під час проведення розмітки.

### 2.2.3 Штангенциркулі

Найбільш поширеними штангенінструментами є штангенциркулі, які призначені для абсолютних вимірювань лінійних розмірів зовнішніх та внутрішніх поверхонь, а також для відтворення розмірів при розмітці деталей (рис.9.9). Основними частинами штангенциркуля є штанга-лінійка з поділками шкали 1 мм і шкала-ноніус, що переміщається по лінійці 5. По штанзі-лінійці відраховують ціле число міліметрів, а по ноніусу-десяті і соті частки міліметра.

Рисунок 9.9 – Конструкція штангенциркулів: а – типу ШЦ-1; б – типу ШЦ-П; в – типу ШЦ-Ш; г - відлік по ноніусу; 1 – штанга-лінійка; 2 – вимірювальні губки; 3 – рамка; 4 – гвинт затиску рамки; 5 – ноніус; 6 – лінійка глибиноміру; 7 – рамка мікрометричної подачі.

По основній лінійці 1 з нерухомими губками 2 переміщається рамка 3 з рухомими губками вимірювальними. Для плавного переміщення рамки по штанзі-лінійці передбачено мікрометричний пристрій 7, що складається з хомутика, затиску та гайки мікрометричної подачі. На рухомій рамці встановлений стопорний гвинт 4. Для вимірювання глибини отворів пазів та інших внутрішніх елементів деталей використовують лінійку глибиноміру 6.

Для відліку за допомогою ноніуса спочатку визначають за основною шкалою ціле число міліметрів перед нульовою поділкою ноніуса. Потім додають до нього число часток по ноніусу відповідно до того, який штрих шкали ноніуса ближче до штриха основної шкали або лежить на одній вертикальній лінії (червона лінія) (рис. 9.9 г).

Шкала

Ноніус

Шкала

Ноніус

Шкала

Ноніус

Шкала

Ноніус

Основні типи ноніусів (I-IV) представлені на рис. 9.10.

Рисунок 2.10 – Типи ноніусів.

Основними характеристиками ноніуса є величина відліку по ноніусу (ціна поділки ноніуса) а та модуль ноніуса у, які визначаються за такими формулами:

а = i/n;    у =(l + i)/(ni),

Рисунок 9.11 – Приклади читання

результатів вимірювань.

де i - ціна поділки основної шкали, мм; n – число поділок ноніуса; l - довжина шкали ноніуса мм.

Розмір відліку у інструментів з ноніусом дорівнює частки від поділу основної поділки шкали на кількість поділок ноніуса. При ціні поділки основної шкали 1 мм та кількості поділок ноніуса 10 величина відліку дорівнює 0,1 мм (рис.2.10, тип І); при ціні поділки основної шкали 1 мм та кількості поділок ноніуса 20 величина відліку дорівнює 0,05 мм; якщо кількість поділок ноніуса дорівнює 50, то величина відліку дорівнює 0,02 мм (рис.2.10, тип ІV). Приклади читання показань штангенінструментів показано рисунку 9.11.

Шкала

Ноніус

Найбільшого поширення набули ноніуси з точністю відліку 0,1; 0,05; 0,02мм. Основні метрологічні характеристики штангенінструментів, що застосовуються у машинобудуванні, представлені у табл. 9.1.

Таблиця 9.1 – Основні метрологічні характеристики штангенінструментів.

| Вимірювальний засіб Штангенциркулі | Ціна поділки шкали, мм |  | Діапазон показань шкали, мм | Межі вимірювання інструментом, мм | Граничні похибки інструменту, мкм | Умовне позначення інструменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШЦ-I, ШЦТ-1 | 0,1 |  | 125 | 0...125 | ±(150...170) |  |
| ШЦ-И, ШЦ-Ш | 0,05 |  | 160 | 0...160 | ±50 | ШЦ-Н-250-0,05 |
|  |  |  | 200 | 0...200 |  | ГОСТ 166—89 |
|  |  |  | 250 | 0...250 |  |  |
|  | 0,1 |  | 160 | 0...160 | ±70 |  |
|  |  |  | 200 | 0...200 | ±70 |  |
|  |  |  | 250 | 0...250 | ±80 |  |
| Штангенглибиномір | 0,05 |  | 160 | 0...160 | ±50 | ШГ-160 |
| (ГОСТ 162—89) тип ШГ |  |  | 200 | 0...200 |  | ГОСТ 162 — 90 |
|  |  |  | 250 | 0...250 |  |  |
|  |  |  | 315 | 0...315 |  |  |
|  |  |  | 400 | 0...400 |  |  |

ГОСТ передбачає виготовлення та використання трьох типів штангенциркулів: ШЦ-1 з ціною поділки 0,1 мм, ШЦ-П з ціною поділки 0,05 мм та 0,1 мм, ШЦ-Ш з ціною поділки 0,05 та 0,1 мм . Крім того, на заводах застосовують раніше виготовлені штангенциркулі з ціною поділки ноніуса 0,02 мм, а також індикаторні штангенциркулі з ціною поділки індикатора 0,1; 0,05; 0,02мм.

У штангу індикаторного штангенциркуля (рис. 9.12) вмонтована зубчаста рейка 2, по якій переміщається зубчасте колесо індикатора 3, закріпленого на рамці 1. Переміщення зубчастого колеса передається на стрілку індикатора, яка показує одиниці, десяті і соті долі міліметра.

Рисунок 9.12 – Конструкція індикаторного штангенциркуля: 1 – рамка; 2 – зубчаста рейка; 3 – зубчасте колесо.

Для лінійних вимірювань останнім часом застосовують також штангенінструменти з електронним цифровим відліком (рис. 9.13). У цих приладах уздовж штанги також розташовується багатозначна міра, за якою відраховується величина переміщення рухомої рамки. Як багатозначна міра використовується фотоелектричний або ємнісний перетворювачі. Більшість штангенінструментів з електронним відліковим пристроєм мають можливість подання результату вимірювання безпосередньо на шкалу приладу або на мікропроцесор, що до нього підключається. Ціна поділки таких приладів становить 0,01 мм.

Рисунок 9.13 – Штангенциркуль з електронним цифровим відліком.

Для закріплення знань про роботу зі штангенциркулем рекомендується подивитися короткий фільм:

https://www.youtube.com/watch?v=YEC97ZwMToM

Повірка штангенциркулів здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 8.113:2009 ДСВ. «Штангенциркулі. Методика повірки».

Похибка лише самого штангенінструменту за умов його повірки, тобто. похибка, яка нормується, буде меншою (зазвичай не більше величини відліку). Похибка вимірювання штангенінструментом виникає в основному від двох причин - це, в першу чергу, похибка відліку, викликана паралаксом, а для штангенциркуля ще й похибка від порушення принципу Аббе.

Оскільки ці джерела похибок мають місце у багатьох вимірювальних засобах, розглянемо їх докладніше.

Паралакс (від грецького слова parallaxis – відхилення) – це видима зміна відносного стану предметів унаслідок переміщення ока спостерігача.

Ця зміна положення предметів має місце при відліку, коли основна шкала та шкала ноніуса розташовані не в одній площині.

Шкала ноніуса розташовується над основною шкалою (пластинка або частина рамки, де нанесений ноніус, має товщину), тому збіг штрихів може здаватися по-різному, залежно від того, під яким кутом спостерігач робить відлік.

На рисунку 9.9 г умовно показаний тільки один штрих на основній шкалі і один штрих на ноніусі і ці штрихи збігаються, якщо дивитися на них строго перпендикулярно площині шкали (становище ока спостерігача). Якщо ж дивитися на штрих під кутом до площини основної шкали, то здаватиметься, що штрихи не збігаються, і чим більше кут зору відрізнятиметься від прямого, тим більшою буде похибка відрахування через паралакс.

Принцип Аббе полягає в тому, що при вимірюванні розміру методом порівняння з мірою похибка вимірювання буде меншою, якщо міру і розмір, що вимірюється, розташовувати на одній прямій (послідовно, а не паралельно).

У штангенциркулі не дотримується принципу Аббе, оскільки шкала і ноніус розташовуються на лінії, паралельній лінії вимірювання деталі. Похибка виникає через те, що при паралельному розташуванні важко забезпечити перпендикулярність вимірювальних поверхонь як при виготовленні, так і при використанні через непрямолинійність напрямних (при переміщенні рамки по штанзі). При вимірюванні циліндричних або сферичних деталей, коли контакт відбувається в кінці вимірювальних губок штангенциркуля, зусилля тиску створює момент сил, який вибирає зазор між рамкою і штангою. Цим порушується перпендикулярність вимірювальних поверхонь, яка вносить похибку результат вимірювання.

### 9.2.4 Штангенінструменти

Штангенглибиноміри виготовляються наступних типів: ШГ – з відліком по ноніусу; ШГК – з відліковим пристроєм із круговою шкалою; ШГЦ – з електронним цифровим відліковим пристроєм (рис. 9.14). Штангенглибиноміри ШГ випускається з величиною відліку по ноніусу 0,05 мм або 0,1 мм та межами вимірювань до 500 мм (ГОСТ 162-90) (СТ РЕВ 704-77, СТ РЕВ 708-77, СТ РЕВ 1309-78).

Рисунок 9.14 – Штангенглибиноміри з відліком по ноніусу, круговою шкалою та електронним цифровим відліковим пристроєм.

Штангенглибиноміри принципово не відрізняються від штангенциркулів та застосовуються для вимірювання глибини отворів та пазів. Робочими поверхнями штангенглибиномірів є торцева поверхня штанги-лінійки 1 і база для вимірювань – нижня поверхня основи (рис. 9.15) за площею значно більше вимірювальної поверхні штанги, що забезпечує стійкість штангенглибиноміру при вимірюванні та можливість його застосування при вимірюванні глибин в отворах і пазах. Інші елементи штангенглибиноміру принципово нічим не відрізняються від елементів штангенциркуля.

Рисунок 9.15 – Загальний склад штангенглибиноміру. 1 – основа; 2 – затискач рамки; 3 – рамка; 4 – затискач рамки мікрометричної подачі; 5 – рамка мікрометричної подачі; 6 – штанга; 7 – гайка та гвинт мікрометричної подачі; 8 – ноніус.

Рисунок 9. 16 – Штангенрейсмаси.

Штангенрейсмаси (рис. 9.16) є основними вимірювальними інструментами для розмітки деталей та визначення їх висоти.

Штангенрейсмаси можуть мати додатковий приєднувальний вузол для встановлення вимірювальних головок паралельно або перпендикулярно до площини основи.

Конструкція та принцип дії штангенрейсмасу принципово не відрізняються від конструкції та принципу дії штангенциркуля. На заводах застосовують штангенрейсмаси з індикаторним та цифровим відліком показань. У першому випадку замість ноніусної шкали на рухомій рамці встановлюють індикатор годинного типу з ціною поділки 0,05 або 0,01 мм, а в другому - зубчасте колесо ротаційного фотоелектричного лічильника імпульсів, яке знаходиться в зачепленні із зубчастою рейкою, нарізаною на штанзі. За один оберт зубчастого колеса лічильник дає 1000 імпульсів, які передаються цифровому показу або записуючого пристрою. Похибка вимірювання у цьому разі може перевищувати 10... 15 мкм.

Для ознайомлення з роботою штангенрейсмасу можна переглянути короткий ролик:

https://www.youtube.com/watch?v=uSVqWm0U1G4

#### 9.2.4.1 Методика повірки штангенглибиномірів

Описана нижче методика повірки поширюється на штангенглибиноміри торгової марки «Калиброн» з відліком по ноніусу та з цифровим звітним пристроєм, що випускаються за технічною документацією фірми виробника, та встановлює методи та засоби їх первинної та періодичної повірки.

Періодичність повірки встановлюється один раз на рік. Повірка також потрібна після проведення кожного ремонту.

#### 9.2.4.2 Операції та засоби повірки

При проведенні повірки повинні бути виконані наступні операції та застосовані засоби повірки з характеристиками, зазначеними в таблиці 9.2.

Таблиця 2.2 - Операції та засоби повірки.

| Найменування операції | Номер пункту методики повірки | Засоби повірки | Проведення операції при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первин-ної повірки | періо-дичній повірки |
| 1. Зовнішній огляд. | 9.2.4.6.1 | Візуально | так | так |
| 2. Опробування | 9.2.4.6.2 | Візуально | так | так |
| Визначення відхилення від площинності вимірювальних поверхонь штанги та рамки | 9.2.4.6.3 | Лінійка лекальна типу ЛД класу точності 1 за ГОСТ 8026-92, міри довжини кінцеві плоскопаралельні 3-го класу точності за ГОСТ 9038-90, пластина плоска скляна нижня типу ПІ 60 за ТУ 3-3.2123-88 | так | так |
| Визначення абсолютної похибки штангенглибиноміру | 9.2.3.6.4 | Повірювальна плита за ГОСТ 10905-86, міри довжини кінцеві плоскопаралельні 3-го класу точності за ГОСТ 9038-90 | так | так |

Примітка. Допускається застосовувати інші знову розроблені або перебудовані засоби повірки, що задовольняють за точністю вимогам цієї методики і пройшли повірку в органах метрологічної служби.

#### 9.2.4.3 Вимоги безпеки

При проведенні повірки вимірювальних засобів треба дотримуватися таких вимог:

-  під час підготовки до проведення повірки повинні бути дотримані вимоги пожежної безпеки під час роботи з легкозаймистими рідинами, до яких належить бензин, що використовується для промивання;

- бензин зберігають у металевої посуді; щільно закритою металевою кришкою, у кількості не більше одноденної норми, яка необхідна для промивання;

- промивання проводять у гумових технічних рукавичках типу П за ГОСТ 20010-93.

#### 9.2.4.4 Умови повірки

При проведенні перевірки температура повітря в приміщенні повинна бути, (20 ± 5)°С; відносна вологість навколишнього повітря трохи більше 80 %.

#### 9.2.4.5 Підготовка до повірки

Перед проведенням повірки повинні бути виконані такі підготовчі роботи:

штангенглибиноміри повинні бути промиті авіаційним бензином за ГОСТ 1012-72 або миючими розчинами з пасиваторами, протерті чистою серветкою бавовняної і витримані на робочому місці не менше 3 год.

#### 9.2.4.6 Проведення повірки

##### 9.2.4.6.1

При зовнішньому огляді за пунктом 2.2.3.5.1 (далі нумерація згідно з таблицею 9.2) встановлюють відповідність штангенглибиномірів комплекту документації, комплектності та маркування шляхом візуального звірення;

- наявності твердого металу на вимірювальних поверхнях;

- хромового покриття зовнішніх поверхонь

Штангенглибиномер вважається таким, що пройшов повірку, якщо він задовольняє всім вищенаведеним вимогам.

##### 9.2.4.6.2

Під час випробування перевіряють:

- Відсутність переміщення рамки по штанзі під дією власної ваги при вертикальному положенні;

- плавність переміщення рамки по штанзі штангенглибиноміру;

-можливість затискання рамки в будь-якому положенні в межах діапазону вимірювань.

Штангенглибиномер вважається таким, що пройшов повірку, якщо він задовольняє всім вищенаведеним вимогам.

##### 9.2.4.6.3

Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь штанги та рамки штангенглибиномірів визначають за допомогою лекальної лінійки, гостре ребро якої прикладають до контрольованої поверхні паралельно довгим і коротким ребрам, а також по діагоналях.

Просвіт між ребром лекальної лінійки та контрольованою поверхнею оцінюють візуально, порівнюючи із «зразком просвіту». Просвіт між лекальною лінійкою та вимірювальною поверхнею не повинен перевищувати просвіт на «зразку просвіту» (рис. 9.17).

Для отримання «зразка просвіту» до робочої поверхні плоскої скляної пластини притирають паралельно один до одного плоскопаралельні міри довжини, різниця номінальних довжин яких відповідає допустимому значенню просвіту: 0,004 і 0,006 мм (дві однакові кінцеві міри більшої довжини притирають по краях, а кінці - між ними). Тоді при накладенні ребра лекальної лінійки на кінцеві заходи довжини в напрямку паралельному їхньому короткому ребру одержують відповідні «зразки просвіту».

Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь штанги не повинні перевищувати 0,004 мм.

Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь рамки не повинні перевищувати 0,006 мм.

Рисунок 9.17 – Зразок визначення просвіту: 1 – лекальна лінійка; 2 – плоскопаралельні

кінцеві міри довжини; 3 – плоска скляна пластина; А, Б – значення

просвіту

##### 9.2.4.6.4

Перед визначенням абсолютної похибки штангенглибиноміри встановлюють на нульове показання – для цього вимірювальну поверхню рамки штангенглибиноміру притискають до повірочної плити, поверхню вимірювальної штанги приводять також у контакт з площиною повірочної плити. При цьому нульові позначки штанги та ноніуса штангенглибиномірів з відліком по ноніусу повинні збігатися. У штангенглибиномірів з відліком по цифровому відліковому пристрою натиснути кнопку «OFF/ON». Для того, щоб встановити штангенглибиномір з Г-подібною штангою на нульове значення, достатньо зімкнути вимірювальні поверхні штанги та рамки, при цьому нульові позначки штанги та ноніуса повинні збігатися, у штангенглибиномірів з відліком по цифровому відліковому пристрою натиснути кнопку «OFF/ON».

Абсолютну похибку штангенглибиномірів визначають за кінцевими мірами довжини. Абсолютну похибку штангенглибиноміру визначають у п'яти точках, розташованих рівномірно в межах діапазону вимірювання. Відповідно до діапазону вимірювання, що повіряється, штангенглибиномера з кінцевих мір довжини складають два блоки однакового розміру. Блоки розміщують на повірочній плиті так, щоб довгі ребра кінцевих мір довжини були паралельні; вимірювальну поверхню рамки штангенглибиномера встановлюють на блоки кінцевих мір таким чином, щоб довгі ребра мір та вимірювальної поверхні рамки були взаємно перпендикулярні, і притискають рукою до кінцевих мір довжини. Повірку проводять при двох положеннях блоків кінцевих мір довжини: у країв вимірювальної поверхні рамки і на найближчій відстані щодо штанги, стежачи за тим, щоб робоча поверхня кінцевих мір була повністю перекрита вимірювальною поверхнею рамки по всій довжині. Відлік показань роблять при закріпленій і незакріпленій рамці.

У штангенглибиномерів з Г-подібною штангою блок кінцевих мір довжини встановлюють між вимірювальною поверхнею рамки і заплечиком штанги.

Абсолютна похибка штангенглибиномірів не повинна перевищувати границь абсолютної похибки, які зазначені  у таблиці 9.3.

Таблиця 9.3 –  Межі допустимої абсолютної похибки штангенглибиномірів.

| Измеряемая глубина, мм | Межі допустимої абсолютної похибки штангенглибиномірів, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зі значенням відліку по ноніусу, мм |  |  | З кроком дискретності цифрового відлікового пристрою, мм |
|  | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| від 0 до 100 включно | ±0,02 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,03 |
| понад 100 до 200 включно | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,03 |
| понад 200 до 300 включно | ±0,04 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,04 |
| понад 300 до 400 включно | - | ±0,05 | ±0,10 | ±0,04 |
| понад 400 до 600 включно | - | ±0,10 | ±0,10 | ±0,05 |
| понад 600 до 800 включно | - | ±0,10 | ±0,15 | ±0,07 |
| понад. 800 до 1000 | - | ±0,15 | ±0,15 | ±0,07 |

#### 9.2.4.7 Оформлення результатів повірки

При позитивних результатах повірки видається свідоцтво про повірку із зазначенням типу засобу вимірювання, заводського номера, індивідуального номера юридичної чи фізичної особи, дати та імені повірителя.

При негативних результатах повірки видається повідомлення про непридатність до застосування засобу вимірювання із зазначенням причин.

Запитання для самоперевірки до чотирнадцятої лекції:

1. З яких елементів складається пристрій вимірювання?

2. Які Лінійки вимірювальні Вам відомі?

3. Що таке кронциркуль?

4. Як використовують штангенциркуль?

5. Що таке паралакс?

6. В чому полягає принцип Аббе?

7. Як використовують штангенрейсмас?

8. Здійснення яких операцій передбачає повірка штангенглибиномірів?

Література для додаткового вивчення: [1, 3].

Лекція №15

Метою лекції є ознайомлення з основними механічними ЗВТ, зокрема з мікрометричними інструментами.

## 9.3 Мікрометричні інструменти

Принцип дії цих інструментів заснований на використанні гвинтової пари (гвинт – гайка) для перетворення обертального руху мікрометричного гвинта на поступальний. Основними частинами мікрометричних інструментів є: корпус 1 (рис. 9.18), стебло 3, всередині якого з одного боку є мікрометрична різьба з кроком 0,5 мм, а з іншого – гладкий циліндричний отвір, що забезпечує точний напрямок переміщення гвинта. На гвинт 4 встановлений барабан 5, з'єднаний з тріскачкою 7, що забезпечує постійне зусилля вимірювання (для мікрометричних нутромірів тріскачка не встановлюється). Стопор служить для закріплення гвинта у потрібному положенні. Відліковий пристрій мікрометричних інструментів (рис. 9.18, в) складається з двох шкал: поздовжньої 1 і кругової 2. За поздовжньою шкалою відраховують цілі міліметри і 0,5 мм, по круговій шкалі - десяті та соті долі міліметра.

Рисунок 9. 18 – Мікрометр гладкий: а – кінематична схема; б – принципова схема; 1 – корпус; 2 – п'ята нерухома; 3 – стебло; 4 – гвинт мікрометричний; 5 – барабан; 6 – гайка мікрометричної пари; 7 - пристрій стабілізації зусилля вимірювань (тріскачка); 8 – вісь поздовжньої шкали; в – відліковий пристрій: 1 – поздовжня шкала; 2 – кругова шкала.

Гранична похибка мікрометрів залежить від верхньої межі вимірювання і може становити від ±3 мкм для мікрометрів МК-25 до ±50 мкм — для мікрометрів МК-500 (табл. 9.4). Випускають мікрометри із цифровим відліком всього результату вимірювання. Відліковий пристрій у таких мікрометрах діє за механічним принципом.

Для практичного ознайомлення з роботою мікрометром рекомендується переглянути наступний фільм:

https://www.youtube.com/watch?v=xZBVQp-nAiA

а

б

в

Мікрометричний глибиномір (ГОСТ 7470 - 92) (рис. 9.19, а) призначений для абсолютних вимірювань глибин отворів, висот виступів і т.д.

Рисунок 9.19 – Глибиномір: а – мікрометричний; 1 – тріскачка; 2 – барабан; 3 – стебло; 4 – траверса; 5 – рухлива п'ята; 6 – гайка фіксації; б – індикаторний; в – цифровий.

Мікрометричний глибиномір має стебло 3, закріплений на траверсі 4 за допомогою гайки фіксації 6. Однією вимірювальною поверхнею є нижня площина траверси 4, інший - площина мікрометричного гвинта, яка з'єднана з рухомою п'ятою 5. Мікрогвінт обертається тріскачкою 1,  що з'єднана з барабаном 2. У комплект мікрометричного глибиноміру входять міри з плоскими вимірювальними торцями.

Мікрометричні нутроміри типу НМ (рис. 9.20) випускають з межами вимірювань 50...75, 75...175, 75...600, 150... 1250, 800...2500, 1250...4000, 2500. .6000 та 4000... 10000 мм. При необхідності збільшення меж вимірювань використовують подовжувачі.

Рисунок 9.20 – Мікрометричний нутромір: 1 – нерухомий наконечник; 2 – подовжувач; 3 – мікрометрична головка.

Таблиця 2.4 - Основні метрологічні властивості мікрометричних інструментів.

| Вимірювальний засіб | Ціна поділки шкали, мм | Діапазон показів шкали, мм | Межі вимірювання інструменту, мм | Максимальна похибка інструменту, мкм | Вимірювальне зусилля, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мікрометри гладкі ти-пу МК для вимірюван-ня зовнішніх розмірів (ГОСТ 6507 – 90) | 0,01 | 25 | 0...25 | ±2,0 | 5...9 |
|  |  |  | 25.„50 | ±2,5 |  |
|  |  |  | 50... 75 | ±2,5 |  |
|  |  |  | 75... 100 | ±2,5 |  |
|  |  |  | и т.д. |  |  |
| Нутромір мікромет-ричний (тип НМ) (ГОСТ 10-88) | 0,01 | 25 | 50.„75 | ±4,0 | — |
|  |  | 100 | 75... 175 | ±6,0 |  |
|  |  | 525 | 75...600 | ±15,0 |  |
|  |  | 1 100 | 150... 1250 | ±20,0 |  |
|  |  |  | и т.д. |  |  |
| Глибиномір мікрометричний (ГОСТ 7470-92) | 0,01 | 25 | 0...25 | ±2,0 | 3...7 |
|  |  |  | 25.„50 | ±3,0 |  |
|  |  |  | 50... 75 | ±3,0 |  |
|  |  |  | 75... 100 | ±3,0 |  |
|  |  |  | 100... 125 | ±4,0 |  |
|  |  |  | 125... 150 | ±4,0 |  |

Для вибору подовжувачів від розміру, що перевіряється, віднімають нижню межу вимірювань мікрометричної головки з наконечником. Потім вибирають подовжувачі за розмірами, що забезпечує їх найменшу кількість (від найбільшої до найменшої). Сума нижньої межі вимірювань мікрометричної головки з наконечником і подовжувачами повинна бути меншою за необхідний розмір, але не більше ніж на різницю між межами вимірювання мікрометричної головки.

Мікрометричні інструменти застосовують також специфічних видів контролю параметрів складних деталей. Так, мікрометр зі вставками (різьбовий мікрометр) (рис. 9.21 а) застосовують для вимірювання середнього діаметра різьблення, мікрометричний нормалемер (рис. 9.22) - для вимірювання коливання довжини загальної нормалі зубчастих коліс.

Рисунок 9.21 – Мікрометр із різьбовими вставками: а – схема; б – змінні вставки; в – принцип вимірювання; 1 – нерухома п'ята; 2 – призматична вставка; 3 – конічна вставка; 4 – мікрометричний гвинт; 5 та 7 – розсувні частини барабана; 6 – гайка.

Рисунок 9.22 – Мікрометричний нормалемер.

Мікрометричний нормалемер у нерухомій п'яті та мікрометричному гвинті має дві охоплюючи паралельні тарілчасті губки, які при вимірюванні входять до западини зубчастого колеса.

Похибки вимірювання мікрометром. Загалом похибка вимірювання мікрометром виникає від похибки мікрометра, від настановної міри або блоку кінцевих мір, від непаралельності вимірювальних поверхонь, від розгину скоби під дією зусилля, похибки від відліку показань, похибки від температурних та контактних деформацій.

Похибка від мікрометра проявляється повністю в тому випадку, якщо вимірювання проводиться з відрахуванням повного розміру мікрогвінта. Зазвичай похибка мікрометрів нормується рівною від 4 до 10 мкм залежно від діапазону вимірювань при повірці з допомогою кінцевих мір довжини.

Похибка від настановних мір входить у похибку вимірювання мікрометром з діапазоном вимірювання понад 25 мм. Точність вимірювання можна підвищити при встановленні мікрометра за допомогою блоку кінцевих мір. У цьому випадку похибка мікрогвінта впливає тільки на невеликому інтервалі вимірювання. Експериментально встановлено, що це величина перебуває у межах 2 мкм.

Похибка від розгину скоби відбувається через мінливість вимірювального зусилля. Зазвичай нормується величина розгину скоби під впливом зусилля в 10 Н в межах 2 … 12 мкм, тобто, коливання зусилля може викликати похибку, що дорівнює 0,2 від нормованої (0,4...2,4 мкм). Ця відносно невелика похибка має місце, коли при роботі використовують тріскачку. Однак дуже часто при роботі не використовують тріскачку і цим створюють дуже велику величину перепаду вимірювального зусилля (30 Н і більше), а це, у свою чергу, призводить до появи великої похибки від розгину скоби. Вона становить 0,01...0,02 мм і більше.

Похибка від відліку показань виникає через паралакс (шкали на стеблі та на барабані розташовані на різних площинах) та труднощів відліку. Ця похибка становить приблизно 2 мкм.

Похибка від температурних деформацій пов'язана:

а) з деформацією через різницю початкових температур деталі, настановної міри та мікрометра, з різними коефіцієнтами температурного розширення;

б) з деформацією мікрометра, що виникає через нагрівання його руками оператора.

Похибка від нагрівання руками не можна практично визначити в кожний конкретний момент часу, оскільки встановити залежність між температурою на поверхнею мікрометра та його деформаціями неможливо.

Розмір і знак деформацій залежить від положення рук оператора на скобі. Наприклад, якщо розташувати руки на внутрішній частині скоби, тобто, зверненої до деталі, крім загальної зміни розміру скоби відбудеться її розгин за рахунок того, що температура, а, отже, і розширення матеріалу з внутрішньої сторони скоби буде більше, ніж із зовнішньої. При розташуванні рук оператора із зовнішнього боку скоби крім загального розширення скоби відбудеться стиск, тобто. ці деформації частково компенсують одна одну.

Для зменшення впливу розглянутих деформацій на похибку вимірювання, зазвичай, великі скоби оснащують теплоізоляційними накладками.

Похибка від контактних деформацій виникає переважно при вимірюванні сферичних поверхонь (точковий контакт) через вимірювальне зусилля. При вимірювані сфери радіусом 5 мм величина контактної деформації досягає 3 мкм, з радіусом понад 2 – 5 мкм.

Загальна похибка вимірювання мікрометром з урахуванням впливу розглянутих складових похибки вимірювання перебуває у межах від 5…50 мкм залежно від типорозміру мікрометра (перша цифра – для мікрометра 0…25 мм, друга – для мікрометра 400…500 мм). Ці значення відповідають певним температурним умовам при використанні настановних мір, а мікрометр під час роботи перебуває у руках. При встановленні мікрометра в спеціальний штатив або забезпечуючи надійну ізоляцію скоби від тепла рук оператора похибка вимірювання для типорозмірів, починаючи з 25...50 мм, значно скорочується (в 2 рази і більше).

Повірку мікрометрів проводять відповідно до МИ 782-85 «Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки».

Повірку мікрометрів роблять за допомогою кінцевих мір довжини. При цьому з'ясовується похибка вимірювання мікрометра розміру деталі з плоскими поверхнями. У зв'язку з цим окремо перевіряють площинність і паралельність вимірювальних поверхонь за допомогою плоскопаралельних скляних пластин.

Приклад проведення повірки гладкого мікрометра розглянемо на прикладі проведення лабораторної роботи «Повірка мікрометрів гладких».

Мета роботи – вивчення метрологічного забезпечення гладкого мікрометра. Набуття практичних навичок проведення перевірки основних елементів гладкого мікрометра з метою встановлення його придатності для подальшого застосування.

Застосовувані прилади й устаткування:

1. Мікрометр гладкий 0. . . 25 мм.

2. Вимірювальна плита.

3. Плоска скляна пластина ПИ-60 2-го класу точності.

4. Ваги ВНЦ-1.

5. Стійка (штатив).

6. КМД взірцеві 4-го розряду 1-го класу точності.

7. Плоскопаралельні скляні пластини 1-го розряду.

Порядок виконання роботи.

1. Повірка гладкого мікрометра (МИ 782).

1.1. Зовнішній огляд.

При проведенні зовнішнього огляду повинно бути установлено:

- відповідність форми вимірювальних поверхонь мікрометра і настановних мір, якості поверхонь, наявність оцифрування і штрихів шкал, комплектності і маркування;

- наявність твердого сплаву на вимірювальних поверхнях мікрометра, стопорного пристрою для мікрометричного гвинту, шкал на стеблі, барабані і циферблаті (тільки для типу МЛ) мікрометра, антикорозійного покриття мікрометра (за винятком п'ятки мікрометричного гвинту і вимірювальної п'ятки) і настановних мір (за винятком вимірювальних поверхонь), теплоізоляції скоб мікрометрів, відсутність механічних ушкоджень на вимірювальних і інших зовнішніх поверхнях, що впливають на експлуатаційні властивості.

1.2. Опробування.

При опробуванні перевіряють:

- плавність переміщення барабана мікрометра уздовж стебла;

- відсутність обертання мікрометричного гвинту, закріпленого стопорним пристроєм, після прикладення крутного моменту, якій здійснюється пристроєм (тріскачкою), що забезпечує вимірювальне зусилля (при цьому покази мікрометра не повинні змінюватися);

- незмінність положення закріпленої пересувної або змінної п'ятки – по відсутності радіального або осьового хитання.

Здійснити повірку основних елементів гладкого мікрометра, що знаходиться в експлуатації. Засоби повірки з їх техніко-метрологічними характеристиками, по мірі проведення повірки, вносити до протоколу повірки:

ПРОТОКОЛ ПОВІРКИ

гладкого мікрометра № _____ з ціною поділки С = __ мм, границею

вимірювання ____ мм, виготовленого заводом ________, що належить кафедрі.

Таблиця 1

| Операції, що проводяться при повірці | Засоби повірки | Допуск | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Зовнішній огляд |  |  |  |
| 1.2 Опробування |  |  |  |
| 1.3 Визначення вимірювального зусилля |  |  |  |
| 1.4 Визначення відхилення від площинності вимірювальних поверхонь |  |  |  |
| 1.5 Визначення відхилення від паралельності вимірювальних поверхонь |  |  |  |
| 1.6 Визначення положення краю скосу барабана відносно нульового штриха |  |  |  |
| 2.7 Визначення основної похибки |  |  |  |

Таблиця 2

| Кількість інтерференційних смуг (кілець) на |  |
| --- | --- |
| торці м/гвинту n1 | торці п'ятки n2 |

нб = _______

Таблиця 3

| № пластини | Сума інтерференційних смуг (кілець) на вимірювальних поверхнях n = n1 + n2 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

nнб = ________

Таблиця 4

| № повіряємої точки | Розмір блоку КМД L (мм) | Покази мікрометра А (мм) | Похибка показів = А – L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,12 |  |  |
| 2 | 10,24 |  |  |
| 3 | 15,36 |  |  |
| 4 | 21,5 |  |  |
| 5 | 25,0 |  |  |

Висновок.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рисунок 9.23 – Розташувалася мікрометра на вагах.

3. Визначення вимірювального зусилля.

Засоби повірки: ваги ВНЦ-1, стійка. Мікрометр укріпити за скобу в стійкі так, щоб вісь мікрогвинта була вертикальна і мікрогвинт розташувався над п'яткою. За тріскачку віддалити торець мікрогвинта як  можна далі від п'ятки. Установити стійку з мікрогвинтом так, щоб між вимірювальними поверхнями мікрометра розташувалася вантажеприймальна площинка ваг (рис. 9.23).

Обертаючи за тріскачку мікрогвинт, привести в контакт вимірювальну поверхню мікрогвинта з площадкою ваг. Обертати мікрогвинт до того часу, поки не затріщить тріскачка і мікрогвинт зупиниться. Зняти величину вимірювального зусилля зі шкали ваг.

Результат вимірювального зусилля повинен лежати у границях 5...9 Н (49 – 98 грам).

.

1.4. Визначення відхилення від площинності вимірювальних поверхонь.

Засіб повірки: плоска скляна пластина ПИ 60 2-го кл. т. або плоскопаралельна скляна пластина 1-го розряду. Метод повірки: інтерференційний.

Вимірювальні поверхні мікрогвинта і робочі поверхні пластини протирають тканиною, що змочена в авіаційному бензині, і насухо витирають.

Рисунок 9.24 – Смуги  інтерференції.

Пластину накладвють на одну з вимірювальних поверхонь мікрогвинта (рис. 9.24, а). Притискаючи пластину до поверхні, добиваються одержання мінімальної кількості інтерференційних смуг або кілець. Полічити кількість смуг або кілець одного кольору на торці мікрогвинта і на п'ятці, внести в таблицю протоколу. З них вибрати найбільше і порівняти з допустимим значенням. Відхилення від площинності вимірювальних поверхонь не повинно перевищувати 3 інтерференційних смуг (0,9 мкм). Підрахунок кілець виробляється відступаючи на 0,5 мм від краю вимірювальної поверхні.

Вид контактних плям

На рисунку 9.24, б приведені приклади зображення картини інтерференційних смуг. У всіх випадках відлік смуг (кілець) рівен 2.

1.5. Визначення відхилення від паралельності вимірювальних поверхонь мікрометра (виробляється при випуску з ремонту).

Рисунок 9.25 – Плоскопаралельні скляні пластини.

Засіб повірки – плоскопа-ралельні скляні пластини 1-го розряду (рис. 9.25). Метод повірки – інтерференційний.

Робочі поверхні пластин протерти бензином, далі насухо витерти. Одну з 4 пластин (найбільшої товщини) установити між вимірювальними поверхнями мікрометра (за допомогою тріскачки) (рис.9.26).

Спостерігаючи інтерференційну картину на торці мікрогвинта 3 (рис.9.26), на торці п'ятки 2, визначити суму кілець (смуг)

Рисунок 9.26.

N = n1 + n2. 				     (9.1)

Аналогічно зробити повірку чотирма пластинами, установлюючи пластини в порядку зменшення їх товщини. Результати внести в табл.2 ПРОТОКОЛУ ПОВІРКИ. З одержаних 4 результатів відхилення від паралельності вибрати найбільшу суму nнб і порівняти це значення з припустимим nдоп.

n  nдоп. 				(9.2)

Результат повірки не повинен перевищувати 2 мкм (або 6 інтерференційних смуг).

1.6. Визначення положення краю скосу барабана відносно нульового штриха при початковому установленні мікрогвинта.

Вимоги. При нульовому відліку початковий штрих шкали стебла повинен бути видний цілком, але відстань а від торця конічної частини барабана до найближчого краю штриха (рис. 9. 27) не повинна перевищувати 0,1 мм. У мікрометрів, що знаходяться в застосуванні, розмір а може бути збільшений до адоп = 0,15 мм, у них допускається також перекриття штриха торцем конічної частини барабана на 0,07 мм.

Рисунок 9. 27.

Визначення положення торця скосу барабана. Установити мікрометр на 0. Далі, обертаючи мікрогвинт, поєднати торець барабана з найближчим краєм 0-го штриха. Відлік по шкалі барабана являється результатом повірки а.

а < адоп					   (9.3)

1.7. Визначення похибки показів мікрометра.

Засоби повірки: кінцеві міри довжини, стійка.

Розряд або клас еталонних мір довжини вибирають відповідно до табл. 15.1, залежно від класу точності поданих для повірки мікрометрів. Вiдповiдно до табл. 9.1 вибрати КМД відповідного розряду, класу для повірки мікрометрів, поданих в якості мікрометрів 1-го кл. т.

Таблиця 9.1

| Клас точності мікрометра | Допустима похибка показів, мкм | Розряд, клас еталонних КМД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 р., 1 кл. |
| 2 | 4 | 2 кл. |

Установити мікрометр в стійку. Визначення похибки показів вироблять не менше чим в 5 точках рівномірно розташованих по шкалах стебла і барабана. Зібрати блок кінцевих мір для 1-ої повіряємої точки (дивись форму ПРОТОКОЛУ ПОВІРКИ).

Користуючись тріскачкою, виміряти блок кінцевих мір, привести вимірювальні поверхні в контакт з серединами мір. Результат вимірювання внести в табл. 4 ПРОТОКОЛУ ПОВІРКИ.

Зробити повірку показів у всіх вибраних точках шкали. Визначити похибку показів.

З одержаних значень похибок вибрати найбільшу за абсолютного значення, порівняти її з допустимою (табл.9.1). За величиною похибки, привласнити мікрометру клас точності (1 або 2).

1.8. За результатами повірки зробити висновок про придатність мікрометра до подальшого застосування. Якщо хоча би один з результатів повірки являється незадовільним, мікрометр вважається непридатним до подальшого застосування.

Запитання для самоперевірки до п'ятнадцятої лекції:

1. Який принцип дії мікрометра?

2. Які мікрометричні інструменти вам відомі?

3. Назвіть джерела виникнення похибок під час вимірювань за допомогою мікрометрів?

4. У якій послідовності здійснюється перевірка мікрометра?

Література для додаткового вивчення: [1, 3].

# ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Метрологія. Навчальний посібник для бакалаврів спеціальності – 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Склали: В.П.Гугнін, Г.О.Оборський. – Одеса: ОНПУ, 2020. – 189 с.

2. Наказ 08.02.2016  № 193. «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0278-16#Text

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-2015-%D0%BF#Text

5. Технічний регламент засобів вимірювальної техніки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#n852

6. Порядок калібрування вторинних та робочих еталонів. Затверджено: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 10 серпня 2020 року № 1518.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-20#n14

7. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT) ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

http://www.certatom.kiev.ua/images/files/16.06.15_17025.pdf

8. Система управління НААУ. Загальний документ «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (відповідно до ISO/IEC 17025:2017).

9. International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) ISO/IEC Guide 99:2007.

10. Guidelines for auditing management systems. ISO 19011:2018.

11. Метрологія. Методи визначання міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання ДСТУ-Н РМГ 74:2009 (РМГ 74-2004, IDТ).

12. ГОСТ 8.057-80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Основные положения».

13. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text

14. Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text

15. Методика повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.12.2016  № 2129.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0084-17#Text

16. ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDТ).

17. Наказ 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1417-16#Text

18. Николай Кобзарь. С обвесами и обмерами в Одессе боролись всегда.

https://funtofil.livejournal.com/8364.html

19. ДП Одесастандартметрологія» відзначила своє 115-річчя.

https://sm.od.ua/press-tsentr/novosti/448-dp-odesastandartmetrologiya-vidznachila-svoe-115-richchya.html

20. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.12.2015  № 1747.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-16#Text

21. Веб-сторінка Національного наукового центру «Інститут метрології».

http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=1&L=0

### 22. Веб-сторінка Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

### https://ukrcsm.kiev.ua/index.php/en/

23. Веб-сторінка Державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».

https://www.dndi-systema.lviv.ua/

24. Веб-сторінка Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» https://www.ifdcsms.com.ua/uk/

25. Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1113.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2015-%D0%BF#Text

26. Perperi, L., Oborskyi, G., Goloborodko, G., Gugnin, V., Prokopovych, O. (2023). Modernization of the Internal Audit Process Using a Risk-Based Approach at an Industrial Enterprise. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. pp 360 – 369. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_34

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	4

1. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	5

1.1 Поняття про засіб вимірювальної техніки	5

1.2 Класифікація ЗВТ	8

2. ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	11

2.1 Організація проведення повірки засобів вимірювальної техніки	11

2.2 Проведення періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірки та повірки після ремонту	12

2.2.1 Критерії відповідності організацій, що уповноважені на проведення повірки	13

2.2.2 Методики повірки	15

2.2.3 Застосування стандартних зразків під час проведення повірки	16

2.2.4 Роботи, що пов'язані з проведенням повірки ЗВТ	17

2.3 Умови проведення перевірки	22

2.4. Вибір еталонного засобу вимірювання відповідної точності	22

2.5 Оформлення результатів повірки	24

2.5.1 Вимоги до перевірочного тавра	24

2.5.2 Документи, що видаються після повірки ЗВТ	33

2.6 Загальні методичні питання повірок	38

2.6.1 Різновиди перевірок	39

2.6.2 Перевірочні схеми	42

2.6.3 Проведення та оформлення процесу повірки	47

2.7 Калібрування ЗВТ	49

2.7.1 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій	50

2.7.1.1 Сфера застосування	50

2.7.1.2. Загальні вимоги.	50

2.7.2 Вимоги до лабораторії	51

2.7.3 Вимоги до процесів що здійснюють	55

2.7.3.1 Аналіз запитів, тендерів та договорів	55

2.7.3.2 Вибір, верифікація та валідація методів	56

2.7.3.3 Поводження зі зразками для випробування або калібрування	58

2.7.3.4 Технічні записи	58

2.7.3.5 Оцінка невизначеності вимірювань	59

2.7.3.6 Забезпечення достовірності результатів	59

2.7.3.7 Звіт про результати	60

2.7.3.8 Робота зі скаргами	63

2.7.3.9 Невідповідна робота лабораторії	64

2.7.3.10 Управління даними та інформацією	64

2.7.4 Вимоги до системи керування	65

2.7.5 Метрологічна простежуваність	70

2.8. Порядок калібрування вторинних та робочих еталонів	71

2.8.1 Проведення калібрування робочих еталонів	72

2.8.2 Умови проведення калібрування робочих еталонів.	73

2.8.3 Оформлення результатів калібрування робочих еталонів	73

2.9 Методи передачі розмірів одиниць фізичних величин	74

2.9.1 Методи повірки ЗВТ	80

2.10 Періодичність повірки та міжповірочні інтервали	87

3 ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	97

3.1 Суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки	97

3.2 Внутрішній контроль виробництва	103

3.3 Внутрішній контроль виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу	103

3.4 Перевірка типу	104

3.5 Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва	107

3.6 Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з наглядовими перевірками засобів вимірювальної техніки через довільні інтервали часу	107

3.7 Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу	109

3.8 Забезпечення якості виробничого процесу	111

3.9 Забезпечення якості кінцевого контролю та випробувань ЗВТ	115

3.10 Особливі вимоги до лічильників води	118

3.11 Методика повірки лічильників води	121

3.11.1. Загальні положення	121

3.11.2 Операції і засоби повірки	122

3.11.3 Вимоги до кваліфікації персоналу та умови проведення повірки	122

3.11.4 Підготовка, проведення повірки та обробка результатів вимірювань	123

3.11.5 Оформлення результатів повірки	126

3.11.6 Вимоги до проливної установки	126

3.11.6.1 Вимоги до конструкції	126

3.11.6.2 Вимоги до діапазону об’ємної витрати	127

3.11.6.3 Вимоги до вимірюваних величин та невизначеності вимірювань проливної установки	127

3.11.6.4 Вимоги до синхронізації початку та закінчення вимірювання	128

3.11.6.5 Вимоги до алгоритму роботи	128

3.11.6.6 Вимоги до передачі та зберігання даних	129

3.11.7 Вимоги до змісту електронного протоколу повірки	130

4 МЕТРОЛОГІЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ	130

4.1 Історія розвитку Метрологічної служби	130

4.2 Метрологічна система України	137

5 НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА	138

5.1 Структура національної метрологічної служби	138

5.2 Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності	138

5.3 Наукові метрологічні центри	139

5.3.1 Національний науковий центр «Інститут метрології»	140

5.3.2 Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»	146

5.3.3 Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»	147

5.3.4 Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»	148

5.4 Види національних метрологічних служб	149

5.4.1 Служба єдиного часу та еталонних частот	149

5.4.2 Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів	151

5.4.3 Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів	152

5.5 Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій	153

5.5.1 Загальні положення щодо метрологічних служб	154

5.5.2 Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів	154

5.5.3 Метрологічні служби органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань	156

6. МЕТРОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД	158

6.1 Метрологічний нагляд та його види	158

6.2 Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів	158

6.3 Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації	158

6.4 Метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках	159

6.5 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду	159

6.7 Відносини державних інспекторів з правоохоронними органами	160

7 ВИДИ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	160

7.1 Аналіз стану вимірювань	161

7.2 Метрологічна експертиза нормативної технічної документації	161

7.2.1 Загальні положення та завдання метрологічної експертизи	161

7.2.2 Організація та порядок проведення метрологічної експертизи	163

7.2.3. Метрологічна експертиза конструкторської документації	164

7.2.4. Метрологічна експертиза технологічної документації	167

8 МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ВИМІРЮВАННЯ	169

8.1 Види методів вимірювання	169

8.2 Перетворення вимірюваної величини у процесі вимірювання	169

8.3 Метод безпосередньої оцінки	170

8.4 Диференціальний метод	171

8.5 Нульовий метод	172

8.6 Метод збігів	176

8.7 Принципи непрямих вимірювань	178

9 МЕХАНІЧНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ	180

9.1 Лінійки вимірювальні	181

9.2 Кронциркулі та штангенінструмент	185

9.2.1 Кронциркулі	185

9.2.2 Кронциркулі для креслення	187

2.2.3 Штангенциркулі	187

9.2.4 Штангенінструменти	191

9.2.4.1 Методика повірки штангенглибиномірів	194

9.2.4.2 Операції та засоби повірки	194

9.2.4.3 Вимоги безпеки	194

9.2.4.4 Умови повірки	195

9.2.4.5 Підготовка до повірки	195

9.2.4.6 Проведення повірки	195

9.2.4.6.1	195

9.2.4.6.2	195

9.2.4.6.3	195

9.2.4.6.4	196

9.2.4.7 Оформлення результатів повірки	197

9.3 Мікрометричні інструменти	197

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА	207